## 初测20170609
| Android 28版本 Probe FPGA Version 30001703 |  |  |  |  | 图像清晰度不够 在谐波频率下，图像很暗 更换探头，低概率性APP退出 | [11 empty] | pic\p070_l114ks_b.png | pic\p135_l114ks_b.png
| NO. | 噪声 | 高频（L11-4ksB图像显示） |  | 低频（C5-2ksB图像显示） |  | C图像 |  | 最大深度 |  | 横向分辨力 |  | 轴向分辨力 |  | 盲区 |  | 六种探头识别 | 备注
|  | B模式增益调至最大 | 基波 | 谐波 | 基波 | 谐波 | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks
| A133 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | [9 empty] | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线
1 | A154 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p154.png | pic\p154_p.png | pic\p154_c52ks_c.png
| A136 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | [9 empty] | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p136_l114ks_m.png | pic\p136_c85ks_m.png | pic\p136_e104ks_m.png
| A070 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p070_c85ks_b.png | pic\p070_e104ks_m.png
| A135 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\p135_l114ks_m.png | pic\p135_c85ks_b.png | pic\p135_c85ks_m.png
| A126 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p126_e104ks_m.png
2 | A072 | 正常 | 异常 | [14 empty] | 在B模式图像有三条可见虚线，重新烧写程序后线条不明显，但影影绰绰有线条闪烁。 C8-5Ks在M模式——B图像有黑线，且M图像不连续 | pic\p072_c85ks_b.png | pic\p072_c85ks_m.png | pic\p072_l114ks_b.png
3 | A207 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p207_c52ks_c.png
| A119 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\p119_l114ks_m.png
| A096 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p096-c85ks-b.png | pic\p096-e104ks-m.png
| A128 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p128-l114ks-m.png
| A118 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p118-e104ks-m.png | pic\p118-c85ks-m.png | pic\p118-l114ks-m.png
| A078 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p078-e104ks-m.png | pic\p078-c85ks-m.png | pic\p078-l114ks-m.png
| A124 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p124-c85ks-m.png
| A092 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C5-2Fs在M模式——M图像不连续 | pic\p092-c52fs-m.png
4 | A130 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p130-c52ks-c.png | pic\p130-c52fs-c.png | pic\p130-l114ks-p.png
| A089 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p089-l114ks-m.png | pic\p089-c85ks-b.png
| A102 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p102-c85ks-m.png
| A236 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks、L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p236-e104ks-b.png | pic\p236-e104ks-m.png | pic\p236-l114ks-m.png | pic\p236-c85ks-m.png
| A139 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p139-e104ks-m.png | pic\p139-c85ks-m.png | pic\p139-l114ks-m.png
| A103 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p103-l114ks-m.png | pic\p103-e104ks-m.png
| A116 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线1次 C8-5Ks、E10-4Ks、L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p116-e104ks-m.png | pic\p116-l114ks-m.png | pic\p116-c85ks-m.png
| A188 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 小噪声 | pic\p188-c85ks-m.png | pic\p188-l114ks-m.png | pic\p188-e104ks-m.png
| A110 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 小噪声 | pic\p110-l114ks-m.png | pic\p110-c85ks-b.png | pic\p110-c85ks-m.png | pic\p110-e104ks-m.png
| A213 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 L11-4Ks在B模式切换至C模式，探头死机 掉线2次 | pic\p213-e104ks-m.png | pic\p213-c85ks-m.png
| A144 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p144-l114ks-m.png | pic\p144-c85ks-m.png
| A218 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p218-e104ks-m.png
| A185 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p185-l114ks-m.png | pic\p185-c85ks-b.png
| A197 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p197-c85ks-m.png | pic\p197-e104ks-m.png
| A234 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p234-l114ks-m.png | pic\p234-c85ks-m.png | pic\p234-e104ks-m.png
| A200 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p200-e104ks-m.png | pic\p200-c85ks-b.png | pic\p200-c85ks-m.png | pic\p200-l114ks-m.png
| A194 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线后自动重连WiFi图标未点亮 L11-4Ks底部边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\p194-l114ks-b.png
6 | A079 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 无图像显示 | pic\p079-l114ks.png | pic\p079-c52fs.png | pic\p079-c85ks.png
| A193 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p193-e104ks-m.png | pic\p193-c85ks-m.png
| A201 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p201-l114ks-m.png | pic\p201-c85ks-m.png | pic\p201-e104ks-m.png
| A214 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p214-c85ks-m.png | pic\p214-e104ks-m.png
| A209 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p209-l114ks-m.png | pic\p209-e104ks-m.png
| A199 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
| A208 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p208-e104ks-m.png | pic\p208l114ks-m.png | pic\p208-c85ks-m.png
| A141 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p141-c85ks-m.png
| A229 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p229-l114ks-m.png | pic\p229-e104ks-m.png | pic\p229-c85ks-m.png
7 | A090 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p090-l114ks-c.png | pic\p090-c52ks-c.png
| A238 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线1次 C8-5Ks、E10-4Ks、L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p238-l114ks-m.png | pic\p238-c85ks-m.png | pic\p238-e104ks-m.png
| A145 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
9 | A158 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 图像异常（表面乱码） | pic\p158-l114ks-b.png | pic\p158-c52ks-b.png
| A015 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p015-c85ks-m.png
| A127 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
| A168 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p168-c85ks-m.png
| A182 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线2次 C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p182-c85ks-m.png
| A115 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
| A001 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p001-c85ks-m.png | pic\p001-e104ks-m.png
| A075 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p075-c85ks-m.png | pic\p075-e104ks-m.png
| A019 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p019-l114ks-m.png | pic\p019-c85ks-b.png | pic\p019-c85ks-m.png | pic\p019-e104ks-m.png
| A167 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
| A205 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11在底部边缘处有可见线条，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p205-c85ks-m.png | pic\p205-l114ks-m.png | pic\p205-l114ks-b.png
| A161 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线1次 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p161-e104ks-m.png | pic\p161-c85ks-m.png
| A176 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p176-c85ks-m.png | pic\p176-e104ks-m.png
| A159 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p159-l114ks-m.png | pic\p159-e104ks-m.png | pic\p159-c85ks-m.png
10 | A170 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p170-c52ks-p.png | pic\p170-l114ks-c.png
| A181 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p181-c85ks-m.png
11 | A155 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色模式下图像异常，图像区域异常暗 | pic\p155-l114ks-b.png | pic\p155-l114ks-c.png | pic\p155-c85ks-b.png | pic\p155-c85ks-c.png
12 | A150 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p150-c52ks-c.png | pic\p150-l114ks-c.png
| A204 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p204-l114ks-m.png | pic\p204-c85ks-b.png | pic\p204-c85ks-m.png
| A157 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p157-e104ks-m.png | pic\p157-c85ks-m.png
| A114 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p114-c85ks-b.png | pic\p114-c85ks-m.png
| A156 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p156-e104ks-m.png
| A166 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p166-c85ks-m.png | pic\p166-e104ks-m.png
13 | A151 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p151-c52ks-p.png | pic\p151-l114ks-c.png
| A215 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线1次 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p215-e104ks-m.png | pic\p215-c85ks-m.png
| A117 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\p117-c85ks-b.png
18 | A180 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线频繁（4） C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks、L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p180-c85ks-b.png
| A202 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p202-e104ks-m.png | pic\p202-l114ks-m.png | pic\p202-c85ks-m.png
| A094 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p094-e104ks-m.png
14 | A132 | [16 empty] | 开机后自动重启1次 掉线频繁 图像卡，移动探头残影严重
15 | A087 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p087-c52ks-c.png | pic\p087-l114ks-c.png
| A081 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p081-e104ks-m.png | pic\p081-c85ks-m.png
| A097 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p097-c85ks-m.png
| A091 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p091-e104ks-m.png
| A095 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p095-c85ks-m.png | pic\p095-e104ks-m.png
| A100 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\p100-c85ks-b.png
| A088 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\P088-C85KS-B.png
| A085 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p085-c85ks-b.png | pic\p085-c85ks-m.png | pic\p085-e104ks-m.png
| A073 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p073-c85ks-m.png | pic\p073-e104ks-m.png
| A122 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p122-c85ks-b.png | pic\p122-c85ks-m.png | pic\p122-e104ks-m.png
| A123 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p123-c85ks-b.png | pic\p123-c85ks-m.png | pic\p123-e104ks-m.png
| A125 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p125-e104ks-m.png | pic\p125-c85ks-b.png | pic\p125-c85ks-m.png
| A152 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p152-c85ks-b.png | pic\p152-c85ks-m.png | pic\p152-e104ks-m.png
16 | A210 | [16 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p210-c52ks-p.png | pic\p210-l114ks-c.png
| A082 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p082-c85ks-m.png | pic\p082-e104ks-m.png
| A146 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p146-e104ks-m.png | pic\p146-c85ks-m.png
| A143 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p143-c85ks-b.png | pic\p143-c85ks-m.png | pic\p143-e104ks-m.png | pic\p143-l114ks-m.png
| A104 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | B->C切换死机一次 C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p104-e104ks-m.png | pic\p104-c85ks-m.png
| A172 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p172-c85ks-m.png | pic\p172-e104ks-m.png
[5 empty] | 总数 | 93
[5 empty] | 异常 | 15
异常——阮文宇处（除A072）

## 复测20170614
复测探头使用：L11-4Ks和C5-2Ks
| NO. | 噪声 | 高频（L11-4ksB图像显示） |  | 低频（C5-2ksB图像显示） |  | C图像 |  | 最大深度 |  | 横向分辨力 |  | 轴向分辨力 |  | 盲区 |  | 两种探头识别 | 备注
|  | B模式增益调至最大 | 基波 | 谐波 | 基波 | 谐波 | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks
1 | A124 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p124-l114ks-m.png
2 | A096 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p096-l114ks-m.png
3 | A092 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
4 | A001 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p001-l114ks-m.png
5 | A201 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
6 | A075 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | B切换C死机一次
7 | A115 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
8 | A236 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p236-l114ks-m.png
9 | A135 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p135-l114ks-m.png
10 | A194 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
11 | A103 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
12 | A199 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
13 | A126 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p126-l114ks-m.png
14 | A209 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
15 | A208 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p208-l114ks-m.png
16 | A119 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
17 | A139 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p139-l114ks-m.png
18 | A136 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p136-l114ks-m.png
19 | A118 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
20 | A144 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
21 | A019 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p019-l114ks-m.png
22 | A089 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
23 | A185 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
24 | A218 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
25 | A193 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p193-l114ks-m.png
26 | A133 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p133-l114ks-m.png
27 | A234 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p234-l114ks-m.png
28 | A102 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
29 | A188 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
30 | A200 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p200-l114ks-m.png
31 | A197 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p197-l114ks-m.png
32 | A128 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
33 | A085 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p085-l114ks-m.png
34 | A143 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p143-l114ks-m.png
35 | A172 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 异常 | [9 empty] | 正常 | 彩色噪声大 L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p172-l114ks-m.png | pic_retest\p172-l114ks-c.png | pic_retest\p172-l114ks-p.png
36 | A081 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在B模式，底部边缘处有明显可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic_retest\p081-l114ks-b.png | pic_retest\p081-l114ks-m.png
37 | A238 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线1次
38 | A146 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
39 | A097 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
40 | A229 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
41 | A094 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
42 | A015 | 正常 | 正常 | 正常 |  |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  | 检查中自行关机，重启无法进入系统（声头坏掉）
43 | A213 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
44 | A078 | [16 empty] | 无法开机启动
45 | A110 | [16 empty] | 无法开机启动
46 | A145 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
47 | A104 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
48 | A073 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
49 | A088 | [16 empty] | 无法开机启动
50 | A100 | [16 empty] | 无法开机启动
51 | A117 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
52 | A202 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
53 | A095 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
54 | A091 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
55 | A123 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线1次
56 | A152 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
57 | A125 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
58 | A156 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
59 | A157 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
60 | A082 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
61 | A114 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
62 | A166 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
63 | A181 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
64 | A204 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
65 | A182 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
66 | A205 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
67 | A127 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
68 | A167 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
69 | A116 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
70 | A168 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
71 | A176 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
72 | A161 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
73 | A215 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
74 | A
75 | A
76 | A
77 | A
A015+线阵声头——朱泽宇处
Note on B47: user: 以下线阵使用的是L11-4Gs探头