## Sheet1
工作簿 | sheet名称 | 详述 | 数目
| 总表 | 所有bug记录 | 168
| Android | 移动端W-HandProbe应用bug记录 | 98
| Windows | PC端W-HandProbe应用bug记录 | 65
| 探头 | 探头出现bug问题 | 5
| Closed | 问题已解决并关闭的bug | 17
| 已验证 | 在V1.0.28版本上验证不在出现的bug | 6
| 统计 | bug分布图 | /
bug状态 | BUG状态 | 详述 | 数目
| Active | 未解决 | 142
| Resolved | 已解决待验证 | 9
| Closed | 问题回归已关闭 | 17

## 总表
创建日期 | 创建日期 | ID | 状态 | APP版本 | WIFI 版本 | 固件版本 | 严重程度 | 优先级 | Bug标题 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果
2017-03-21 15:16:25 | 2017-03-21 | 2 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C5-2Ks探头C模式、P模式彩色血流与B模式图像血流位置偏移严重 | 1.启用APP，连接型号为L11-4Ks的探头，默认进入【B】模式图像获取； 2.待图像获取较稳定时，截取B模式图像，命名图片为【PIC_B】； 3.切换进入【C】模式图像获取，待图像显示较稳定时，截取C模式图像，命名图片为【PIC_C】； 4.切换进入【Power】模式图像获取，待稳定时截取Power模式图像，命名图片为【PIC_P】； 5.比较获取的三组图片，验证各模式下图像中血管位置是否一致； | 比较三组图片，三组图片中血管的位置几乎保持一致，些许偏差在可允许范围内； | C模式、P模式彩色血流与B模式图像血流位置偏移严重；
2017-03-21 15:35:27 | 2017-03-21 | 3 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | C5-2Fs扩展成像后，图像变形异常 | 1.启用APP，连接型号为C5-2Fs的无线探头设备，默认进入【B】模式图像获取； 2.点击【B】，查看并确认【扩展】选项为【关闭】状态； 3.待图像获取较稳定时，观察图像； 4.再次点击【B】，将【扩展】选项设为【开启】状态，观察图像； | 【扩展】选项关闭或开启均可以正确响应，且获取图像正常； | 扩展成像后，图像变形；
2017-03-21 15:44:23 | 2017-03-21 | 4 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C5-2Fs声功率调节至10%，近场图像缺失 | 1.启用APP，连接型号为【C5-2Fs】的无线探头； 2.点击【B】调节【声功率】，分别由最低依次调节至最高，观察图像； | 图像可以跟随声功率调节相应变化，从而选择合适的声功率参数； | 声功率调节至10%，近场图像缺失；
2017-03-21 15:50:34 | 2017-03-21 | 5 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | L11-4Ks探头在Power模式下，【帧相关】调节无效 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换工作模式为【Power】模式； 3.点击【Power】，调节【帧相关】参数，依次由最低调至最高，观察图像； | 【Power】模式下通过调节帧相关参数调节图像画质，从而选择合适的帧相关参数； | 【Power】模式下【帧相关】调节无效；
2017-03-21 15:58:06 | 2017-03-21 | 6 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C8-5Ks探【PW】模式，基线上下出现两段波形 | 1. 启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换工作模式为【PW】模式，点击【Update】获取脉冲波形； 3.查看波形更新显示是否正常； | 【PW】模式，获取得到一段分布在基线上下两部分连续的脉冲波形； | 【PW】模式，基线上下出现两段波形
2017-03-21 16:06:01 | 2017-03-21 | 7 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | C8-5Ks探【M】模式，B图像中央偏右位置有一道隔离的黑线 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进【B】模式工作； 2.切换工作模式为【M】模式，观察图像； | 【M】模式下的图像获取且显示正常； | 【M】模式，B图像区域中央偏右位置有一道隔离的黑线；
2017-03-21 16:16:02 | 2017-03-21 | 8 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | C8-5Ks探头，【B】、【M】模式来回切换，APP闪退 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.间隔一段时间，切换至【M】模式工作； 3.间隔一段时间，退出【M】模式返回【B】模式工作； 4.反复执行步骤2、3； | 【B】、【M】模式可以正常切换，且图像显示响应正确，应用不会出现异常现象； | 【B】、【M】模式切换时，APP出现闪退现象；
2017-03-21 16:27:28 | 2017-03-21 | 9 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | E10-4Ks探头【B】模式图像整体向左偏移约30°，右侧图像缺失 | 1.启用APP，连接型号为【E10-4Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.查看获取的图像是否正常； | 【B】模式下可以获取到完整且正确的图像； | 获取的B图像整体向左偏移约30°，右侧图像缺失；
2017-03-21 16:41:43 | 2017-03-21 | 10 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 所有探头【声功率】调节无效 | 1.启用APP，任意连接一款无线探头，默认【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【声功率】参数，分别由最低依次调节至最高，观察图像； | 图像可以跟随声功率调节相应变化，从而选择合适的声功率参数； | 调节【声功率】参数，图像不发生任何变化，调节无效；
2017-03-21 16:51:37 | 2017-03-21 | 11 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | 彩色模式下，所有探头噪声干扰大 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换工作模式为【C】模式，观察图像； 3.点击【冻结】，更换探头型号为【C5-2Ks】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 4.点击【冻结】，更换探头型号为【C5-2Fs】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 5.点击【冻结】，更换探头型号为【L11-4Gs】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 6.点击【冻结】，更换探头型号为【C8-5Ks】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 7.点击【冻结】，更换探头型号为【E10-4Ks】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； | 各种探头均可以在C模式下获取到正确的图像； | 各种探头在C模式均受到很大的噪声干扰，图像较凌乱；
2017-03-21 17:03:30 | 2017-03-21 | 12 | Resolved | ****** | ****** | V1.0.05 | 2_严重 | 3_按时 | 无线探头设备通过数据线连接电脑主机，开机异常 | 1.将未开机的手持式无线探头通过数据线连接至一台正在工作的电脑主机； 2.点击手持式探头【开/关机】按钮，进行开机，观察开机是否正常； | 手持式探头不受其他影响，正常开机； | 点击开机后，探头的电源指示灯一直处于快闪状态，无法正常进入系统； 断开数据线连接，指示灯依旧处于闪烁状态，需强制重启探头后恢复正常；
2017-03-21 17:20:25 | 2017-03-21 | 13 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 工作状态，将手持探头通过数据线连接电脑主机，APP所有功能调节失效 | 1.启用APP，连接任意型号的无线探头； 2.任意选择当前工作模式； 3.正常工作一段时间后，通过数据线连接探头和正在工作的电脑主机相连，查看探头和APP应用是否正常工作； | 探头不受电脑主机干扰，正常工作； APP应用正常，图像可以即时刷新且图像显示正确； | APP界面的所有功能调节均失效； 探头需重启，APP界面功能才能恢复正常工作；
2017-03-21 17:30:18 | 2017-03-21 | 14 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 【帧相关】只有4档，早前版本为8档 | 1.启用APP，连接任意型号的无线探头，进入【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【帧相关】，由最低档依次调节至最高档，记录【B】模式下的帧相关档位数据； 3.切换工作模式为【C】模式，点击【C】，调节【帧相关】，由最低档依次调节至最高档，记录【C】模式下的帧相关档位数据； 4.切换工作模式为【Power】模式，点击【Power】，调节【帧相关】，由最低档依次调节至最高档，记录【Power】模式下的帧相关档位数据； |  | 【帧相关】只有4档，早前版本为8档;
2017-03-21 17:48:45 | 2017-03-21 | 15 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【M】工作模式转【B】模式，所有功能调节失效 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【M】模式工作，查看APP界面是否正常； 3.退出【M】模式返回【B】模式，查看APP界面是否正常； | 【B】模式和【M】模式均可以正常工作，相互切换不引起异常； | 由【M】模式返回至【B】模式时，APP界面所有功能调节失效，重新进入APP界面，无法获取图像，需重启探头；
2017-03-21 18:09:17 | 2017-03-21 | 16 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 冻结状态更换探头，连接后设备图片错误 | 1.启用APP，点击热点图标，搜索附近可用的无线探头，选择连接型号为【L11-4Ks】的无线探头热点，查看连接窗口的图片信息是否与当前探头型号一致； 2.默认【B】模式工作； 3.工作一段时间后，点击【冻结】，更换探头为【C5-2Ks】型号； 4.点击热点图标，搜索附近可用的无线探头，选择相同名称的热点进行连接，查看连接窗口的图片信息是否与当前探头型号一致； | 第一次连接【L11-4Ks】型号探头时，连接窗口的图片为线阵，且图片与当前连接的型号一致； 更换【C5-2Ks】型号后，再连接时，连接窗口的图片为凸阵，且图片与当前连接的型号一致； | 第一次连接【L11-4Ks】型号探头时，连接窗口的图片为线阵，且图片与当前连接的型号一致； 更换【C5-2Ks】型号后，再连接时，连接窗口的图片依旧为线阵，且图片与当前连接的型号不一致，图片为前一次连接的探头型号；
2017-03-22 10:01:41 | 2017-03-22 | 17 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 工作状态，闹钟多次响铃导致探头断开且无法自动重连 | 1.在平板上设置一个5分钟后响铃震动，且不关闭闹钟时每间隔5分钟再次响铃的闹钟； 2.启用APP，搜连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】工作模式； 3.不做任何操作，等待闹钟响铃； 4.闹钟响铃，选择【睡眠-点击此处小睡5分钟】，查看APP应用是否正常； 5.间隔5分钟闹钟再次响铃，选择【滑动关闭闹钟】，查看APP应用是否正常； | 闹钟响应前，APP工作正常； 闹钟响应时，进入闹钟界面，探头断开，选择【睡眠-5分钟后再次响铃提醒】，退出闹钟界面返回APP界面，探头自动重连，重新获取图片成功； 5分钟后闹钟再次响应时，进入闹钟界面，探头断开，选择【滑动关闭闹钟】，退出闹钟界面返回APP界面，探头自动重连，重新获取图片成功； | 闹钟响应时，进入闹钟界面，探头断开，退出闹钟界面返回APP界面，概率性出现探头无法自动重连，且无法手动重连；
2017-03-22 10:16:11 | 2017-03-22 | 18 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【C】模式工作，探头无预兆关机（电量充足） | 1.启动APP应用，连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.切换至【C】模式工作； 3.每间隔一段时间，查看APP应用界面以及探头工作是否正常； | APP应用和探头均可以长时间正常工作； | 探头无预兆关机（电量充足：探头在充电状态下），重启后恢复正常；
2017-03-22 10:33:35 | 2017-03-22 | 19 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 调节B的【焦点】参数，焦点位置不精确 | 1.启用APP，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【焦点】数据，查看显示界面右侧标尺的焦点位置是否正确； | 调节【焦点】数据，标尺上的焦点位置始终与焦点参数一一对应； | 调节【焦点】参数，标尺上的焦点位置不精确；
2017-03-22 12:13:36 | 2017-03-22 | 20 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 彩色模式下，电影回放时B图像的【图像增强】功能关闭 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换为【C】模式； 3.点击【B】，调节【图像增强】，将图像增强参数调节至最高，查看图像画质； 4.运行一段时间，点击【冻结】，停止图像获取； 5.单击【回放】按钮，查看回放界面的画面质量是否与之前获取的图像画质一致； | 工作状态，调节图像增强参数至最高，可以得到较为清晰细腻的画质； 冻结后，画面回放，回放的画质与检查时的画质一致，清晰细腻； | 工作状态，调节图像增强参数至最高，得到较为清晰细腻的画质； 冻结后，画面回放，回放的画质与检查时的画质不一致，回放画面粗糙模糊；
2017-03-22 13:42:48 | 2017-03-22 | 21 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 测量功能使用，无法同时清除角度测量和距离测量的数据 | 1.启用APP，连接任意探头，默认进入【B】模式工作； 2.运行一段时间，点击【冻结】； 3.点击【测量】，弹出测量窗口，默认选择【距离】，在图像上任意选择两点进行长度测量； 4.在测量窗口，点击【距离】，弹出测量类型选择，更改为【角度】，在图像上任意选择三点进行角度测量； 5.点击【清除】，查看屏幕上的测量数据是否被清屏； 6.点击【退出】，退出测量； 7.点击【解冻】，解除冻结状态，继续获取图像； | 在测量窗口，点击【清除】可以进行测量数据清屏； 点击【退出】，退出测量界面，不能进行任何测量； 点击【解冻】后，图像重新获取，不保留前次测量数据； | 测量窗口，距离测量时，点击【清除】只能清除屏幕上所有的长度测量数据 测量窗口，角度测量时，点击【清除】只能清除屏幕上所有的角度测量数据； 点击【清除】无法一次进行清屏操作； 点击【退出】，点击【解冻】后，图像获取界面依旧保留上次测量数据，不能自动清屏；
2017-03-22 14:11:25 | 2017-03-22 | 22 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 测试设备的屏幕亮度、电话接听均会影响APP应用 | 1）屏幕亮度： 1.设置屏幕亮度最低后，进入APP应用，连接探头，获取图像，观察图像的清晰度和画面质感； 2.退出APP应用； 3.随意设置屏幕亮度参数，进入APP应用，连接探头，获取图像，观察图像的清晰度和画面质感； 4.退出APP应用； 5.设置屏幕亮度最高后，进入APP应用，连接探头，获取图像，观察图像的清晰度和画面质感； 6.退出APP应用； 2）电话接听 1.启用APP，连接探头，获取图像； 2.在探头工作状态，给测试手机来电，查看APP应用和探头是否可以正常工作； | 屏幕亮度调节不会影响图像的画质； 来电画面不占据图像显示画面，不影响探头热点连接，画面可以正常获取且画质不受来电影响； | 当屏幕亮度很低时，图像画面不清晰，画面质感差； 2.来电占据图像显示画面，容易致使探头热点断开，APP无法获取图像；
2017-03-22 14:27:31 | 2017-03-22 | 23 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 打开空间复合，图像增强效果会自动关闭 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.点击【B】调节，确认【空间复合】的当前状态为【关闭】，调节【图像增强】至最高档位，查看获取的图像画面质感； 3.点击【空间复合】，选择【开启】，查看获取的图像画面质感； | 开启【空间复合】，画面依旧有图像增强的效果； | 【空间复合】关闭状态的图像相较于开启状态的图像更为清晰细腻，开启空间复合时图像增强效果消失； 在【空间复合】开启状态，【图像增强】由最低档位依次调节至最高档位时，获取的图像画质没有发生任何明显变化；
2017-03-22 14:37:40 | 2017-03-22 | 24 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 在手机上长时间运行HandProbe软件，手机发热厉害 | 1.在手机上启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.每间隔5min，查看手机接触面温度； | 长时间工作，手机接触面温度温差不会很大，不会出现手机发热温度过高现象； | 长时间工作，手机发热厉害；
2017-03-22 15:04:49 | 2017-03-22 | 25 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 所有探头在打开【M】模式后，B图像增强自动关闭 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【图像增强】至最高档位，查看图像画面质感； 3.切换为【M】模式，查看界面上方B图像的画面质感； | 在【B】模式和【M】模式下，图像增强效果均有效，获取的B图像画质良好； | 【B】模式下，图像增强效果良好，获取的图像画质清晰细腻； 【M】模式下，界面上方的B图像画质模糊粗糙； 在【M】模式下，点击【B】，【图像增强】由最低档位依次调节至最高档位时，获取的图像画质没有发生任何明显变化；
2017-03-22 16:10:14 | 2017-03-22 | 26 | Active | V1.0.14 | V1.02 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【M】模式，调节【B】图像【空间复合】开关，B图像界面显示异常 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【M】模式； 3.点击【B】，开启【空间复合】，查看B图像； 4.点击【B】，关闭【空间复合】，查看B图像； | 【空间复合】的开启或关闭均可以正确响应，开启或关闭【空间复合】仅影响B图像画质，但图像不会发生错误； | 开启【空间复合】后，再关闭时，B图像发生显示错误；
2017-03-22 17:02:02 | 2017-03-22 | 27 | Active | V1.0.13 | V1.1 | V1.0.05 | 2_严重 | 2_尽快 | C8-5Ks探头声功率调到94%以上，B无图像 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【声功率】，由由最低档依次调节至最高档，查看图像变化； | 调节【声功率】，B图像的亮度随声功率大小均匀变化； | 声功率调到94%以上，B无图像；
2017-03-22 17:29:25 | 2017-03-22 | 28 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | HandProbe在Android 7.0系统，界面信息文字出现截断、重叠现象 | 1.在Android系统手机上正确安装【HandProbe】应用； 2.打开【HandProbe】APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作，查看主界面显示是否正确； 3.切换【C】模式进行检查，查看当前模式下的相关参数显示是否正常； 4.切换【Power】 模式进行检查，查看当前模式下的相关参数显示是否正常； 5.切换【PW】 模式进行检查，查看当前模式下的相关参数显示是否正常； | 主界面文字显示正确，字体一致，且无截断、重影现象； 各个模式下的相应参数项均显示正确，无拼写错误，字体一致且无截断，无重影； | 主界面版本信息部分文字出现截断现象； C 模式界面，【速度】栏文字出现重影现象； Power模式界面，【速度】栏文字出现重影现象； PW 模式界面，【速度】和【SVD】栏文字出现重影现象；
2017-03-22 17:56:17 | 2017-03-22 | 29 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 添加注释，文字超长仅显示末段文字，前段文字缺失； | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认【B】模式工作； 2.点击【冻结】； 3.点击【注释】； 4.在编辑栏，逐字添加文字； 5.查看文字显示； | 文字编辑过程中，界面下方可以正确预览所添加的文字显示； 文字添加结束，退出编辑栏后，短文字可以正常在一行里面显示，超长文字可以自动换行显示，所有文字可以正确完整的显示在界面上； | 短文字可以正常在一行里面显示，默认文本右对齐； 超长文字会出现末段文字正常显示，前段文字缺失；
2017-03-22 18:15:06 | 2017-03-22 | 30 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【PW】工作模式【冻结】播放回放，APP闪退 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】探头，默认【B】模式工作； 2.切换【PW】模式，点击【Update】，获取脉冲波形； 3.运行一段时间，点击【冻结】，点击【回放】； 4.查看回放画面是否正常； | 可以正常播放画面； | 点击【回放】后，APP闪退；
2017-03-23 17:22:02 | 2017-03-23 | 31 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 依次连接两个不同的热点后，断开当前探头，自动连接到另一热点 | 1.在平板上启用APP，连接热点名称为【*A028*】的L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 2.点击热点图标，选择【*A001*】热点连接，为方便区分，选择【PW】模式工作； 3.点击热点图标，选择【*A001*】热点断开连接； 4.查看平板工作界面显示是否正确； | 平板上的APP应用连接的探头【*A001*】断开，热点图标灰显，停止图像获取； | 平板断开【*A001*】的热点后，自动连接至热点【*A028*】，进行【B】模式工作；
2017-03-23 17:29:40 | 2017-03-23 | 32 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 电源充拔瞬间，APP界面的电量显示余量明显跳跃 | 1.启用APP，连接任意型号的探头； 2.查看APP界面的探头电量显示； 3.连接充电器，查看探头剩余电量显示； 4.拔出充电器，查看探头剩余电量显示； | 连接充电器，有明确的充电提示； 拔出充电器，充电标志消失； | 电源充拔瞬间，APP界面的电量显示明显跳跃； 充电时没有充电标识；
2017-03-24 13:50:14 | 2017-03-24 | 33 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 热点连接成功，热点图标未点亮，其他工作正常 | 1.启用handprobe，连接热点图标，进入连接界面，连接热点名称为【*A028*】的探头； 2.不退出连接界面，点击【HOME】； 3.点击【handprobe】图标，进入查看界面显示； | 自动连接成功，热点图标点亮，探头型号和检查模式正确显示，图像正确获取； | 自动连接成功，热点图标未被点亮，其他工作正常；或者自动连接失败；
2017-03-24 14:56:26 | 2017-03-24 | 34 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 反复【退出-进入】APP，连接探头成功后无法获取图像信息 | 1.开启探头； 2.启用handprobe，正确连接L11-4Ks探头； 3.查看handprobe界面显示； 4.关闭handprobe应用； 5.重复步骤2、3、4； | 每次连接探头，均可以正常工作； | 连接探头成功后无法获取图像信息；
2017-03-24 17:30:17 | 2017-03-24 | 35 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 连接探头时弹出的【正在连接】窗口的【取消】控件显示不全 | 1.启用W-HandProbe应用，点击WiFi热点图标； 2.选择一个可用的热点，点击【连接】，弹出【正在连接】窗口； 3.查看【正在连接】窗口显示的提示信息是否完全； | 【正在连接】窗口显示正常，文字字体一致，排列一致，无拼写错误，无显示不全； | 【正在连接无线网络，请稍等...】字体存在差异，排列不在同一水平线； 【取消】控件存在部分缺失，显示不完整；
2017-03-24 17:41:03 | 2017-03-24 | 36 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 【B+C】模式，调节B模式增益数据，C模式增益数据也受影响； | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks型号的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【图像模式】，点击【Color】，进行【B+C】模式工作； 3.点击B模式下的增益，调节增益数据，查看应用界面变化； | 调节B模式下的增益，图像随增益大小相应变化，参数数据仅B模式下的增益数据变化，不会影响致其他功能数据； | 调节B模式增益数据，C模式增益数据也会受影响；
2017-03-24 17:46:14 | 2017-03-24 | 37 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 声功率调节无效； | 1.启用W-HandProbe程序，连接型号L11-4Ks探头，默认B模式工作； 2.点击【声功率】，由最低档依次调节至最高档，查看图像变化； | 调节【声功率】大小，图像亮度会随之相应变化； | 调节【声功率】大小，图像没有任何可见性变化；
2017-03-24 17:54:02 | 2017-03-24 | 38 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 探头正常工作时，重启W-HandProbe应用，概率性出现假连状态； | 1.启用W-HandProbe程序，连接型号为L11-4Ks探头，热点名称为【*A028*】，默认【B】模式工作； 2.工作一段时间，重启W-HandProbe程序，分别查看W-HandProbe程序以及探头的状态； |  | 概率性出现假连：重启W-HandProbe程序，热点图标显示连接状态，探头型号显示【C5-2Fs】，点击热点图标查看，显示【*A028*】为“已连接”；
2017-03-24 18:03:50 | 2017-03-24 | 39 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | C模式，点击滚轮固定取样框，C模式参数调节栏缺失 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks型号的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【图像模式】，点击【Color】，进行【B+C】模式工作； 3.点击鼠标，调节取样框大小及位置，点击滚轮，固定取样框位置； 4.查看应用界面有无异常； | 点击滚轮仅起到固定取样框位置作用，不引起其他变化，程序界面正常； | 点击滚轮固定取样框后，C模式的参数调节栏缺失；
2017-03-27 10:06:56 | 2017-03-27 | 40 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | PW模式，反复执行【Update】，APP闪退 | 1.启用handprobe，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【PW】模式工作，查看界面显示是否正常； 3.点击【Update】，获取脉冲波形显示； 4.点击【Update】，停止脉冲刷新显示； 5.反复执行步骤3、4，查看程序是否正常工作； | 每次点击【Update】，均可以对应当前状态响应，且不导致程序异常； | 反复执行【Update】，APP闪退；
2017-03-27 10:12:38 | 2017-03-27 | 41 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | PW模式，冻结与解冻多次切换容易导致APP闪退 | 1.启用handprobe，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【PW】模式工作，查看界面显示是否正常； 3.点击雪花图标，冻结； 4.点击雪花图标，解除冻结状态； 5.反复执行步骤3、4，查看程序是否正常工作； | 冻结状态，雪花图标背景色由蓝色变换为黄色，图像暂停刷新； 解除冻结状态，雪花图标背景色由黄色切换为蓝色，图像刷新显示； 冻结状态和工作状态可以随意切换，响应正确且不导致应用其他异常； | 冻结状态与工作状态多次切换容易导致APP闪退；
2017-03-27 11:21:14 | 2017-03-27 | 42 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，【偏转】功能异常； | 1.启用handprobe，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.双击【PW】，切换【PW】模式； 3.单击【PW】，移动滑竿调节偏转参数，依次调节为-6,0,6，查看图像界面变化； | 移动滑竿，偏转参数有三个档位：{-6,0,6}，参数显示区域中会显示当前档位下的偏转角度值； 调节偏转参数可以改变PW模式下声束的入射方向； | 移动滑竿，偏转参数有三个档位：{ -6,0,6 }，参数显示区域中显示偏转角度值始终为{0}，PW模式，【偏转】调节无效；
2017-03-27 11:47:05 | 2017-03-27 | 43 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | Android版【B】模式缺少图像【翻转】功能，不利于图像观测
2017-03-27 17:52:54 | 2017-03-27 | 44 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 程序界面有冻结功能，无解冻功能 | 1.启用W-HandProbe，点击热点图标，搜索附近可用热点探头； 2.连接L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 3.单击界面的【❉】按钮，冻结图像； 4.再次单击界面的【❉】按钮，解除冻结状态； | 首次单击【❉】按钮，界面冻结，且界面上方状态栏显示“❉”，表示当前处于冻结状态； 再次单击界面的【❉】按钮标，解除冻结状态，界面图像显示刷新； | 单击【❉】图标，界面冻结后，【❉】图标灰显，再次点击无效，无法解除冻结状态；
2017-03-27 18:05:42 | 2017-03-27 | 45 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 【B+C】模式【冻结-解冻】后，退回【B】模式 | 1.启用W-HandProbe程序，连接任意型号可用探头，默认进入【B】模式工作； 2.单击【图像模式】，单击【Color】，进入基于B的C模式工作； 3.单击鼠标右键，冻结，查看应用是否正常； 4.单击鼠标右键，解冻，查看应用是否正常； | 冻结时，界面停止刷新，状态栏显示【❉】标识当前状态； 解冻后，继续【B+C】模式图像刷新； | 冻结状态正常； 解冻后，工作模式由【B+C】模式退回【B】模式；退回【B】模式；
2017-03-27 18:12:51 | 2017-03-27 | 46 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 打开W-HandProbe，界面热点图标栏缺失 | 1.启用W-HandProbe程序，查看界面显示； | 界面信息显示完整，无拼写错误，无重影等异常； | 界面热点图标栏缺失；
2017-03-28 11:21:18 | 2017-03-28 | 47 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 【B+C】模式，多次点击滚轮调整取样框位置，弹出菜单栏 | 1.启用W-HandProbe程序，连接任意型号可用探头，默认进入【B】模式工作； 2.单击【图像模式】，单击【Color】，进入基于B的C模式工作，默认取样框处于位置调节状态； 3.单击鼠标滚轮，固定取样框位置，查看应用是否正常； 4.单击鼠标滚轮，恢复位置调节状态，查看应用是否正常； | 取样框位置调节与固定切换可以根据滚轮点击正确响应； | 取样框位置调节过程中，单击滚轮，不定时出现菜单栏；
2017-03-28 11:28:54 | 2017-03-28 | 48 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 连接【C5-2Ks】，界面显示一直为【C5-2Fs】，无法被识别刷新 | 1.启用W-HandProbe程序，点击热点图标，连接型号为【C5-2Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.查看界面显示的探头型号是否与当前连接的探头型号相符合； | 界面显示的探头型号与当前连接的探头型号一致，且B模式工作正常； | 界面显示的探头型号为【C5-2Fs】,与当前连接的探头型号【C5-2Ks】不一致，B模式获取图像；
2017-03-28 15:20:53 | 2017-03-28 | 49 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【B&M】模式，重启程序再连接，B图像边围受干扰 | 1.启用W-HandProbe程序，点击热点图标，连接L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 2.查看B图像，单击【图像模式】，点击【B&M】切换； 3.B&M工作一段时间，点击热点图标，断开连接，【ALT+F4】关闭应用； 4.再次启用W-HandProbe程序，点击热点图标，连接L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 5.查看B图像是否正常； | B图像显示正常； | B图像边围受干扰，乱码；
2017-03-28 17:17:35 | 2017-03-28 | 50 | Active | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 2_严重 | 3_按时 | 探头死机，无法被重连
2017-03-28 17:23:38 | 2017-03-28 | 51 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 工作状态，点击调节3级菜单的【+/-】按键，退出APP返回home页 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.点击掌超上控制区域的调节3级菜单的【+】按键或【-】按键； 3.查看界面变化； | 在非3级菜单界面，按键无效； 在3级菜单界面，可以上下调节光标； | 点击调节3级菜单的【+/-】按键，退出APP界面，返回home页面；
2017-03-28 17:30:54 | 2017-03-28 | 52 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 4_建议 | B模式通过探头按键调节参数，通过界面无法确切知道调节的是哪一个参数 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.联合掌控上的2级菜单【+/-】按键和3级菜单【+/-】按键，调节B图像参数； 3.查看界面显示是否正常； | 界面上能够明确知道调节的是B图像的某一项参数的数据； | 只能在界面上显示相应参数滑竿和数据，无法确切是某一项参数；
2017-03-28 17:37:52 | 2017-03-28 | 53 | Resolved | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 【PW】模式，回放异常 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】探头，默认【B】模式工作； 2.切换【PW】模式，点击【Update】，获取脉冲波形； 3.运行一段时间，点击【冻结】，点击【回放】； 4.查看回放画面是否正常； | 可以正常播放画面； | 播放前画面帧数显示200/200，点击播放，帧数变为400/0，无画面回放；
2017-03-29 12:08:57 | 2017-03-29 | 54 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 系统语言为English，B模式和PW模式的【声功率】英文单词不一样 | 1.启用handprobe，连接任意探头，默认B模式工作； 2.将系统语言调整为English； 3.单击B，查看B模式下的声功率英文单词显示； 4.单击PW，查看PW模式下的声功率英文单词显示； | B模式和PW模式下功能相同的英文单词保持一致； | B模式下声功率单词为【A.Power】；PW模式下的声功率单词为【ACSPWR】；
2017-03-29 17:59:00 | 2017-03-29 | 55 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C模式工作过程中，探头自动重启 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头； 2.切换为C模式工作； | 持续正常工作； | 探头设备重启；
2017-03-29 18:13:21 | 2017-03-29 | 56 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | 探头不被某一测试设备连接 | 1.启动handprobe，搜索附近可用的无线探头热点； 2.选择名称为【*A028*】的探头热点； 3.弹出连接窗口，点击连接； | 正确连接到【*A028*】探头； | 手机可以搜索到【*A028*】探头，选择连接，无任何响应；
2017-03-30 17:53:03 | 2017-03-30 | 57 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 增益步进不一致 | 1.启用handprobe，连接*A001*名称L11-4Ks探头； 2.分别在B/C/P/PW/M各模式下运行，并查看该模式下的增益步进是否前后保持一致； | 在B/C/P/PW/M各模式下运行，该模式下的增益步进前后保持一致； | 不一致； B模式步进有1和2； C模式步进有2和3； P模式步进有2和3； PW模式步进有3和4； M模式步进有1和2；
2017-03-30 18:04:31 | 2017-03-30 | 58 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 软键区域B图像参数调节栏，深度参数数值显示无法显示小数数值； | 1.启用W-HandProbe，连接*A028*名称的L11-4Ks探头，默认B模式工作； 2.单击【B】，列出B图像参数项； 3.单击【深度】，弹出深度调节滑竿，由最低档依次向最高档调节； 4.分别查看图像参数显示区和调节区深度数值变化； | 调节滑竿，图像参数显示和调节区的深度数值始终保持一致，显示当前调节的档位数据； | 图像参数显示始终与调节一致； 调节区域的深度显示不能显示小数，例如：当前调节为4.5，调节深度栏下方数据显示为4；
2017-03-30 18:07:01 | 2017-03-30 | 59 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 触摸型电脑，无鼠标条件下，箭头注释时无法调整箭头方向；
2017-03-30 18:17:26 | 2017-03-30 | 60 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B模式调节频率，双击会相互切换【基波-谐波】方式； | 1.启用handprobe，连接*A028*名称的L11-4Ks探头，默认B模式工作； 2.点击软键区域的【B】，进入B图像参数调节； 3.点击频率，弹出频率选择窗口； 4.单击某一频率模式； 5.再次单击该频率模式； | 选中某一项频率，无论点选几次，都只是选中当前频率模式； | 双击会相互切换【基波-谐波】方式；单击选中【常规】，再次单击选中则切换至【谐波常规】；
2017-03-31 17:58:20 | 2017-03-31 | 61 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | C模式下偏转调节，中文版弹出选项点选调节，英文版无选项弹出通过点击调节 | .中文版： 1.启用W-HandProbe，连接任意型号探头，默认进入B模式工作； 2.点击【图像模式】，点击【Color】，进入B+C模式； 3.点击【图像模式】右侧的【C】，进入C参数调节； 4.点击【偏转】，调节偏转参数； .切换系统语言为英文，重启： 1.启用W-HandProbe，连接任意型号探头，默认进入B模式工作； 2.点击【Mode】，点击【Color】，进入B+C模式； 3.点击【Mode】右侧的【C】，进入C参数调节； 4.点击【Steer】，调节偏转参数； | 中英文版的操作一致； | 中文版： 点击【偏转】，弹出三个选项供选择：{ -6 、0 、6 }，点击该选项即可完成偏转设置且偏转按键下方实时显示当前设置的偏转参数 ； .英文版： 点击【Steer】，未弹出选项，点击【Steer】导致Steer按键下方显示的偏转参数数值发生改变，按键中间黄色标尺实时变化；
2017-03-31 18:01:17 | 2017-03-31 | 62 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 英文版，部分信息显示不完整，例如状态栏字串较长的检查类型
2017-03-31 18:06:27 | 2017-03-31 | 63 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 英文版软键区软键名称普遍首字母大写，两个例外：【B—expand mode】和【功能—arrow】
2017-04-05 09:29:58 | 2017-04-05 | 64 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | PW模式断开连接重启应用，再连接时图像异常 | 启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式正常工作； 1.点击【图像模式】，点击【PW】，进入B+PW模式； 2.在B模式扫描状态下，选取一幅较优质的图像，进入调节状态，确定SV及SVD等参数，点击3.更新按钮确定取样线位置，获得频谱图； 4.运行一段时间，点击信号图标，断开探头，重启W-HandProbe应用； 5.待探头断开处于冻结状态，再次启用W-HandProbe，连接同一探头，观察图像显示； | 再次连接同一探头，可以得到正确的B模式图像； | 再次连接同一探头，图像显示异常；
2017-04-05 10:23:03 | 2017-04-05 | 65 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 调节校正角度，屏幕左侧的图像参数区速度范围不能实时刷新 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B图像工作； 2.点击【图像模式】，点击【PW】，进入B+PW模式工作； 3.点击【刷新】按钮，获取频谱图； 4.点击【快速校正角度】，依次调节角度为-60 、0 、60并查看调节栏速度范围数据和图像参数区显示的速度范围数据； 5.点击【校正角度】，分别调节不同角度，并查看调节栏速度范围数据和图像参数区显示的速度范围数据； | 校正角度不同，对应的速度范围不同，角度越大，速度范围越大； 调节校正角度时，调节栏和图像显示区的速度范围值也实时刷新； | 调节校正角度，调节栏速度显示实时刷新，屏幕左侧的图像参数显示区不能实时刷新；
2017-04-05 11:03:32 | 2017-04-05 | 66 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，【效果】选项调节无效 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】，进入PW模式工作； 3.未获取PW成像前，查看PW选项【效果】栏，调节滑竿数据； | 18种不同的效果供选择； 效果按键下方显示当前档位值； | 调节滑竿，效果按键下方显示数值始终为【8】，调节滑竿无效；
2017-04-05 11:06:17 | 2017-04-05 | 67 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 2_严重 | 3_按时 | C模式工作一段时间，探头长时间闪烁 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【Color】，进入B+C模式工作； | 持续正常工作； | 探头不停闪烁，无法进入系统；
2017-04-05 11:14:50 | 2017-04-05 | 68 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，刷新频谱前打开【自动计算】，刷新频谱时未实时显示测量结果窗 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】; 3.点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的【自动计算】参数项，设为开启自动计算； 4.点击频谱更新按钮，获得频谱图，查看界面自动频谱计算的结果显示； | 显示测量结果框，计算结果实时刷新； | 【自动计算】的状态为开启状态，但是未显示测量结果框，没有显示当前的计算结果；
2017-04-05 11:25:18 | 2017-04-05 | 69 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式点击暂停频谱刷新时，B图像受干扰 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】； 3.调节好取样门位置，确定SV及SVD等相关参数，点击频谱刷新按钮，获得频谱图； 4.运行一段时间，点击频谱刷新按钮，暂停刷新； 5.查看界面显示是否正常； | 频谱刷新和暂停刷新均可以正确响应，且不造成其他异常 | 频谱刷新和暂停刷新均可以在正确响应，但是暂停刷新时，B图像显示有明确干扰；
2017-04-05 14:30:39 | 2017-04-05 | 70 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头B+M模式，调节【B】图像【空间复合】开关，B图像界面显示异常 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【M】，进入B+M模式； 3.点击【B】，开启【空间复合】，查看B图像； 4.点击【B】，关闭【空间复合】，查看B图像； | 【空间复合】的开启或关闭均可以正确响应，开启或关闭【空间复合】仅影响B图像画质，但图像不会发生错误； | 开启【空间复合】后，再关闭时，B图像发生显示错误；
2017-04-05 14:43:11 | 2017-04-05 | 71 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，调节B模式下伪彩谱图，PW频谱色彩也响应 | 启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 1.点击【图像模式】-【PW】，进入B+PW模式工作； 2.点击【B】，点击中间字符为B的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； 3.点击【PW】，点击中间字符为PW的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； | B模式伪彩谱图调节与PW模式伪彩谱图调节是相互独立，不相互干扰的； 点击B模式下的伪彩谱图，仅B图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； 点击PW模式下的伪彩谱图，仅PW频谱图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； | 调节B模式伪彩谱图模式，PW频谱图像色彩也会发生变化；
2017-04-05 15:15:13 | 2017-04-05 | 72 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 保存参数无任何成功或失败提示，进预置中查看较费时
2017-04-05 15:33:20 | 2017-04-05 | 73 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B+M模式，调节M模式下伪彩谱图，B频谱色彩也响应 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【M】，进入B+M模式工作； 3.点击【B】，点击中间字符为B的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； 4.点击【M】，点击中间字符为M的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； | B模式伪彩谱图调节与M模式伪彩谱图调节是相互独立，不相互干扰的； 点击B模式下的伪彩谱图，仅B图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； 点击M模式下的伪彩谱图，仅运动组织的运动状态M图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； | 调节M模式伪彩谱图模式，B图像色彩也会发生变化；
2017-04-06 13:38:48 | 2017-04-06 | 74 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 箭头注释有个数限制_32个
2017-04-06 13:42:42 | 2017-04-06 | 75 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 界面上时间不随时区更改而刷新为该时区时间，时区设置路径：预置—>综合预置—>更改时区—>应用
2017-04-06 14:21:57 | 2017-04-06 | 76 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 【B+M】模式，回放异常 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】模式，点击【B&M】； 3.运行一段时间，点击【冻结】，点击【回放】； 4.查看回放画面是否正常； | 可以正常播放画面； | 仅播放B图像；
2017-04-06 14:42:41 | 2017-04-06 | 77 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 通过探头设备按键选择模式及参数，P模式下二级菜单显示CGain用以调节P增益 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B图像工作； 2.点击探头设备上的长条形状的主菜单按键2，界面弹出调节窗口，显示一级菜单，包括B、Color、Power可供选择； 3.通过按键5、6调节焦点光标，选中Power模式，选中停留3秒，进入B+P模式； 4.再次点击按键2，进入二级菜单调节参数项，包含B Gain、深度、频率、C Gain、Cwin； 5.通过按键5、6上下移动光标焦点位置至CGain，按键3、4可调节增益大小，同时图像参数显示区的P模式下增益数据实时刷新； | 选择Power模式，二级菜单应该显示为PGain即P模式增益； | 无论Color模式还是Power模式，二级菜单均显示为CGain；
2017-04-06 17:17:25 | 2017-04-06 | 78 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | L11-4Ks探头B+M模式，开启扩展成像，B图像异常 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图形模式】-【B&M】，进入B+M模式工作； 3.点击【B】，选择B模式参数项【扩展成像】，打开扩展功能； 4.查看图像界面显示； | 扩展成像功能正确响应，图像显示正确； | 打开扩展图像功能，B图像显示畸形；
2017-04-07 11:41:12 | 2017-04-07 | 79 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | L11-4Ks更换为C5-2Ks时，界面出现环状黄线 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.切换至B+C模式工作； 3.点击冻结图标冻结； 4.更换L11-4Ks探头为C5-2Ks探头； 5.查看界面显示，解除冻结状态，查看图像显示； | 界面显示正常，可以正确获取C5-2Ks探头扫描图像； | 界面出现环状黄线；
2017-04-07 12:02:27 | 2017-04-07 | 80 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 注释添加有组数限制_32组
2017-04-07 12:04:13 | 2017-04-07 | 81 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 测量数据显示有组数限制_6组，大于六组时，仅显示最后六组
2017-04-07 17:00:58 | 2017-04-07 | 82 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 病人列表-全选后，单选某一项，全选标志未自动恢复 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks，B模式工作； 2.点击【功能】-【信息】【新病人】，建立多个病人记录； 3.点击【病人列表】，病人列表罗列出所有病人信息； 4.点击列表下方【全选】控件，选中所有病人项； 5.单击某一项病人，选中该病人项； | 全选状态时，所有病人栏均显示亮蓝背景，标识所有病人项被选中，全选控件文字显示切换为“取消全选”； 单选某一项时，仅所选项呈亮蓝背景色，标识此病人项被选中，全选状态消失，全选控件文字显示回复原始状态； | 全选后再单选，全选控件文字依旧显示为“取消全选”，标识在全选状态；
2017-04-07 17:14:55 | 2017-04-07 | 83 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 进入B+PW模式未刷新频谱图时，无法保存图片 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】; 3.点击【功能】-【保存】； | 可以成功保存图片； | 点击保存后，弹出警告窗口，显示：保存图像或应用数据失败。
2017-04-07 17:27:55 | 2017-04-07 | 84 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | L11-4Ks探头B+M模式，M线>>不是每次按键均响应移动；M线<<概率性按键一次移动两步 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【B&M】，进入B+M模式； 3.点击【M】,点击10次【M线>>】，查看B图像上取样线是否正确响应移动； 4.点击10次【M线<<】，查看B图像上取样线是否正确响应移动； | 每次点击【M线>>】或【M线<<】均可以正确响应，向右或左移动一步； | 1.M线>>不是每次按键均响应移动，约两次按键取样线向右移动一次，有时取样线移动一步后会闪退回来； 2.M线<<每次按键均响应，有时会按键一次，取样线向左移动两次；
2017-04-07 17:48:28 | 2017-04-07 | 85 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 【B<—>B+M】切换以及【B<—>B+PW】切换时，均会先冻结图像几秒，再跳转模式 | 【B<—>B+M】切换： 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【B&M】，查看模式切换界面是否正常； 3.B+M运行一段时间，点击【图像模式】-【B】，回退到B模式，查看模式切换界面是否正常； 【B<—>B+PW】切换 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】，查看模式切换界面是否正常； 3.B+PW运行一段时间，点击【图像模式】-【B】，回退到B模式，查看模式切换界面是否正常； | 各模式间可以即时并正确切换； | 【B<—>B+M】切换以及【B<—>B+PW】切换时，均会先冻结图像几秒，再跳转模式；
2017-04-07 17:55:46 | 2017-04-07 | 86 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 注释文字移动过程中，可能会与其他注释内容重叠，影响内容显示
2017-04-10 09:43:42 | 2017-04-10 | 87 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头B模式，调节【空间复合】开关，B图像界面显示异常 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.联合探头控制区域物理按键调节参数； 3.开启【空间复合】，查看B图像； 4.关闭【空间复合】，查看B图像； | 【空间复合】的开启或关闭均可以正确响应，开启或关闭【空间复合】仅影响B图像画质，但图像不会发生错误； | 开启【空间复合】后，B图像发生显示错误，图像不停跳动，关闭【空间复合】，图像恢复正常；
2017-04-10 10:15:22 | 2017-04-10 | 88 | Closed | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 联合掌控2级菜单和3级菜单调节参数，滑竿上参数数据不能实时刷新显示 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.通过掌控上长条按键，选择工作模式，进入该工作模式参数调节； 3.联合掌控上的2级菜单【+/-】按键和3级菜单【+/-】按键，调节B图像参数； 4.查看界面滑竿上参数显示以及参数项下方数据显示是否正常； | 滑竿上参数显示以及参数项下方数据显示正常，且能根据按键调节实时刷新； | 界面上参数项下方显示相应参数根据按键调节实时刷新，滑竿上数据始终保持显示原始数据，不随调节刷新；
2017-04-10 12:04:27 | 2017-04-10 | 89 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 连接异常：信号图标显示已连接，探头未扫描工作 | 1.启用handprobe，点击探头，弹出探头列表页面； 2.选择一个探头，弹出连接页面，选择连接； | 探头正确连接，界面上探头型号正确刷新，探头正常工作，B图像正确获取，图像参数正确显示； | 探头型号正确刷新，无任何图像及相关参数，探头慢闪烁，未进行工作；
2017-04-10 17:56:34 | 2017-04-10 | 90 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 2_尽快 | 探头热点连接不稳定，扫描一段时间自行断开 | 1.启用handprobe，连接名称*A028*的L11-4Ks探头； 2.B模式长时间工作； | 长时间能正常工作； | 探头工作较短时间后自行断开，且不能自动重连；
2017-04-10 18:03:51 | 2017-04-10 | 91 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 在探头列表界面选择连接或断开时，APP闪退 | 1.启动handprobe，搜索附近可用的无线探头热点； 2.选择名称为【*A028*】的探头热点； 3.弹出连接窗口，点击连接或断开； | 选择连接或断开均可以正确响应，不出现其他异常； | 选择连接或断开后，APP闪退；
2017-04-10 18:12:48 | 2017-04-10 | 92 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 测量—描记面积，描记过程中未完成时自行汇合接点结束描记 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【功能】—【测量】—【描记面积】，移动鼠标描记范围； | 描记结点与起点汇合完成描记； 或单击鼠标定结点，自行连线完成描记； | 概率性描记过程中，自行重合结束描记；
2017-04-11 11:42:20 | 2017-04-11 | 93 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 【预置】—【Color】，任意设置偏转参数，界面无法得到响应 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击冻结图标，点击【预置】—【Color】； 3.点击偏转的下拉箭头，选择偏转数据为-6； 4.点击【应用】—【确定】，退出预置界面； 5.点击解冻图标，双击【C】，进入B+C模式； 6. 查看C窗偏转是否与设置的偏转数据一致； 7. 重复以上步骤，将步骤3的偏转参数分别设置为0、6； | 预置中将C模式偏转参数设置为-6，设置成功后进入C模式时，C窗左偏转； 预置中将C模式偏转参数设置为0，设置成功后进入C模式时，C窗无偏转； 预置中将C模式偏转参数设置为6，设置成功后进入C模式时，C窗右偏转； | 设置成功推出预置界面时，界面都会解冻冻结一次； 无论预置中将偏转设置为-6 、0 或6，设置成功后进入C模式，C窗均无偏转；
2017-04-11 12:00:27 | 2017-04-11 | 94 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 4_建议 | 预置——B&THI界面，左右栏参数项对齐方式不统一 | 1. 启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击冻结图标，点击【预置】，默认进入B&THI设置界面； 3. 查看界面显示； | 界面文字无错别字，文字大小、颜色、位置保持一致； 同类型选项框风格一致； | 预置—B&THI界面，左右参数项的数据对齐方式不一致，左侧数据向左对齐，右侧数据向右对齐；
2017-04-11 12:10:59 | 2017-04-11 | 95 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 预置—PW界面，偏转选项与参数调节项数据不一致 | 1. 启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2. 点击冻结图标，点击【预置】—【PW】； 3.点击偏转的下拉箭头，查看偏转数据项； 4. 点击【应用】—【确定】，退出预置界面； 5. 点击解冻图标，双击【PW】，进入B+PW模式； 6. 单击【PW】，单击【偏转】，将滑竿由最低档滑至最高档，查看偏转调节数据项； | 预置偏转选项与参数调节项数据保持一致，均为-6 、0 、6； | 预置偏转选项与参数调节项数据不一致 预置偏转选项数据为：-1 、0 、1； 参数调节项数据为：-6 、0 、6；
2017-04-11 13:55:17 | 2017-04-11 | 96 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 查看说明书时，缩放说明书导致马赛克 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击电子档说明书查看标志，弹出说明书文档； 3.双指缩放说明书并查看； | 文档随双指操作，文档内容显示正常放大或缩小； | 在双指操作过程中，文档中部分内容出现马赛克；
| 2017-04-11 | 97 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 预置—PW—动态范围，下拉列表中部分数据显示异常 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击冻结图标，点击【预置】—【PW】； 3.点击动态范围的下拉箭头，上下滑动调节框，查看动态范围数据项； | 动态范围数据：参数可取值范围为24dB-72dB，步长为2，最低档显示为24，最高档72； | 参数范围为24--72，滑到最高档72以后继续滑动，显示多个0； 滑动过程中，下拉条显示异常，出现空白； 设置完成，概率性出现所选数据不在界面显示，不能体现出来；
| 2017-04-12 | 98 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 探头工作一段时间自行断开，应用界面信号图标仍显示连接未被刷新 | 1.启用W-HandProbe，连接热点*A028*的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.调整B模式图像参数，B模式继续工作； 3.点击【功能】—【保存参数】； 4.点击【设置】—【图像参数预置】，查看B&THI界面显示中相关数据的保存情况； 5.点击【退出】，弹确认是否保存页面，点击确定，返回扫描主界面； 6.查看探头及界面工作状态； | 探头和应用界面均正常工作； | ​探头自行断开，指示灯为慢闪冻结状态； 图像定格不被刷新，界面没有断开提示且信号热点图标依旧为连接状态，点击信号图标进入探头管理界面，A028探头的连接状态是“已连接”；
| 2017-04-12 | 99 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 界面间或出现两个鼠标箭头，一只箭头透明，一只白色填充，影响操作
| 2017-04-12 | 100 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B模式保存参数至预置，预置界面查看，部分参数保存异常 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【B】，依次调节B模式下​各类参数，并记录所调节数据； 3.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 4.点击【预置】—【图像参数预置】，查看B&THI界面参数数据； 5.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面B&THI界面B模式下的【伪彩图谱】、【TSI】、【声功率】的数值与调节数值不一致； 在谐波频率下调节的相关参数项未保存在THI模式下参数栏；
| 2017-04-12 | 101 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | B+M模式，调节B的频率和调节M的频率是同一功能，显得功能按键重复
| 2017-04-12 | 102 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | C模式保存参数至预置，预置界面查看，偏转参数显示与调节的数值有异 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【图像模式】—【Color】，进入B+C模式； 3.单击【C】，依次调节C模式下各类参数，并记录所调节数据； 4.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 5.点击【预置】—【图像参数预置】—【Color】，查看Color界面参数数据； 6.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面偏转的数值显示与调节数值不一致；
| 2017-04-12 | 103 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 系统磁盘空间不足时安装程序，没有安装所需空间大小提示
| 2017-04-12 | 104 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | M模式保存参数至预置，预置界面查看，伪彩图谱参数显示与调节的数值有异 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【图像模式】—【B&M】，进入B+M模式； 3.单击【M】，依次调节M模式下各类参数，并记录所调节数据； 4.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 5.点击【预置】—【图像参数预置】—【M】，查看M界面参数数据； 6.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面伪彩图谱的数值显示与调节数值不一致；
| 2017-04-12 | 105 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式保存参数至预置，预置界面查看，部分参数显示与调节的数值有异 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【图像模式】—【PW】，进入B+PW模式； 3.单击【PW】，依次调节M模式下各类参数，并记录所调节数据； 4.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 5.点击【预置】—【图像参数预置】—【PW】，查看PW界面参数数据； 6.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面部分参数（扫描速度、校正角度、伪彩图谱、音量、描记范围等）的数值显示与调节数值不一致；
| 2017-04-13 | 106 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 根据安装向导勾选创建快捷方式，快捷方式创建功能未实现 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 2.进入安装向导界面Setup-W-HandProbe界面，根据安装向导提示选择所要安装的路径，点击【Next】，进入下一界面； 3.勾选“Create a Quick Launch shortcut”，点击【Next】，进入下一界面； 4.点击【Install】，进入安装进度界面； 5.安装结束，点击【Finish】，完成安装； 6.查看桌面是否生成该应用快捷方式； | 桌面正确生成该应用快捷方式，且可以通过该快捷方式快速启动应用程序； | 桌面未生成快捷方式； 打开程序安装路径，查看是否生成快捷方式，安装路径中也无快捷方式生成； 安装向导中快捷方式创建功能未实现；
| 2017-04-13 | 107 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 安装过程中取消安装，弹出的提示界面中英文混杂 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 2.进入安装向导界面Setup-W-HandProbe界面，根据安装向导提示选择所要安装的路径，点击【Next】，进入下一界面； 3.勾选“Create a Quick Launch shortcut”，点击【Next】，进入下一界面； 4.点击【Install】，进入安装进度界面； 5.在安装正在进行未完成时，点击【Cancel】,取消安装； 6.弹出取消安装提示信息，查看相关显示； | 文本内容正确，文字无拼写错误，字体一致； | 提示界面文本为英文描述，相关的确认取消相关控件文字描述则采用中文，前后不一致；
| 2017-04-13 | 108 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 卸载程序相关提示界面中英文混杂 | 1.点击【开始】，查看程序列表，通过鼠标滑动，找到名称为W-HandProbe的文件夹，点击下箭头； 2.点击【Uninstall W-HandProbe】，弹出卸载程序提示界面； 3.查看提示界面显示； 4.点击【是】，确认卸载，弹出卸载进度界面； 5.卸载成功，显示卸载成功界面，查看相关界面显示； | 卸载提示及成功界面，文本内容正确，文字无拼写错误，字体一致； | 卸载提示及成功界面文本为英文描述，相关的确认取消相关控件文字描述则采用中文，前后不一致；
| 2017-04-13 | 109 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 中英文切换需重启APP才有效，应给出明文提示
| 2017-04-13 | 110 | Active | W-HandProbe1.0.33&&W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 将不同版本的W-HandProbe软件安装在不同路径下，系统程序列表中仅显示后一安装版本 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.33.exe】的程序文件； 2.根据安装向导将W-HandProbe1.0.33程序正确安装在路径：D:\Program Files (x86)\W-HandProbe_3.3； 3.完成安装后，进入安装路径查看安装后的文件夹及文件是否写入指定目录； 4.第一次进入系统程序和功能列表中查看； 5.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 6.根据安装向导将W-HandProbe1.0.39程序正确安装在路径：C:\Program Files (x86)\W-HandProbe_3.9； 7.完成安装后，进入安装路径查看安装后的文件夹及文件是否写入指定目录； 8.第二次进入系统程序和功能列表查看； | 安装成功W-HandProbe1.0.33后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，且进入程序和功能列表中可以正确查看到已安装的W-HandProbe version 1.0.33名称； 安装W-HandProbe1.0.39后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，第二次进入程序和功能列表，可以分别看到W-HandProbe version 1.0.33和W-HandProbe version 1.0.39两个版本的名称； | 安装成功W-HandProbe1.0.33后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，第一次进入程序和功能列表中可以正确查看到已安装的W-HandProbe1.0.33名称； 安装成功W-HandProbe 1.0.39后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，第二次进入程序和功能列表中仅显示W-HandProbe version 1.0.39名称，W-HandProbe version 1.0.33版本被覆盖； 通过【开始】栏仅能打开W-HandProbe 1.0.39版本应用； 通过开始栏卸载W-HandProbe 1.0.39软件后，系统程序和功能列表不显示任何版本的W-HandProbe软件；
| 2017-04-13 | 111 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 文本输入时不支持鼠标右键操作，例如复制、粘贴等功能无法使用
| 2017-04-13 | 112 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 4_建议 | 注释文本框输入文本时，不能长按使用相关复制、粘贴、全选功能
| 2017-04-13 | 113 | Active | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 添加注释，文本不能显示响应换行符，以空格显示 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认【B】模式工作； 2.点击【冻结】； 3.点击【注释】； 4.在编辑栏，输入两个字符； 5.点击确定查看文字显示； 6.在两字符中间逐次增加换行符输入； 7.点击确定，查看文字显示； | 若允许换行符输入，文字编辑过程中，可以正确保存并显示换行； 若不允许换行符输入，给出正确提示，并在编辑栏限制换行符输入； | 编辑栏允许输入换行符，在显示界面以空格代替显示；
| 2017-04-14 | 114 | Active | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 3_按时 | 调节B深度滑竿，闪现范围外数据：调至顶端数据由1.0跳跃1.5，调至底端数据由16.0跳跃15.5 | 1.安装更新版本V1.0.16版，打开APP应用，连接热点名称为A001的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.单击【B】—【深度】，调节深度滑竿，依次由滑竿最顶端滑至最低端，查看深度范围数据； 3.再将滑竿由最低端依次滑至最顶端，查看数据范围； | 深度范围：1.5——15.5，滑竿数据在范围内，且比例分配正常； | 滑竿由最顶端滑至最低端时，到达最低端瞬间数据由16.0跳跃至15.5，然后稳定显示深度最大值15.5； 滑竿由最低端滑至最顶端时，到达最顶端瞬间数据由1.0跳跃至1.5，然后稳定显示最小深度1.5； 通过探头控制区域按键调节B深度可调节滑竿范围为【1.0——16】，深度下方数据显示范围为【1.5——15.5】，两者不一致；
| 2017-04-14 | 115 | Active | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 2_尽快 | 保存电影内容异常 | 1.启用handprobe，连接A001名称L11-4Ks探头，B模式工作； 2.工作一段时间，点击【冻结】，点击【保存电影】； 3.弹出对话框：HandProbe将开始截取您的屏幕上显示的所有内容，选择【立即开始】，开始屏幕录制，查看电影录制保存是否正常； 4.保存成功后，到指定文件夹查看文件是否存在并且是否可以通过播放软件正常播放； | 对话框选择【立即开始】后，进行图像回放且屏幕录制，录制完毕给出默认存储路径； 至默认存储路径中查看，可看见文件已存在目录中，点击文件可通过其他播放软件正常播放； | 对话框选择【立即开始】后，进行图像回放且屏幕录制，录制过程中回放跳帧严重，瞬时跳至尾帧，没有完整回放； 在默认存储路径中可以查看到存储文件，点击播放，播放内容短暂，不能完整显示回放内容；
| 2017-04-14 | 116 | Active | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 3_按时 | 【B】、【B+PW】模式来回切换，APP闪退 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，切换至【B+PW】模式工作，点击【Update】获取频谱图； 3.间隔一段时间，退出【PW】模式返回【B】模式工作； 4.反复执行步骤2、3； | 【B】、【B+PW】模式可以正常切换，且图像显示响应正确，应用不会出现异常现象； | 【B】、【B+PW】模式切换时，概率性出现APP闪退现象；
| 2017-04-14 | 117 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 在同一安装路径下重复安装应用软件，不能每次检查安装路径文件夹是否存在 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 2.根据安装向导将W-HandProbe1.0.33程序正确安装在路径：D:\W-HandProbe； 3.完成安装后，进入安装路径查看安装后的文件夹及文件是否写入指定目录； 4.重复执行步骤1 、2，查看安装过程中存在的提示信息是否正确； | 第一次安装成功后，后面每次重复安装，当指定安装路径相同时，可以被检查到并且给出路径文件夹已存在的相关提示信息； | 概率性没有给出文件夹已存在的提示信息；
| 2017-04-14 | 118 | Active | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 图片保存用时较长
| 2017-04-17 | 119 | Active | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 创建开始菜单文件夹，概率性不创建卸载方式
| 2017-04-17 | 120 | Active | ****** | ****** | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 探头未连接外部电源时，电量低于一定数值应用界面能给出提示，防止使用过程关机
| 2017-04-17 | 121 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 2_尽快 | 应用安装后无法打开，显示“很抱歉，‘HandProbe’已停止运行”（低配兼容性）
| 2017-04-17 | 122 | Active | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 2_尽快 | C5-2Ks探头任意模式扫描，易闪退 | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，查看APP应用是否正常； | APP应用和探头均可以长时间正常工作； | APP应用闪退，探头冻结；
| 2017-04-18 | 123 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 3_按时 | B模式通过探头按键调节参数，2级菜单按键调节增益，3级菜单调节深度 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.联合掌控上的2级菜单【+/-】按键和3级菜单【+/-】按键，调节B图像参数； 3.查看界面显示是否正常； | 可调节B模式下参数项，且界面上能够明确知道调节的是B图像的某一项参数的数据； | 通过2级菜单【+/-】按键调节，可观察到图像参数区域增益数值发生变化，且仅按【+】按键概率性无法覆盖增益数据范围，数据增加到某一数值后按键无效，反之仅按【-】按键可以覆盖所有增益数据范围； 通过3级【+/-】按键调节，可观察到图像参数区域深度数值发生变化，通过【+/-】按键可以覆盖所有深度数据范围；
| 2017-04-18 | 124 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 3_按时 | P模式壁滤波滑竿调节，壁滤波下方参数数值不变 | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【Power】,进入B+Power模式工作； 3.单击【Power】—【壁滤波】，调节壁滤波滑竿； 4.观察滑竿数据及壁滤波下方参数显示是否一致； | 滑竿上下调节，滑竿顶部显示当前滑竿档位数值，且壁滤波下方参数数值实时变化，与滑竿对应数值保持一致； 图像参数显示区域壁滤波数值实时刷新； | 滑竿可以正常调节，顶部数据实时显示，但是壁滤波下方参数数值始终保持原始数值，不能实时更新； 图像参数显示区域壁滤波数值可以实时刷新；
| 2017-04-18 | 125 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 2_尽快 | PW模式调节参数项，APP易闪退 | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【PW】，切换B+PW模式； 3.单击【PW】，调节PW模式下各项参数，查看图像界面变化； | 调节PW模式参数项，各个参数项滑竿档位数据与该参数项下方数值显示保持一致，且调节参数不引起应用其他异常； | 调节PW参数项，容易导致APP应用闪退；
| 2017-04-19 | 126 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 探头连接电源无充电标识，例如：闪电标识
| 2017-04-19 | 127 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 2_尽快 | 长时间运行探头发热严重，APP界面显示温度>50 | 1.启用handprobe，连接热点名称为A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【C】，进入B+C模式工作； 3.间隔一段时间查看探头表面温度； 4.点击系统信息图标，查看界面温度显示数值； |  | 探头手柄处触摸有灼热感，APP系统信息界面显示温度超过50℃；
| 2017-04-19 | 128 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 3_按时 | 由B模式进入C模式，图像参数显示区域部分参数缺失（仅一次，无法复现） | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【C】，进入C模式； 3.查看界面显示是否正常； | 界面显示正确响应C模式； | 由B模式进入C模式，图像参数显示区域部分参数缺失； 屏幕任意点击一处，恢复正常；
| 2017-04-20 | 129 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 测量时，可移动“+”与图像背景对比度不够融为一体，不便分辨“+”位置
| 2017-04-21 | 130 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | TGC调节无快速复位按钮，操作不便
| 2017-04-21 | 131 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 3_按时 | 工作状态返回HOME页，探头断开 | 1.启用handprobe，连接热点名称A001的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，点击【HOME】键，返回手机HOME页； 3.10s左右，再次进入handprobe页面； 4.查看程序与运行是否正常； | 程序前台—后台切换，工作正常； | 无线探头断开；
| 2017-04-21 | 132 | Active | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 3_按时 | 工作状态，双击【BACK】键退出应用，再次进入程序探头概率性自动连接，与更新说明不一致 | 1.启用handprobe，连接A001热点名称的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.工作一段时间，双击【BACK】，退出应用； 3.再次打开handprobe，不做任何操作，查看主界面显示； | 双击【BACK】退出程序，探头断开，程序不保存该探头WiFi选项； 再次进入，主界面为初始化界面； | 概率性再次进入应用程序，探头仍可以连接，并进行退出程序前检查模式；（退出后间隔时间越短进入程序出现概率越高） 更新说明：退出程序时删除所有WIFI选项
| 2017-04-25 | 133 | Active | V1.0.18 | V1.0.2 | V1.0.07 | 2_严重 | 2_尽快 | C8-5Ks探头，【B】、【M】模式来回切换，概率性出现屏幕卡死且探头无输出 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.间隔一段时间，切换至【M】模式工作； 3.间隔一段时间，退出【M】模式返回【B】模式工作； 4.反复执行步骤2、3； | 【B】、【M】模式可以正常切换，且图像显示响应正确，应用不会出现异常现象； | 出现屏幕卡死且探头无输出 概率低：测试次数>200，出现次数=3
| 2017-04-25 | 134 | Active | V1.0.18 | V1.0.2 | V1.0.07 | 3_较重 | 2_尽快 | 冻结时更换探头后，点击解冻图标显示“响应超时“，按解冻按键也无法响应 | 1.启用handprobe，连接任意探头，B模式工作； 2.运行一段时间，点击冻结图标或者按键进入冻结状态； 3.更换探头； 4.点击解冻图标或按键解冻； 5.查看是否解冻成功，探头型号等信息是否刷新，图像显示是否正确； | 成功解冻，探头型号等相关信息正确刷新，图像显示正确； | 概率性不能成功解冻；
| 2017-04-26 | 135 | Active | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 3_较重 | 2_尽快 | 工作过程中，备份病人信息，接入U盘，应用无法识别外设 | 1.启用应用程序，连接A001热点名称L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【功能】—【病人列表】—选中任意病人信息—【备份】； 3.弹出“备份病人记录窗口”，选择目的地，下拉为空，无外设接入； 4.将U盘接入电脑USB端口，电脑可正常识别； 5.再次选择目的地，查看U盘是否被应用识别； | 接入U盘后，应用可自行刷新【目的地】选项，显示当前接入的U盘名称，并且可以被选择使用； 识别后拔出U盘，应用可再次刷新目的地为空； | 在工作时接入U盘，不能及时识别刷新，需重启应用，重连探头才可显示外设； 接入U盘后启用应用可显示外设，工作时拔出也不能及时刷新；
| 2017-04-26 | 136 | Active | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 3_较重 | 2_尽快 | 病人信息备份功能异常 | 1.连接一个外设U盘； 2.启用应用程序，连接任意探头B模式工作； 3.点击【功能】—【病人列表】； 4.任意选中一个病人信息，点击【备份】； 5.目的地选择外设U盘，不勾选【备份后删除原记录】，点击【确定】； 6.进入U盘文件目录，查看是否生成备份文件； | 备份成功后，该病人信息栏的备份栏，显示一个【√】，标识已备份； 外设U盘里正确生成备份文件； | 该病人备份栏显示【√】； U盘目录中并未新生成任何文件，备份失败；
| 2017-04-26 | 137 | Active | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 在报告—诊断模板中，调节横向水平滑动条，模板的背景不一致 | 1.启动应用程序，连接任意探头； 2.点击【功能】—【报告】，进入报告页面； 3.点击右侧【诊断模式】，点击任意模式，扩展显示当前模式下的模板内容； 4.点击横向水平滑动条，浏览模板文字； | 正常； | 移动滑动条浏览时，模板的背景色不一致；
| 2017-04-26 | 138 | Active | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 修改注释异常 | 1.编辑注释文字； 2.单击原注释； 3.输入新的注释替换原注释； | 可正确替换，修改原注释成功； | 编辑新注释，文字显示异常：新注释输入的首字与后输入的字符间距大；
| 2017-05-02 | 139 | Active | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 工作状态下切换检查模式，灰阶标尺上闪现彩色 | 1.连接任意探头，B模式工作； 2.工作状态，点击【信号强度图标】，弹出探头管理界面； 3.随机更换探头的检查模式选项，点击【确定】退出探头管理页面； 4.返回主界面，查看主界面显示是否正常； | 返回主界面，自动冻结解冻一次，且状态栏的检查类型显示发生变化，显示当前选择的检查类型； 不引起界面其他异常； | 返回主界面，自动冻结解冻一次，状态栏的检查类型显示发生变化，显示当前选择的检查类型； 自动冻结解冻后，灰阶标尺异常，闪现彩色；
| 2017-05-02 | 140 | Active | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 冻结状态下更换探头，解冻后灰阶标尺闪现彩色 | 1.连接任意探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，点击【冻结】，冻结后更换探头； 3.更换探头完成，解除冻结状态，查看界面显示； | 更换探头后，界面正确响应为当前连接的探头型号及检查类型； 不引起界面其他异常； | 更换探头后，界面正确响应为当前连接的探头型号及检查类型； 解冻后，灰阶标尺上闪现彩色；
| 2017-05-02 | 141 | Active | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 3_较重 | 2_尽快 | C模式与Power模式参数调节相互影响 | 连接任意探头，B模式工作； 切换进C模式，调节Power对应参数，查看界面显示； 切换Power模式，调节C对应参数，查看界面显示； | C模式参数与Power参数相互独立，不相互造成影响； | C模式下调节Power参数，C图像参数显示区的参数数值也发生变化； Power模式下，调节C模式参数，Power图像参数显示区的参数数值也发生变化；
| 2017-05-04 | 142 | Active | W-HandProbe1.0.43 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 一键优化，调节频率无光标焦点提示当前频率选择 | 1.连接任意探头B模式工作； 2.按通过手柄处控制区域按键进入一键优化，并且调节B模式频率参数； 3.查看界面是否正确响应； | 查看一键优化窗口光标可以正确停留在当前频率选项上； 界面图像参数显示区域和软键区频率能实时刷新，且与优化区频率选择保持一致； | 优化区调节频率时无光标提示，无法确定焦点聚集在哪一频率； 界面图像参数显示区域和软键区频率能实时刷新；
| 2017-05-04 | 143 | Active | W-HandProbe1.0.43 | / | / | 2_严重 | 2_尽快 | 调节图像增强后，调节空间复合，程序异常中止 | 1.连接A041热点，任一型号探头（L11-4Gs、C8-5Ks、C5-2Fs、C5-2Ks、E10-4Ks），B模式工作； 2.调节图像增强，档位依次为关、1、 2 、 3 、4； 3.调节空间复合，由关闭状态切换至开启状态； 4.查看图像显示以及应用是否正常； | 图像显示正常，正确响应图像增强以及空间复合调节； 应用不因调节而造成异常影响； | 依次调节图像增强、空间复合，应用程序异常中止；
| 2017-05-04 | 144 | Active | W-HandProbe1.0.43 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B图像调节频率每一个档位，（单击选中）某些档位频率数值会交替闪烁一次 |  | 任意连接探头，B模式工作； 调节软键区的B模式频率，从左到右依次选中频率档位，查看界面显示是否正常； | 图像参数显示区域正确刷新显示当前选择的频率数值； 选中频率后，软键区频率键参数显示在某些频率被选中时，会交替闪烁，例如，选中基波某频率时，参数显示会先显示某谐波频率再闪烁回当前选择的基波频率；反之，谐波亦然；
| 2017-05-05 | 145 | Active | V1.0.21 | V1.0.3 | V1.0.07 | 2_严重 | 2_尽快 | 探头识别测试异常：冻结状态更换探头后无法解冻，手动断开连接图像区域无相关探头型号图像刷新 | 1.连接L11-4Ks探头，B模式工作，查看B图像； 2.依次点击冻结按钮进入冻结状态，更换探头至C8-5Ks、C5-2Fs、C5-2Ks、L11-4Ks、E10-4Ks型号，解除冻结状态，并通过扫描体模查看相关探头型号显示、检查类型显示以及图像显示； | 每种探头都能被识别，且通过扫描体模查看相关探头型号显示、检查类型显示以及图像显示正确响应； | 1.概率性出现检查类型与探头型号不匹配： L11-4ks连接检查类型显示腹部，（显示片刻后切换至小器官Android） C5-2Ks连接检查类型为小器官 L11-4Gs连接检查类型为小器官 2.冻结更换探头后，解冻失败，应用界面不能解冻，手动断开重连当前探头，图像显示依旧为更换前探头图像，当前探头扫描图像无法被刷新显示；
| 2017-05-05 | 146 | Active | V1.0.19 | V1.0.3 | V1.0.07 | 2_严重 | 2_尽快 | 工作模式切换过程中，出现探头死机无输出，重启恢复正常 | 1.连接A037名称L11-4Ks，B模式工作； 2.间隔20S，切换B+C模式； 3.间隔20S，切换B+Power模式； 4.间隔20S，切换B+Power+PW模式； 5.间隔20S，切换B模式； 6.间隔20S，切换M模式； 7.间隔20S，切换B模式； 8.反复步骤2-7； | 模式可以正常切换，图像正确且不引起系统其他异常； | 重复切换次数较多时，概率性出现APP闪退； 出现一次探头死机，无输出（难复现）；
| 2017-05-08 | 147 | Active | V1.0.21 | V1.0.3 | V1.0.07 | 3_较重 | 2_尽快 | L11-4Gs探头，不进行任何扫描，图像异常 | 1.连接L11-4Gs探头，默认B模式工作； 2.不进行任何扫描，查看图像显示是否正常； | 图像显示正常； | 图像区域显示异常；
| 2017-05-08 | 148 | Active | V1.0.21 | V1.0.3 | V1.0.07 | 3_较重 | 2_尽快 | 开启扩展成像后，调节深度，扩展成像状态显示关闭，线阵图像变形异常 | 1.启用APP，连接型号任意的无线探头设备，默认进入B模式工作； 2.点击【B】，查看并确认【扩展】选项为【关闭】状态； 3.待图像获取较稳定时，观察图像； 4.再次点击【B】，将【扩展】选项设为【开启】状态，观察图像； 5.间隔一段时间，调节【深度】，观察图像； | 【扩展】选项关闭或开启均可以正确响应，且获取图像正常； 调节深度，应用正确响应，图像正确刷新； | 仅开启扩展成像，图像正常； 所有探头：开启扩展成像后再调节深度后，扩展成像的参数显示为关闭； 线阵：开启扩展成像再调节深度，图像异常；
| 2017-05-10 | 149 | Active | ****** | ****** | ****** | 2_严重 | 2_尽快 | 个别现象：开机不进行任何扫描，莫名快闪，系统紊乱（电量充足） | （确保电量充足）开机，放置一边不进行任何扫描，观察； | 正常处于待机状态； | 不定时出现指示灯快闪，系统紊乱，重启后恢复； 仅探头A032出现过
| 2017-05-10 | 150 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 4_一般 | 3_按时 | C8-5Ks探头，B模式低概率图像边缘出现斑点虚线 | 启用APP，连接C8-5Ks探头，默认B模式工作；、 查看图像； | 正确响应深度调节，图像正常； | B模式低概率（难复现）图像边缘出现斑点虚线，一般出现在开启探头连接进入B模式时； A035探头出现较多
| 2017-05-10 | 151 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，PW图像底部贴近标尺处有毛疵 | 1.启用APP，连接任意探头，N模式工作； 2.间隔一段时间，切换B+PW模式，观察图像； | 图像正常； | PW频谱图，贴近底部标尺处均有毛疵出现；
| 2017-05-10 | 152 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 4_一般 | 3_按时 | 探头连接后，检查类型响应不及时 | 启用APP，分别连接L11-4Ks、L11-4Gs、C5-2Ks型号探头，查看界面显示； | 界面显示正常； | 某些探头：L11-4Ks对应检查类型为腹部，L11-4Gs对应检查类型为小器官，C5-2Ks对应检查类型为小器官；
| 2017-05-11 | 153 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | L11-4Ks测横向几何位置精度超出范围
| 2017-05-11 | 154 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | C8-5Ks&E10-4Ks测M模式时间显示误差时，M模式图像卡顿，无法准确测量
| 2017-05-11 | 155 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | 测试频谱多普勒成像，管道外侧，频谱图像异常
| 2017-05-11 | 156 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 2_严重 | 2_尽快 | PW图像异常
| 2017-05-11 | 157 | Active | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | 快速调节深度值，图像异常
| 2017-05-16 | 158 | Active | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 3_较重 | 3_按时 | B模式穿刺界面，位置&角度的+/-按钮无效，恢复到默认设置按钮无效 | 1.连接探头，B模式工作； 2.点击【B】，进入B参数项调节，点击【穿刺】，进入穿刺设置界面； 3.在输入框输入数值，查看输入框是否可以正确输入； 4.点击各按钮，查看按钮是否点击有效，功能是否正确响应； | 输入框可以正确输入； 位置&角度的+/-按钮点击有效，且正确响应，影响相关数值变化； 恢复到默认设置可以重置相关参数，恢复原始数值； 保存按钮，点击有效，且可以保存用户设置的数值； 退出按钮，不保存数值，退出穿刺设置界面； | 位置&角度的+/-按钮点击无效，不影响相关数值变化； 恢复到默认设置点击无效，不能重置相关参数，不影响界面任何数值变化；
| 2017-05-17 | 159 | Active | ****** | ****** | ****** | 2_严重 | 2_尽快 | 个别现象：开机异常：开机闪烁后熄灭，不断地间隔闪烁熄灭，无法进入系统
| 2017-05-17 | 160 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 2_严重 | 2_尽快 | 彩色图像异常 | 1.分别连接线阵和凸阵探头，B模式工作； 2.切换B+C模式，查看图像显示； | 图像正常； | 图像异常，请参见附件；
| 2017-05-17 | 161 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 3_较重 | 2_尽快 | （个别现象）探头工作突发异常后自行恢复 | 1.连接A149名称的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.切换至C/Power/PW/M每一个模式运行，查看相关图像是否正常； 3.更换探头型号（L11-4Gs/C8-5Ks/E10-4Ks/C5-2Ks/C5-2Fs），重复步骤2； | 任意型号探头在任意工作模式均可以正常工作，且图像正常； | 无法复现 掌控手柄处侧面有灼热感； 探头良好的情况下，图像有黑色阴影（仅C5-2Ks&L11-4Gs正常）； 一段时间后恢复正常，温度正常，图像正常；
| 2017-05-17 | 162 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 取样框调节，图像会卡顿一下 | 1.连接可用探头，B模式工作； 2.切换B+C或B+Power模式； 3.调节取样框大小或位置，查看图像显示； | 取样框调节不影响图像显示； | 取样框调节，图像会卡顿一下；
| 2017-05-17 | 163 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 进入PW模式时，B图显示区域会先显示前一次探头的B图像一瞬，再闪回当前探头B图像 | 1.连接可用探头，B模式工作； 2.切换B+PW模式，查看界面显示； 3.冻结，更换其他型号探头，解冻，B模式工作； 4.切换B+PW模式，查看界面显示； | 进入PW模式，未选定Update前，B图像区域实时显示当前探头的B扫描图像； | 进入PW模式时，B图显示区域会先显示前一次探头的B图像一瞬，再闪回当前探头B图像并实时显示；
| 2017-05-17 | 164 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 2_严重 | 2_尽快 | PW模式切换至M模式，APP弹出无响应提示窗 | 1.连接探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，切换B+PW模式工作，查看界面是否正常； 3.间隔一段时间，切换B+M模式工作，查看界面是否正常； | 切换后模式均可以正常工作，界面显示正确； | PW模式切换至M模式，界面调节无效，弹出“handprobe无响应，是否将其关闭”
| 2017-05-22 | 165 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 3_较重 | 2_尽快 | 同一设备同样参数设置，PC端与Android端在PW模式的TIS数值相差较大 | 1.启用Android端的APP（handprobe版本：V1.0.28）应用，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.双击Power，双击PW，切换B+Power+PW模式工作； 3.移动取样门，观察并记录MI，TIS数值； 4.断开当前连接的掌控设备； 5.启用PC端的应用程序（W-HandProbe版本：V1.0.47），连接同一掌控设备，B模式工作； 6.重复步骤2,3； 7.比对两组数据； | 两组数值在许可范围内允许存在些微差异； | 两组数值差异较大；
| 2017-05-26 | 166 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | C模式下，双指调节取样框大小时，可以将取样框移至图像区域外至消失
| 2017-05-27 | 167 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 2_严重 | 2_尽快 | 探头扫描中重启且进入系统失败，指示灯停留在快闪阶段
| 2017-06-05 | 168 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 以间隔时间<1s速度调节深度，深度滑竿圆形按钮反应较点击延迟，慢于图像刷新
| 2017-06-06 | 169 | Active | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 线阵探头靠近近场区域图像有重影 | 1.连接线阵探头（L11-4Ks、L11-4Gs），默认B模式工作； 2.声头扫描KSI07BG仿组织超声体模； 3.查看界面图像区域图像是否正确； | 图像正确； | 线阵探头靠近近场区域图像有重影； 对真实人体组织进行扫描，图像不会有明显重影。

## Android_all
创建日期 | ID | APP版本 | WIFI 版本 | 固件版本 | 严重程度 | 优先级 | Bug标题 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果
2017-03-21 | 2 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C5-2Ks探头C模式、P模式彩色血流与B模式图像血流位置偏移严重 | 1.启用APP，连接型号为L11-4Ks的探头，默认进入【B】模式图像获取； 2.待图像获取较稳定时，截取B模式图像，命名图片为【PIC_B】； 3.切换进入【C】模式图像获取，待图像显示较稳定时，截取C模式图像，命名图片为【PIC_C】； 4.切换进入【Power】模式图像获取，待稳定时截取Power模式图像，命名图片为【PIC_P】； 5.比较获取的三组图片，验证各模式下图像中血管位置是否一致； | 比较三组图片，三组图片中血管的位置几乎保持一致，些许偏差在可允许范围内； | C模式、P模式彩色血流与B模式图像血流位置偏移严重；
2017-03-21 | 3 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | C5-2Fs扩展成像后，图像变形异常 | 1.启用APP，连接型号为C5-2Fs的无线探头设备，默认进入【B】模式图像获取； 2.点击【B】，查看并确认【扩展】选项为【关闭】状态； 3.待图像获取较稳定时，观察图像； 4.再次点击【B】，将【扩展】选项设为【开启】状态，观察图像； | 【扩展】选项关闭或开启均可以正确响应，且获取图像正常； | 扩展成像后，图像变形；
2017-03-21 | 4 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C5-2Fs声功率调节至10%，近场图像缺失 | 1.启用APP，连接型号为【C5-2Fs】的无线探头； 2.点击【B】调节【声功率】，分别由最低依次调节至最高，观察图像； | 图像可以跟随声功率调节相应变化，从而选择合适的声功率参数； | 声功率调节至10%，近场图像缺失；
2017-03-21 | 5 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | L11-4Ks探头在Power模式下，【帧相关】调节无效 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换工作模式为【Power】模式； 3.点击【Power】，调节【帧相关】参数，依次由最低调至最高，观察图像； | 【Power】模式下通过调节帧相关参数调节图像画质，从而选择合适的帧相关参数； | 【Power】模式下【帧相关】调节无效；
2017-03-21 | 6 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C8-5Ks探【PW】模式，基线上下出现两段波形 | 1. 启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换工作模式为【PW】模式，点击【Update】获取脉冲波形； 3.查看波形更新显示是否正常； | 【PW】模式，获取得到一段分布在基线上下两部分连续的脉冲波形； | 【PW】模式，基线上下出现两段波形
2017-03-21 | 7 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | C8-5Ks探【M】模式，B图像中央偏右位置有一道隔离的黑线 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进【B】模式工作； 2.切换工作模式为【M】模式，观察图像； | 【M】模式下的图像获取且显示正常； | 【M】模式，B图像区域中央偏右位置有一道隔离的黑线；
2017-03-21 | 8 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | C8-5Ks探头，【B】、【M】模式来回切换，APP闪退 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.间隔一段时间，切换至【M】模式工作； 3.间隔一段时间，退出【M】模式返回【B】模式工作； 4.反复执行步骤2、3； | 【B】、【M】模式可以正常切换，且图像显示响应正确，应用不会出现异常现象； | 【B】、【M】模式切换时，APP出现闪退现象；
2017-03-21 | 9 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | E10-4Ks探头【B】模式图像整体向左偏移约30°，右侧图像缺失 | 1.启用APP，连接型号为【E10-4Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.查看获取的图像是否正常； | 【B】模式下可以获取到完整且正确的图像； | 获取的B图像整体向左偏移约30°，右侧图像缺失；
2017-03-21 | 10 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 所有探头【声功率】调节无效 | 1.启用APP，任意连接一款无线探头，默认【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【声功率】参数，分别由最低依次调节至最高，观察图像； | 图像可以跟随声功率调节相应变化，从而选择合适的声功率参数； | 调节【声功率】参数，图像不发生任何变化，调节无效；
2017-03-21 | 11 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | 彩色模式下，所有探头噪声干扰大 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换工作模式为【C】模式，观察图像； 3.点击【冻结】，更换探头型号为【C5-2Ks】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 4.点击【冻结】，更换探头型号为【C5-2Fs】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 5.点击【冻结】，更换探头型号为【L11-4Gs】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 6.点击【冻结】，更换探头型号为【C8-5Ks】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； 7.点击【冻结】，更换探头型号为【E10-4Ks】，解除冻结，查看探头C5-2Ks在C模式下的图像； | 各种探头均可以在C模式下获取到正确的图像； | 各种探头在C模式均受到很大的噪声干扰，图像较凌乱；
2017-03-21 | 13 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 工作状态，将手持探头通过数据线连接电脑主机，APP所有功能调节失效 | 1.启用APP，连接任意型号的无线探头； 2.任意选择当前工作模式； 3.正常工作一段时间后，通过数据线连接探头和正在工作的电脑主机相连，查看探头和APP应用是否正常工作； | 探头不受电脑主机干扰，正常工作； APP应用正常，图像可以即时刷新且图像显示正确； | APP界面的所有功能调节均失效； 探头需重启，APP界面功能才能恢复正常工作；
2017-03-21 | 14 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 【帧相关】只有4档，早前版本为8档 | 1.启用APP，连接任意型号的无线探头，进入【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【帧相关】，由最低档依次调节至最高档，记录【B】模式下的帧相关档位数据； 3.切换工作模式为【C】模式，点击【C】，调节【帧相关】，由最低档依次调节至最高档，记录【C】模式下的帧相关档位数据； 4.切换工作模式为【Power】模式，点击【Power】，调节【帧相关】，由最低档依次调节至最高档，记录【Power】模式下的帧相关档位数据； |  | 【帧相关】只有4档，早前版本为8档;
2017-03-21 | 15 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【M】工作模式转【B】模式，所有功能调节失效 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【M】模式工作，查看APP界面是否正常； 3.退出【M】模式返回【B】模式，查看APP界面是否正常； | 【B】模式和【M】模式均可以正常工作，相互切换不引起异常； | 由【M】模式返回至【B】模式时，APP界面所有功能调节失效，重新进入APP界面，无法获取图像，需重启探头；
2017-03-21 | 16 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 冻结状态更换探头，连接后设备图片错误 | 1.启用APP，点击热点图标，搜索附近可用的无线探头，选择连接型号为【L11-4Ks】的无线探头热点，查看连接窗口的图片信息是否与当前探头型号一致； 2.默认【B】模式工作； 3.工作一段时间后，点击【冻结】，更换探头为【C5-2Ks】型号； 4.点击热点图标，搜索附近可用的无线探头，选择相同名称的热点进行连接，查看连接窗口的图片信息是否与当前探头型号一致； | 第一次连接【L11-4Ks】型号探头时，连接窗口的图片为线阵，且图片与当前连接的型号一致； 更换【C5-2Ks】型号后，再连接时，连接窗口的图片为凸阵，且图片与当前连接的型号一致； | 第一次连接【L11-4Ks】型号探头时，连接窗口的图片为线阵，且图片与当前连接的型号一致； 更换【C5-2Ks】型号后，再连接时，连接窗口的图片依旧为线阵，且图片与当前连接的型号不一致，图片为前一次连接的探头型号；
2017-03-22 | 17 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 工作状态，闹钟多次响铃导致探头断开且无法自动重连 | 1.在平板上设置一个5分钟后响铃震动，且不关闭闹钟时每间隔5分钟再次响铃的闹钟； 2.启用APP，搜连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】工作模式； 3.不做任何操作，等待闹钟响铃； 4.闹钟响铃，选择【睡眠-点击此处小睡5分钟】，查看APP应用是否正常； 5.间隔5分钟闹钟再次响铃，选择【滑动关闭闹钟】，查看APP应用是否正常； | 闹钟响应前，APP工作正常； 闹钟响应时，进入闹钟界面，探头断开，选择【睡眠-5分钟后再次响铃提醒】，退出闹钟界面返回APP界面，探头自动重连，重新获取图片成功； 5分钟后闹钟再次响应时，进入闹钟界面，探头断开，选择【滑动关闭闹钟】，退出闹钟界面返回APP界面，探头自动重连，重新获取图片成功； | 闹钟响应时，进入闹钟界面，探头断开，退出闹钟界面返回APP界面，概率性出现探头无法自动重连，且无法手动重连；
2017-03-22 | 18 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【C】模式工作，探头无预兆关机（电量充足） | 1.启动APP应用，连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.切换至【C】模式工作； 3.每间隔一段时间，查看APP应用界面以及探头工作是否正常； | APP应用和探头均可以长时间正常工作； | 探头无预兆关机（电量充足：探头在充电状态下），重启后恢复正常；
2017-03-22 | 19 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 调节B的【焦点】参数，焦点位置不精确 | 1.启用APP，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【焦点】数据，查看显示界面右侧标尺的焦点位置是否正确； | 调节【焦点】数据，标尺上的焦点位置始终与焦点参数一一对应； | 调节【焦点】参数，标尺上的焦点位置不精确；
2017-03-22 | 20 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 彩色模式下，电影回放时B图像的【图像增强】功能关闭 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.切换为【C】模式； 3.点击【B】，调节【图像增强】，将图像增强参数调节至最高，查看图像画质； 4.运行一段时间，点击【冻结】，停止图像获取； 5.单击【回放】按钮，查看回放界面的画面质量是否与之前获取的图像画质一致； | 工作状态，调节图像增强参数至最高，可以得到较为清晰细腻的画质； 冻结后，画面回放，回放的画质与检查时的画质一致，清晰细腻； | 工作状态，调节图像增强参数至最高，得到较为清晰细腻的画质； 冻结后，画面回放，回放的画质与检查时的画质不一致，回放画面粗糙模糊；
2017-03-22 | 21 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 测量功能使用，无法同时清除角度测量和距离测量的数据 | 1.启用APP，连接任意探头，默认进入【B】模式工作； 2.运行一段时间，点击【冻结】； 3.点击【测量】，弹出测量窗口，默认选择【距离】，在图像上任意选择两点进行长度测量； 4.在测量窗口，点击【距离】，弹出测量类型选择，更改为【角度】，在图像上任意选择三点进行角度测量； 5.点击【清除】，查看屏幕上的测量数据是否被清屏； 6.点击【退出】，退出测量； 7.点击【解冻】，解除冻结状态，继续获取图像； | 在测量窗口，点击【清除】可以进行测量数据清屏； 点击【退出】，退出测量界面，不能进行任何测量； 点击【解冻】后，图像重新获取，不保留前次测量数据； | 测量窗口，距离测量时，点击【清除】只能清除屏幕上所有的长度测量数据 测量窗口，角度测量时，点击【清除】只能清除屏幕上所有的角度测量数据； 点击【清除】无法一次进行清屏操作； 点击【退出】，点击【解冻】后，图像获取界面依旧保留上次测量数据，不能自动清屏；
2017-03-22 | 22 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 测试设备的屏幕亮度、电话接听均会影响APP应用 | 1）屏幕亮度： 1.设置屏幕亮度最低后，进入APP应用，连接探头，获取图像，观察图像的清晰度和画面质感； 2.退出APP应用； 3.随意设置屏幕亮度参数，进入APP应用，连接探头，获取图像，观察图像的清晰度和画面质感； 4.退出APP应用； 5.设置屏幕亮度最高后，进入APP应用，连接探头，获取图像，观察图像的清晰度和画面质感； 6.退出APP应用； 2）电话接听 1.启用APP，连接探头，获取图像； 2.在探头工作状态，给测试手机来电，查看APP应用和探头是否可以正常工作； | 屏幕亮度调节不会影响图像的画质； 来电画面不占据图像显示画面，不影响探头热点连接，画面可以正常获取且画质不受来电影响； | 当屏幕亮度很低时，图像画面不清晰，画面质感差； 2.来电占据图像显示画面，容易致使探头热点断开，APP无法获取图像；
2017-03-22 | 23 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 打开空间复合，图像增强效果会自动关闭 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.点击【B】调节，确认【空间复合】的当前状态为【关闭】，调节【图像增强】至最高档位，查看获取的图像画面质感； 3.点击【空间复合】，选择【开启】，查看获取的图像画面质感； | 开启【空间复合】，画面依旧有图像增强的效果； | 【空间复合】关闭状态的图像相较于开启状态的图像更为清晰细腻，开启空间复合时图像增强效果消失； 在【空间复合】开启状态，【图像增强】由最低档位依次调节至最高档位时，获取的图像画质没有发生任何明显变化；
2017-03-22 | 24 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 在手机上长时间运行HandProbe软件，手机发热厉害 | 1.在手机上启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.每间隔5min，查看手机接触面温度； | 长时间工作，手机接触面温度温差不会很大，不会出现手机发热温度过高现象； | 长时间工作，手机发热厉害；
2017-03-22 | 25 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 所有探头在打开【M】模式后，B图像增强自动关闭 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【图像增强】至最高档位，查看图像画面质感； 3.切换为【M】模式，查看界面上方B图像的画面质感； | 在【B】模式和【M】模式下，图像增强效果均有效，获取的B图像画质良好； | 【B】模式下，图像增强效果良好，获取的图像画质清晰细腻； 【M】模式下，界面上方的B图像画质模糊粗糙； 在【M】模式下，点击【B】，【图像增强】由最低档位依次调节至最高档位时，获取的图像画质没有发生任何明显变化；
2017-03-22 | 26 | V1.0.14 | V1.02 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【M】模式，调节【B】图像【空间复合】开关，B图像界面显示异常 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【M】模式； 3.点击【B】，开启【空间复合】，查看B图像； 4.点击【B】，关闭【空间复合】，查看B图像； | 【空间复合】的开启或关闭均可以正确响应，开启或关闭【空间复合】仅影响B图像画质，但图像不会发生错误； | 开启【空间复合】后，再关闭时，B图像发生显示错误；
2017-03-22 | 27 | V1.0.13 | V1.1 | V1.0.05 | 2_严重 | 2_尽快 | C8-5Ks探头声功率调到94%以上，B无图像 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【B】，调节【声功率】，由由最低档依次调节至最高档，查看图像变化； | 调节【声功率】，B图像的亮度随声功率大小均匀变化； | 声功率调到94%以上，B无图像；
2017-03-22 | 28 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | HandProbe在Android 7.0系统，界面信息文字出现截断、重叠现象 | 1.在Android系统手机上正确安装【HandProbe】应用； 2.打开【HandProbe】APP，连接任意型号探头，默认进入【B】模式工作，查看主界面显示是否正确； 3.切换【C】模式进行检查，查看当前模式下的相关参数显示是否正常； 4.切换【Power】 模式进行检查，查看当前模式下的相关参数显示是否正常； 5.切换【PW】 模式进行检查，查看当前模式下的相关参数显示是否正常； | 主界面文字显示正确，字体一致，且无截断、重影现象； 各个模式下的相应参数项均显示正确，无拼写错误，字体一致且无截断，无重影； | 主界面版本信息部分文字出现截断现象； C 模式界面，【速度】栏文字出现重影现象； Power模式界面，【速度】栏文字出现重影现象； PW 模式界面，【速度】和【SVD】栏文字出现重影现象；
2017-03-22 | 29 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 添加注释，文字超长仅显示末段文字，前段文字缺失； | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认【B】模式工作； 2.点击【冻结】； 3.点击【注释】； 4.在编辑栏，逐字添加文字； 5.查看文字显示； | 文字编辑过程中，界面下方可以正确预览所添加的文字显示； 文字添加结束，退出编辑栏后，短文字可以正常在一行里面显示，超长文字可以自动换行显示，所有文字可以正确完整的显示在界面上； | 短文字可以正常在一行里面显示，默认文本右对齐； 超长文字会出现末段文字正常显示，前段文字缺失；
2017-03-22 | 30 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【PW】工作模式【冻结】播放回放，APP闪退 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】探头，默认【B】模式工作； 2.切换【PW】模式，点击【Update】，获取脉冲波形； 3.运行一段时间，点击【冻结】，点击【回放】； 4.查看回放画面是否正常； | 可以正常播放画面； | 点击【回放】后，APP闪退；
2017-03-23 | 31 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 依次连接两个不同的热点后，断开当前探头，自动连接到另一热点 | 1.在平板上启用APP，连接热点名称为【*A028*】的L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 2.点击热点图标，选择【*A001*】热点连接，为方便区分，选择【PW】模式工作； 3.点击热点图标，选择【*A001*】热点断开连接； 4.查看平板工作界面显示是否正确； | 平板上的APP应用连接的探头【*A001*】断开，热点图标灰显，停止图像获取； | 平板断开【*A001*】的热点后，自动连接至热点【*A028*】，进行【B】模式工作；
2017-03-23 | 32 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 电源充拔瞬间，APP界面的电量显示余量明显跳跃 | 1.启用APP，连接任意型号的探头； 2.查看APP界面的探头电量显示； 3.连接充电器，查看探头剩余电量显示； 4.拔出充电器，查看探头剩余电量显示； | 连接充电器，有明确的充电提示； 拔出充电器，充电标志消失； | 电源充拔瞬间，APP界面的电量显示明显跳跃； 充电时没有充电标识；
2017-03-24 | 33 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 热点连接成功，热点图标未点亮，其他工作正常 | 1.启用handprobe，连接热点图标，进入连接界面，连接热点名称为【*A028*】的探头； 2.不退出连接界面，点击【HOME】； 3.点击【handprobe】图标，进入查看界面显示； | 自动连接成功，热点图标点亮，探头型号和检查模式正确显示，图像正确获取； | 自动连接成功，热点图标未被点亮，其他工作正常；或者自动连接失败；
2017-03-24 | 34 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 反复【退出-进入】APP，连接探头成功后无法获取图像信息 | 1.开启探头； 2.启用handprobe，正确连接L11-4Ks探头； 3.查看handprobe界面显示； 4.关闭handprobe应用； 5.重复步骤2、3、4； | 每次连接探头，均可以正常工作； | 连接探头成功后无法获取图像信息；
2017-03-27 | 40 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | PW模式，反复执行【Update】，APP闪退 | 1.启用handprobe，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【PW】模式工作，查看界面显示是否正常； 3.点击【Update】，获取脉冲波形显示； 4.点击【Update】，停止脉冲刷新显示； 5.反复执行步骤3、4，查看程序是否正常工作； | 每次点击【Update】，均可以对应当前状态响应，且不导致程序异常； | 反复执行【Update】，APP闪退；
2017-03-27 | 41 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | PW模式，冻结与解冻多次切换容易导致APP闪退 | 1.启用handprobe，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.切换为【PW】模式工作，查看界面显示是否正常； 3.点击雪花图标，冻结； 4.点击雪花图标，解除冻结状态； 5.反复执行步骤3、4，查看程序是否正常工作； | 冻结状态，雪花图标背景色由蓝色变换为黄色，图像暂停刷新； 解除冻结状态，雪花图标背景色由黄色切换为蓝色，图像刷新显示； 冻结状态和工作状态可以随意切换，响应正确且不导致应用其他异常； | 冻结状态与工作状态多次切换容易导致APP闪退；
2017-03-27 | 42 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，【偏转】功能异常； | 1.启用handprobe，连接任意型号的探头，默认【B】模式工作； 2.双击【PW】，切换【PW】模式； 3.单击【PW】，移动滑竿调节偏转参数，依次调节为-6,0,6，查看图像界面变化； | 移动滑竿，偏转参数有三个档位：{-6,0,6}，参数显示区域中会显示当前档位下的偏转角度值； 调节偏转参数可以改变PW模式下声束的入射方向； | 移动滑竿，偏转参数有三个档位：{ -6,0,6 }，参数显示区域中显示偏转角度值始终为{0}，PW模式，【偏转】调节无效；
2017-03-27 | 43 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | Android版【B】模式缺少图像【翻转】功能，不利于图像观测
2017-03-28 | 51 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 工作状态，点击调节3级菜单的【+/-】按键，退出APP返回home页 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.点击掌超上控制区域的调节3级菜单的【+】按键或【-】按键； 3.查看界面变化； | 在非3级菜单界面，按键无效； 在3级菜单界面，可以上下调节光标； | 点击调节3级菜单的【+/-】按键，退出APP界面，返回home页面；
2017-03-28 | 52 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 4_建议 | B模式通过探头按键调节参数，通过界面无法确切知道调节的是哪一个参数 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.联合掌控上的2级菜单【+/-】按键和3级菜单【+/-】按键，调节B图像参数； 3.查看界面显示是否正常； | 界面上能够明确知道调节的是B图像的某一项参数的数据； | 只能在界面上显示相应参数滑竿和数据，无法确切是某一项参数；
2017-03-28 | 53 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 3_按时 | 【PW】模式，回放异常 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】探头，默认【B】模式工作； 2.切换【PW】模式，点击【Update】，获取脉冲波形； 3.运行一段时间，点击【冻结】，点击【回放】； 4.查看回放画面是否正常； | 可以正常播放画面； | 播放前画面帧数显示200/200，点击播放，帧数变为400/0，无画面回放；
2017-03-29 | 54 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 系统语言为English，B模式和PW模式的【声功率】英文单词不一样 | 1.启用handprobe，连接任意探头，默认B模式工作； 2.将系统语言调整为English； 3.单击B，查看B模式下的声功率英文单词显示； 4.单击PW，查看PW模式下的声功率英文单词显示； | B模式和PW模式下功能相同的英文单词保持一致； | B模式下声功率单词为【A.Power】；PW模式下的声功率单词为【ACSPWR】；
2017-03-29 | 55 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | C模式工作过程中，探头自动重启 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头； 2.切换为C模式工作； | 持续正常工作； | 探头设备重启；
2017-03-29 | 56 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 2_尽快 | 探头不被某一测试设备连接 | 1.启动handprobe，搜索附近可用的无线探头热点； 2.选择名称为【*A028*】的探头热点； 3.弹出连接窗口，点击连接； | 正确连接到【*A028*】探头； | 手机可以搜索到【*A028*】探头，选择连接，无任何响应；
2017-03-30 | 57 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 增益步进不一致 | 1.启用handprobe，连接*A001*名称L11-4Ks探头； 2.分别在B/C/P/PW/M各模式下运行，并查看该模式下的增益步进是否前后保持一致； | 在B/C/P/PW/M各模式下运行，该模式下的增益步进前后保持一致； | 不一致； B模式步进有1和2； C模式步进有2和3； P模式步进有2和3； PW模式步进有3和4； M模式步进有1和2；
2017-04-07 | 79 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | L11-4Ks更换为C5-2Ks时，界面出现环状黄线 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.切换至B+C模式工作； 3.点击冻结图标冻结； 4.更换L11-4Ks探头为C5-2Ks探头； 5.查看界面显示，解除冻结状态，查看图像显示； | 界面显示正常，可以正确获取C5-2Ks探头扫描图像； | 界面出现环状黄线；
2017-04-10 | 87 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头B模式，调节【空间复合】开关，B图像界面显示异常 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.联合探头控制区域物理按键调节参数； 3.开启【空间复合】，查看B图像； 4.关闭【空间复合】，查看B图像； | 【空间复合】的开启或关闭均可以正确响应，开启或关闭【空间复合】仅影响B图像画质，但图像不会发生错误； | 开启【空间复合】后，B图像发生显示错误，图像不停跳动，关闭【空间复合】，图像恢复正常；
2017-04-10 | 88 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 联合掌控2级菜单和3级菜单调节参数，滑竿上参数数据不能实时刷新显示 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.通过掌控上长条按键，选择工作模式，进入该工作模式参数调节； 3.联合掌控上的2级菜单【+/-】按键和3级菜单【+/-】按键，调节B图像参数； 4.查看界面滑竿上参数显示以及参数项下方数据显示是否正常； | 滑竿上参数显示以及参数项下方数据显示正常，且能根据按键调节实时刷新； | 界面上参数项下方显示相应参数根据按键调节实时刷新，滑竿上数据始终保持显示原始数据，不随调节刷新；
2017-04-10 | 89 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 连接异常：信号图标显示已连接，探头未扫描工作 | 1.启用handprobe，点击探头，弹出探头列表页面； 2.选择一个探头，弹出连接页面，选择连接； | 探头正确连接，界面上探头型号正确刷新，探头正常工作，B图像正确获取，图像参数正确显示； | 探头型号正确刷新，无任何图像及相关参数，探头慢闪烁，未进行工作；
2017-04-10 | 90 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 3_较重 | 2_尽快 | 探头热点连接不稳定，扫描一段时间自行断开 | 1.启用handprobe，连接名称*A028*的L11-4Ks探头； 2.B模式长时间工作； | 长时间能正常工作； | 探头工作较短时间后自行断开，且不能自动重连；
2017-04-10 | 91 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 2_严重 | 3_按时 | 在探头列表界面选择连接或断开时，APP闪退 | 1.启动handprobe，搜索附近可用的无线探头热点； 2.选择名称为【*A028*】的探头热点； 3.弹出连接窗口，点击连接或断开； | 选择连接或断开均可以正确响应，不出现其他异常； | 选择连接或断开后，APP闪退；
2017-04-11 | 93 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 【预置】—【Color】，任意设置偏转参数，界面无法得到响应 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击冻结图标，点击【预置】—【Color】； 3.点击偏转的下拉箭头，选择偏转数据为-6； 4.点击【应用】—【确定】，退出预置界面； 5.点击解冻图标，双击【C】，进入B+C模式； 6. 查看C窗偏转是否与设置的偏转数据一致； 7. 重复以上步骤，将步骤3的偏转参数分别设置为0、6； | 预置中将C模式偏转参数设置为-6，设置成功后进入C模式时，C窗左偏转； 预置中将C模式偏转参数设置为0，设置成功后进入C模式时，C窗无偏转； 预置中将C模式偏转参数设置为6，设置成功后进入C模式时，C窗右偏转； | 设置成功推出预置界面时，界面都会解冻冻结一次； 无论预置中将偏转设置为-6 、0 或6，设置成功后进入C模式，C窗均无偏转；
2017-04-11 | 94 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 4_建议 | 预置——B&THI界面，左右栏参数项对齐方式不统一 | 1. 启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击冻结图标，点击【预置】，默认进入B&THI设置界面； 3. 查看界面显示； | 界面文字无错别字，文字大小、颜色、位置保持一致； 同类型选项框风格一致； | 预置—B&THI界面，左右参数项的数据对齐方式不一致，左侧数据向左对齐，右侧数据向右对齐；
2017-04-11 | 95 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 预置—PW界面，偏转选项与参数调节项数据不一致 | 1. 启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2. 点击冻结图标，点击【预置】—【PW】； 3.点击偏转的下拉箭头，查看偏转数据项； 4. 点击【应用】—【确定】，退出预置界面； 5. 点击解冻图标，双击【PW】，进入B+PW模式； 6. 单击【PW】，单击【偏转】，将滑竿由最低档滑至最高档，查看偏转调节数据项； | 预置偏转选项与参数调节项数据保持一致，均为-6 、0 、6； | 预置偏转选项与参数调节项数据不一致 预置偏转选项数据为：-1 、0 、1； 参数调节项数据为：-6 、0 、6；
2017-04-11 | 96 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 查看说明书时，缩放说明书导致马赛克 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击电子档说明书查看标志，弹出说明书文档； 3.双指缩放说明书并查看； | 文档随双指操作，文档内容显示正常放大或缩小； | 在双指操作过程中，文档中部分内容出现马赛克；
2017-04-11 | 97 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 预置—PW—动态范围，下拉列表中部分数据显示异常 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击冻结图标，点击【预置】—【PW】； 3.点击动态范围的下拉箭头，上下滑动调节框，查看动态范围数据项； | 动态范围数据：参数可取值范围为24dB-72dB，步长为2，最低档显示为24，最高档72； | 参数范围为24--72，滑到最高档72以后继续滑动，显示多个0； 滑动过程中，下拉条显示异常，出现空白； 设置完成，概率性出现所选数据不在界面显示，不能体现出来；
2017-04-12 | 103 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 系统磁盘空间不足时安装程序，没有安装所需空间大小提示
2017-04-13 | 109 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 中英文切换需重启APP才有效，应给出明文提示
2017-04-13 | 112 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 4_建议 | 注释文本框输入文本时，不能长按使用相关复制、粘贴、全选功能
2017-04-13 | 113 | V1.0.14 | V1.0.2 | V1.0.03 | 4_一般 | 3_按时 | 添加注释，文本不能显示响应换行符，以空格显示 | 1.启用APP，连接任意型号探头，默认【B】模式工作； 2.点击【冻结】； 3.点击【注释】； 4.在编辑栏，输入两个字符； 5.点击确定查看文字显示； 6.在两字符中间逐次增加换行符输入； 7.点击确定，查看文字显示； | 若允许换行符输入，文字编辑过程中，可以正确保存并显示换行； 若不允许换行符输入，给出正确提示，并在编辑栏限制换行符输入； | 编辑栏允许输入换行符，在显示界面以空格代替显示；
2017-04-14 | 114 | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 3_按时 | 调节B深度滑竿，闪现范围外数据：调至顶端数据由1.0跳跃1.5，调至底端数据由16.0跳跃15.5 | 1.安装更新版本V1.0.16版，打开APP应用，连接热点名称为A001的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.单击【B】—【深度】，调节深度滑竿，依次由滑竿最顶端滑至最低端，查看深度范围数据； 3.再将滑竿由最低端依次滑至最顶端，查看数据范围； | 深度范围：1.5——15.5，滑竿数据在范围内，且比例分配正常； | 滑竿由最顶端滑至最低端时，到达最低端瞬间数据由16.0跳跃至15.5，然后稳定显示深度最大值15.5； 滑竿由最低端滑至最顶端时，到达最顶端瞬间数据由1.0跳跃至1.5，然后稳定显示最小深度1.5； 通过探头控制区域按键调节B深度可调节滑竿范围为【1.0——16】，深度下方数据显示范围为【1.5——15.5】，两者不一致；
2017-04-14 | 115 | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 2_尽快 | 保存电影内容异常 | 1.启用handprobe，连接A001名称L11-4Ks探头，B模式工作； 2.工作一段时间，点击【冻结】，点击【保存电影】； 3.弹出对话框：HandProbe将开始截取您的屏幕上显示的所有内容，选择【立即开始】，开始屏幕录制，查看电影录制保存是否正常； 4.保存成功后，到指定文件夹查看文件是否存在并且是否可以通过播放软件正常播放； | 对话框选择【立即开始】后，进行图像回放且屏幕录制，录制完毕给出默认存储路径； 至默认存储路径中查看，可看见文件已存在目录中，点击文件可通过其他播放软件正常播放； | 对话框选择【立即开始】后，进行图像回放且屏幕录制，录制过程中回放跳帧严重，瞬时跳至尾帧，没有完整回放； 在默认存储路径中可以查看到存储文件，点击播放，播放内容短暂，不能完整显示回放内容；
2017-04-14 | 116 | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 3_按时 | 【B】、【B+PW】模式来回切换，APP闪退 | 1.启用APP，连接型号为【L11-4Ks】的无线探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，切换至【B+PW】模式工作，点击【Update】获取频谱图； 3.间隔一段时间，退出【PW】模式返回【B】模式工作； 4.反复执行步骤2、3； | 【B】、【B+PW】模式可以正常切换，且图像显示响应正确，应用不会出现异常现象； | 【B】、【B+PW】模式切换时，概率性出现APP闪退现象；
2017-04-14 | 118 | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 图片保存用时较长
2017-04-17 | 121 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 2_尽快 | 应用安装后无法打开，显示“很抱歉，‘HandProbe’已停止运行”（低配兼容性）
2017-04-17 | 122 | V1.0.16 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 2_尽快 | C5-2Ks探头任意模式扫描，易闪退 | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，查看APP应用是否正常； | APP应用和探头均可以长时间正常工作； | APP应用闪退，探头冻结；
2017-04-18 | 123 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 3_按时 | B模式通过探头按键调节参数，2级菜单按键调节增益，3级菜单调节深度 | 1.启用handprobe，连接L11-4Ks探头，进入【B】模式工作； 2.联合掌控上的2级菜单【+/-】按键和3级菜单【+/-】按键，调节B图像参数； 3.查看界面显示是否正常； | 可调节B模式下参数项，且界面上能够明确知道调节的是B图像的某一项参数的数据； | 通过2级菜单【+/-】按键调节，可观察到图像参数区域增益数值发生变化，且仅按【+】按键概率性无法覆盖增益数据范围，数据增加到某一数值后按键无效，反之仅按【-】按键可以覆盖所有增益数据范围； 通过3级【+/-】按键调节，可观察到图像参数区域深度数值发生变化，通过【+/-】按键可以覆盖所有深度数据范围；
2017-04-18 | 124 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 3_按时 | P模式壁滤波滑竿调节，壁滤波下方参数数值不变 | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【Power】,进入B+Power模式工作； 3.单击【Power】—【壁滤波】，调节壁滤波滑竿； 4.观察滑竿数据及壁滤波下方参数显示是否一致； | 滑竿上下调节，滑竿顶部显示当前滑竿档位数值，且壁滤波下方参数数值实时变化，与滑竿对应数值保持一致； 图像参数显示区域壁滤波数值实时刷新； | 滑竿可以正常调节，顶部数据实时显示，但是壁滤波下方参数数值始终保持原始数值，不能实时更新； 图像参数显示区域壁滤波数值可以实时刷新；
2017-04-18 | 125 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 2_尽快 | PW模式调节参数项，APP易闪退 | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【PW】，切换B+PW模式； 3.单击【PW】，调节PW模式下各项参数，查看图像界面变化； | 调节PW模式参数项，各个参数项滑竿档位数据与该参数项下方数值显示保持一致，且调节参数不引起应用其他异常； | 调节PW参数项，容易导致APP应用闪退；
2017-04-19 | 126 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 探头连接电源无充电标识，例如：闪电标识
2017-04-19 | 128 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 3_按时 | 由B模式进入C模式，图像参数显示区域部分参数缺失（仅一次，无法复现） | 1.启用handprobe，连接热点名称A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【C】，进入C模式； 3.查看界面显示是否正常； | 界面显示正确响应C模式； | 由B模式进入C模式，图像参数显示区域部分参数缺失； 屏幕任意点击一处，恢复正常；
2017-04-20 | 129 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 测量时，可移动“+”与图像背景对比度不够融为一体，不便分辨“+”位置
2017-04-21 | 130 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | TGC调节无快速复位按钮，操作不便
2017-04-21 | 131 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 3_较重 | 3_按时 | 工作状态返回HOME页，探头断开 | 1.启用handprobe，连接热点名称A001的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，点击【HOME】键，返回手机HOME页； 3.10s左右，再次进入handprobe页面； 4.查看程序与运行是否正常； | 程序前台—后台切换，工作正常； | 无线探头断开；
2017-04-21 | 132 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 4_一般 | 3_按时 | 工作状态，双击【BACK】键退出应用，再次进入程序探头概率性自动连接，与更新说明不一致 | 1.启用handprobe，连接A001热点名称的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.工作一段时间，双击【BACK】，退出应用； 3.再次打开handprobe，不做任何操作，查看主界面显示； | 双击【BACK】退出程序，探头断开，程序不保存该探头WiFi选项； 再次进入，主界面为初始化界面； | 概率性再次进入应用程序，探头仍可以连接，并进行退出程序前检查模式；（退出后间隔时间越短进入程序出现概率越高） 更新说明：退出程序时删除所有WIFI选项
2017-04-25 | 133 | V1.0.18 | V1.0.2 | V1.0.07 | 2_严重 | 2_尽快 | C8-5Ks探头，【B】、【M】模式来回切换，概率性出现屏幕卡死且探头无输出 | 1.启用APP，连接型号为【C8-5Ks】的无线探头，默认进入【B】模式工作； 2.间隔一段时间，切换至【M】模式工作； 3.间隔一段时间，退出【M】模式返回【B】模式工作； 4.反复执行步骤2、3； | 【B】、【M】模式可以正常切换，且图像显示响应正确，应用不会出现异常现象； | 出现屏幕卡死且探头无输出 概率低：测试次数>200，出现次数=3
2017-04-25 | 134 | V1.0.18 | V1.0.2 | V1.0.07 | 3_较重 | 2_尽快 | 冻结时更换探头后，点击解冻图标显示“响应超时“，按解冻按键也无法响应 | 1.启用handprobe，连接任意探头，B模式工作； 2.运行一段时间，点击冻结图标或者按键进入冻结状态； 3.更换探头； 4.点击解冻图标或按键解冻； 5.查看是否解冻成功，探头型号等信息是否刷新，图像显示是否正确； | 成功解冻，探头型号等相关信息正确刷新，图像显示正确； | 概率性不能成功解冻；
2017-05-05 | 145 | V1.0.21 | V1.0.2 | V1.0.07 | 2_严重 | 2_尽快 | 探头识别测试异常：冻结状态更换探头后无法解冻，手动断开连接图像区域无相关探头型号图像刷新 | 1.连接L11-4Ks探头，B模式工作，查看B图像； 2.依次点击冻结按钮进入冻结状态，更换探头至C8-5Ks、C5-2Fs、C5-2Ks、L11-4Ks、E10-4Ks型号，解除冻结状态，并通过扫描体模查看相关探头型号显示、检查类型显示以及图像显示； | 每种探头都能被识别，且通过扫描体模查看相关探头型号显示、检查类型显示以及图像显示正确响应； | 1.概率性出现检查类型与探头型号不匹配： L11-4ks连接检查类型显示腹部，（显示片刻后切换至小器官Android） C5-2Ks连接检查类型为小器官 L11-4Gs连接检查类型为小器官 2.冻结更换探头后，解冻失败，应用界面不能解冻，手动断开重连当前探头，图像显示依旧为更换前探头图像，当前探头扫描图像无法被刷新显示；
2017-05-05 | 146 | V1.0.19 | V1.0.3 | V1.0.07 | 2_严重 | 2_尽快 | 工作模式切换过程中，出现探头死机无输出，重启恢复正常 | 1.连接A037名称L11-4Ks，B模式工作； 2.间隔20S，切换B+C模式； 3.间隔20S，切换B+Power模式； 4.间隔20S，切换B+Power+PW模式； 5.间隔20S，切换B模式； 6.间隔20S，切换M模式； 7.间隔20S，切换B模式； 8.反复步骤2-7； | 模式可以正常切换，图像正确且不引起系统其他异常； | 重复切换次数较多时，概率性出现APP闪退； 出现一次探头死机，无输出（难复现）；
2017-05-08 | 147 | V1.0.21 | V1.0.3 | V1.0.07 | 3_较重 | 2_尽快 | L11-4Gs探头，不进行任何扫描，图像异常 | 1.连接L11-4Gs探头，默认B模式工作； 2.不进行任何扫描，查看图像显示是否正常； | 图像显示正常； | 图像区域显示异常；
2017-05-08 | 148 | V1.0.21 | V1.0.3 | V1.0.07 | 3_较重 | 2_尽快 | 开启扩展成像后，调节深度，扩展成像状态显示关闭，线阵图像变形异常 | 1.启用APP，连接型号任意的无线探头设备，默认进入B模式工作； 2.点击【B】，查看并确认【扩展】选项为【关闭】状态； 3.待图像获取较稳定时，观察图像； 4.再次点击【B】，将【扩展】选项设为【开启】状态，观察图像； 5.间隔一段时间，调节【深度】，观察图像； | 【扩展】选项关闭或开启均可以正确响应，且获取图像正常； 调节深度，应用正确响应，图像正确刷新； | 仅开启扩展成像，图像正常； 所有探头：开启扩展成像后再调节深度后，扩展成像的参数显示为关闭； 线阵：开启扩展成像再调节深度，图像异常；
2017-05-10 | 150 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 4_一般 | 3_按时 | C8-5Ks探头，B模式低概率图像边缘出现斑点虚线 | 启用APP，连接C8-5Ks探头，默认B模式工作；、 查看图像； | 正确响应深度调节，图像正常； | B模式低概率（难复现）图像边缘出现斑点虚线，一般出现在开启探头连接进入B模式时； A035探头出现较多
2017-05-10 | 151 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，PW图像底部贴近标尺处有毛疵 | 1.启用APP，连接任意探头，N模式工作； 2.间隔一段时间，切换B+PW模式，观察图像； | 图像正常； | PW频谱图，贴近底部标尺处均有毛疵出现；
2017-05-10 | 152 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 4_一般 | 3_按时 | 探头连接后，检查类型响应不及时 | 启用APP，分别连接L11-4Ks、L11-4Gs、C5-2Ks型号探头，查看界面显示； | 界面显示正常； | 某些探头：L11-4Ks对应检查类型为腹部，L11-4Gs对应检查类型为小器官，C5-2Ks对应检查类型为小器官；
2017-05-11 | 153 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | L11-4Ks测横向几何位置精度超出范围
2017-05-11 | 154 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | C8-5Ks&E10-4Ks测M模式时间显示误差时，M模式图像卡顿，无法准确测量
2017-05-11 | 155 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | 测试频谱多普勒成像，管道外侧，频谱图像异常
2017-05-11 | 156 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 2_严重 | 2_尽快 | PW图像异常
2017-05-11 | 157 | V1.0.26 | V1.0.3 | V1.0.08 | 3_较重 | 2_尽快 | 快速调节深度值，图像异常
2017-05-16 | 158 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 3_较重 | 3_按时 | B模式穿刺界面，位置&角度的+/-按钮无效，恢复到默认设置按钮无效 | 1.连接探头，B模式工作； 2.点击【B】，进入B参数项调节，点击【穿刺】，进入穿刺设置界面； 3.在输入框输入数值，查看输入框是否可以正确输入； 4.点击各按钮，查看按钮是否点击有效，功能是否正确响应； | 输入框可以正确输入； 位置&角度的+/-按钮点击有效，且正确响应，影响相关数值变化； 恢复到默认设置可以重置相关参数，恢复原始数值； 保存按钮，点击有效，且可以保存用户设置的数值； 退出按钮，不保存数值，退出穿刺设置界面； | 位置&角度的+/-按钮点击无效，不影响相关数值变化； 恢复到默认设置点击无效，不能重置相关参数，不影响界面任何数值变化；
2017-05-17 | 160 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 2_严重 | 2_尽快 | 彩色图像异常 | 1.分别连接线阵和凸阵探头，B模式工作； 2.切换B+C模式，查看图像显示； | 图像正常； | 图像异常，请参见附件；
2017-05-17 | 161 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 3_较重 | 2_尽快 | （个别现象）探头工作突发异常后自行恢复 | 1.连接A149名称的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.切换至C/Power/PW/M每一个模式运行，查看相关图像是否正常； 3.更换探头型号（L11-4Gs/C8-5Ks/E10-4Ks/C5-2Ks/C5-2Fs），重复步骤2； | 任意型号探头在任意工作模式均可以正常工作，且图像正常； | 无法复现 掌控手柄处侧面有灼热感； 探头良好的情况下，图像有黑色阴影（仅C5-2Ks&L11-4Gs正常）； 一段时间后恢复正常，温度正常，图像正常；
2017-05-17 | 162 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 取样框调节，图像会卡顿一下 | 1.连接可用探头，B模式工作； 2.切换B+C或B+Power模式； 3.调节取样框大小或位置，查看图像显示； | 取样框调节不影响图像显示； | 取样框调节，图像会卡顿一下；
2017-05-17 | 163 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 进入PW模式时，B图显示区域会先显示前一次探头的B图像一瞬，再闪回当前探头B图像 | 1.连接可用探头，B模式工作； 2.切换B+PW模式，查看界面显示； 3.冻结，更换其他型号探头，解冻，B模式工作； 4.切换B+PW模式，查看界面显示； | 进入PW模式，未选定Update前，B图像区域实时显示当前探头的B扫描图像； | 进入PW模式时，B图显示区域会先显示前一次探头的B图像一瞬，再闪回当前探头B图像并实时显示；
2017-05-17 | 164 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 2_严重 | 2_尽快 | PW模式切换至M模式，APP弹出无响应提示窗 | 1.连接探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，切换B+PW模式工作，查看界面是否正常； 3.间隔一段时间，切换B+M模式工作，查看界面是否正常； | 切换后模式均可以正常工作，界面显示正确； | PW模式切换至M模式，界面调节无效，弹出“handprobe无响应，是否将其关闭”
2017-05-22 | 165 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 3_较重 | 2_尽快 | 同一设备同样参数设置，PC端与Android端在PW模式的TIS数值相差较大 | 1.启用Android端的APP（handprobe版本：V1.0.28）应用，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.双击Power，双击PW，切换B+Power+PW模式工作； 3.移动取样门，观察并记录MI，TIS数值； 4.断开当前连接的掌控设备； 5.启用PC端的应用程序（W-HandProbe版本：V1.0.47），连接同一掌控设备，B模式工作； 6.重复步骤2,3； 7.比对两组数据； | 两组数值在许可范围内允许存在些微差异； | 两组数值差异较大；
2017-05-26 | 166 | V1.0.28 | V1.0.3 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | C模式下，双指调节取样框大小时，可以将取样框移至图像区域外至消失
2017-05-27 | 167 | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 2_严重 | 2_尽快 | 探头扫描中重启且进入系统失败，指示灯停留在快闪阶段
2017-06-05 | 168 | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 以间隔时间<1s速度调节深度，深度滑竿圆形按钮反应较点击延迟，慢于图像刷新
2017-06-06 | 169 | V1.0.28 | V1.0.2 | V1.0.10 | 4_一般 | 3_按时 | 线阵探头靠近近场区域图像有重影 | 1.连接线阵探头（L11-4Ks、L11-4Gs），默认B模式工作； 2.声头扫描KSI07BG仿组织超声体模； 3.查看界面图像区域图像是否正确； | 图像正确； | 线阵探头靠近近场区域图像有重影； 对真实人体组织进行扫描，图像不会有明显重影。

## Windows_all
创建日期 | ID | APP版本 | WIFI 版本 | 固件版本 | 严重程度 | 优先级 | Bug标题 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果
2017-03-24 | 35 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 连接探头时弹出的【正在连接】窗口的【取消】控件显示不全 | 1.启用W-HandProbe应用，点击WiFi热点图标； 2.选择一个可用的热点，点击【连接】，弹出【正在连接】窗口； 3.查看【正在连接】窗口显示的提示信息是否完全； | 【正在连接】窗口显示正常，文字字体一致，排列一致，无拼写错误，无显示不全； | 【正在连接无线网络，请稍等...】字体存在差异，排列不在同一水平线； 【取消】控件存在部分缺失，显示不完整；
2017-03-24 | 36 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 【B+C】模式，调节B模式增益数据，C模式增益数据也受影响； | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks型号的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【图像模式】，点击【Color】，进行【B+C】模式工作； 3.点击B模式下的增益，调节增益数据，查看应用界面变化； | 调节B模式下的增益，图像随增益大小相应变化，参数数据仅B模式下的增益数据变化，不会影响致其他功能数据； | 调节B模式增益数据，C模式增益数据也会受影响；
2017-03-24 | 37 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 声功率调节无效； | 1.启用W-HandProbe程序，连接型号L11-4Ks探头，默认B模式工作； 2.点击【声功率】，由最低档依次调节至最高档，查看图像变化； | 调节【声功率】大小，图像亮度会随之相应变化； | 调节【声功率】大小，图像没有任何可见性变化；
2017-03-24 | 38 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 探头正常工作时，重启W-HandProbe应用，概率性出现假连状态； | 1.启用W-HandProbe程序，连接型号为L11-4Ks探头，热点名称为【*A028*】，默认【B】模式工作； 2.工作一段时间，重启W-HandProbe程序，分别查看W-HandProbe程序以及探头的状态； |  | 概率性出现假连：重启W-HandProbe程序，热点图标显示连接状态，探头型号显示【C5-2Fs】，点击热点图标查看，显示【*A028*】为“已连接”；
2017-03-24 | 39 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | C模式，点击滚轮固定取样框，C模式参数调节栏缺失 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks型号的探头，默认【B】模式工作； 2.点击【图像模式】，点击【Color】，进行【B+C】模式工作； 3.点击鼠标，调节取样框大小及位置，点击滚轮，固定取样框位置； 4.查看应用界面有无异常； | 点击滚轮仅起到固定取样框位置作用，不引起其他变化，程序界面正常； | 点击滚轮固定取样框后，C模式的参数调节栏缺失；
2017-03-27 | 44 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 程序界面有冻结功能，无解冻功能 | 1.启用W-HandProbe，点击热点图标，搜索附近可用热点探头； 2.连接L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 3.单击界面的【❉】按钮，冻结图像； 4.再次单击界面的【❉】按钮，解除冻结状态； | 首次单击【❉】按钮，界面冻结，且界面上方状态栏显示“❉”，表示当前处于冻结状态； 再次单击界面的【❉】按钮标，解除冻结状态，界面图像显示刷新； | 单击【❉】图标，界面冻结后，【❉】图标灰显，再次点击无效，无法解除冻结状态；
2017-03-27 | 45 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 【B+C】模式【冻结-解冻】后，退回【B】模式 | 1.启用W-HandProbe程序，连接任意型号可用探头，默认进入【B】模式工作； 2.单击【图像模式】，单击【Color】，进入基于B的C模式工作； 3.单击鼠标右键，冻结，查看应用是否正常； 4.单击鼠标右键，解冻，查看应用是否正常； | 冻结时，界面停止刷新，状态栏显示【❉】标识当前状态； 解冻后，继续【B+C】模式图像刷新； | 冻结状态正常； 解冻后，工作模式由【B+C】模式退回【B】模式；退回【B】模式；
2017-03-27 | 46 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 打开W-HandProbe，界面热点图标栏缺失 | 1.启用W-HandProbe程序，查看界面显示； | 界面信息显示完整，无拼写错误，无重影等异常； | 界面热点图标栏缺失；
2017-03-28 | 47 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 【B+C】模式，多次点击滚轮调整取样框位置，弹出菜单栏 | 1.启用W-HandProbe程序，连接任意型号可用探头，默认进入【B】模式工作； 2.单击【图像模式】，单击【Color】，进入基于B的C模式工作，默认取样框处于位置调节状态； 3.单击鼠标滚轮，固定取样框位置，查看应用是否正常； 4.单击鼠标滚轮，恢复位置调节状态，查看应用是否正常； | 取样框位置调节与固定切换可以根据滚轮点击正确响应； | 取样框位置调节过程中，单击滚轮，不定时出现菜单栏；
2017-03-28 | 48 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 连接【C5-2Ks】，界面显示一直为【C5-2Fs】，无法被识别刷新 | 1.启用W-HandProbe程序，点击热点图标，连接型号为【C5-2Ks】的探头，默认【B】模式工作； 2.查看界面显示的探头型号是否与当前连接的探头型号相符合； | 界面显示的探头型号与当前连接的探头型号一致，且B模式工作正常； | 界面显示的探头型号为【C5-2Fs】,与当前连接的探头型号【C5-2Ks】不一致，B模式获取图像；
2017-03-28 | 49 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【B&M】模式，重启程序再连接，B图像边围受干扰 | 1.启用W-HandProbe程序，点击热点图标，连接L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 2.查看B图像，单击【图像模式】，点击【B&M】切换； 3.B&M工作一段时间，点击热点图标，断开连接，【ALT+F4】关闭应用； 4.再次启用W-HandProbe程序，点击热点图标，连接L11-4Ks探头，默认【B】模式工作； 5.查看B图像是否正常； | B图像显示正常； | B图像边围受干扰，乱码；
2017-03-28 | 50 | W-HandProbe1.0.33 | / | / | 2_严重 | 3_按时 | 探头死机，无法被重连
2017-03-30 | 58 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 软键区域B图像参数调节栏，深度参数数值显示无法显示小数数值； | 1.启用W-HandProbe，连接*A028*名称的L11-4Ks探头，默认B模式工作； 2.单击【B】，列出B图像参数项； 3.单击【深度】，弹出深度调节滑竿，由最低档依次向最高档调节； 4.分别查看图像参数显示区和调节区深度数值变化； | 调节滑竿，图像参数显示和调节区的深度数值始终保持一致，显示当前调节的档位数据； | 图像参数显示始终与调节一致； 调节区域的深度显示不能显示小数，例如：当前调节为4.5，调节深度栏下方数据显示为4；
2017-03-30 | 59 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 触摸型电脑，无鼠标条件下，箭头注释时无法调整箭头方向；
2017-03-30 | 60 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B模式调节频率，双击会相互切换【基波-谐波】方式； | 1.启用handprobe，连接*A028*名称的L11-4Ks探头，默认B模式工作； 2.点击软键区域的【B】，进入B图像参数调节； 3.点击频率，弹出频率选择窗口； 4.单击某一频率模式； 5.再次单击该频率模式； | 选中某一项频率，无论点选几次，都只是选中当前频率模式； | 双击会相互切换【基波-谐波】方式；单击选中【常规】，再次单击选中则切换至【谐波常规】；
2017-03-31 | 61 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | C模式下偏转调节，中文版弹出选项点选调节，英文版无选项弹出通过点击调节 | .中文版： 1.启用W-HandProbe，连接任意型号探头，默认进入B模式工作； 2.点击【图像模式】，点击【Color】，进入B+C模式； 3.点击【图像模式】右侧的【C】，进入C参数调节； 4.点击【偏转】，调节偏转参数； .切换系统语言为英文，重启： 1.启用W-HandProbe，连接任意型号探头，默认进入B模式工作； 2.点击【Mode】，点击【Color】，进入B+C模式； 3.点击【Mode】右侧的【C】，进入C参数调节； 4.点击【Steer】，调节偏转参数； | 中英文版的操作一致； | 中文版： 点击【偏转】，弹出三个选项供选择：{ -6 、0 、6 }，点击该选项即可完成偏转设置且偏转按键下方实时显示当前设置的偏转参数 ； .英文版： 点击【Steer】，未弹出选项，点击【Steer】导致Steer按键下方显示的偏转参数数值发生改变，按键中间黄色标尺实时变化；
2017-03-31 | 62 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 英文版，部分信息显示不完整，例如状态栏字串较长的检查类型
2017-03-31 | 63 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 英文版软键区软键名称普遍首字母大写，两个例外：【B—expand mode】和【功能—arrow】
2017-04-05 | 64 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | PW模式断开连接重启应用，再连接时图像异常 | 启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式正常工作； 1.点击【图像模式】，点击【PW】，进入B+PW模式； 2.在B模式扫描状态下，选取一幅较优质的图像，进入调节状态，确定SV及SVD等参数，点击3.更新按钮确定取样线位置，获得频谱图； 4.运行一段时间，点击信号图标，断开探头，重启W-HandProbe应用； 5.待探头断开处于冻结状态，再次启用W-HandProbe，连接同一探头，观察图像显示； | 再次连接同一探头，可以得到正确的B模式图像； | 再次连接同一探头，图像显示异常；
2017-04-05 | 65 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 调节校正角度，屏幕左侧的图像参数区速度范围不能实时刷新 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B图像工作； 2.点击【图像模式】，点击【PW】，进入B+PW模式工作； 3.点击【刷新】按钮，获取频谱图； 4.点击【快速校正角度】，依次调节角度为-60 、0 、60并查看调节栏速度范围数据和图像参数区显示的速度范围数据； 5.点击【校正角度】，分别调节不同角度，并查看调节栏速度范围数据和图像参数区显示的速度范围数据； | 校正角度不同，对应的速度范围不同，角度越大，速度范围越大； 调节校正角度时，调节栏和图像显示区的速度范围值也实时刷新； | 调节校正角度，调节栏速度显示实时刷新，屏幕左侧的图像参数显示区不能实时刷新；
2017-04-05 | 66 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，【效果】选项调节无效 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】，进入PW模式工作； 3.未获取PW成像前，查看PW选项【效果】栏，调节滑竿数据； | 18种不同的效果供选择； 效果按键下方显示当前档位值； | 调节滑竿，效果按键下方显示数值始终为【8】，调节滑竿无效；
2017-04-05 | 67 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 2_严重 | 3_按时 | C模式工作一段时间，探头长时间闪烁 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【Color】，进入B+C模式工作； | 持续正常工作； | 探头不停闪烁，无法进入系统；
2017-04-05 | 68 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，刷新频谱前打开【自动计算】，刷新频谱时未实时显示测量结果窗 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】; 3.点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的【自动计算】参数项，设为开启自动计算； 4.点击频谱更新按钮，获得频谱图，查看界面自动频谱计算的结果显示； | 显示测量结果框，计算结果实时刷新； | 【自动计算】的状态为开启状态，但是未显示测量结果框，没有显示当前的计算结果；
2017-04-05 | 69 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式点击暂停频谱刷新时，B图像受干扰 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】； 3.调节好取样门位置，确定SV及SVD等相关参数，点击频谱刷新按钮，获得频谱图； 4.运行一段时间，点击频谱刷新按钮，暂停刷新； 5.查看界面显示是否正常； | 频谱刷新和暂停刷新均可以正确响应，且不造成其他异常 | 频谱刷新和暂停刷新均可以在正确响应，但是暂停刷新时，B图像显示有明确干扰；
2017-04-05 | 70 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头B+M模式，调节【B】图像【空间复合】开关，B图像界面显示异常 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【M】，进入B+M模式； 3.点击【B】，开启【空间复合】，查看B图像； 4.点击【B】，关闭【空间复合】，查看B图像； | 【空间复合】的开启或关闭均可以正确响应，开启或关闭【空间复合】仅影响B图像画质，但图像不会发生错误； | 开启【空间复合】后，再关闭时，B图像发生显示错误；
2017-04-05 | 71 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式，调节B模式下伪彩谱图，PW频谱色彩也响应 | 启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 1.点击【图像模式】-【PW】，进入B+PW模式工作； 2.点击【B】，点击中间字符为B的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； 3.点击【PW】，点击中间字符为PW的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； | B模式伪彩谱图调节与PW模式伪彩谱图调节是相互独立，不相互干扰的； 点击B模式下的伪彩谱图，仅B图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； 点击PW模式下的伪彩谱图，仅PW频谱图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； | 调节B模式伪彩谱图模式，PW频谱图像色彩也会发生变化；
2017-04-05 | 72 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 保存参数无任何成功或失败提示，进预置中查看较费时
2017-04-05 | 73 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B+M模式，调节M模式下伪彩谱图，B频谱色彩也响应 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【M】，进入B+M模式工作； 3.点击【B】，点击中间字符为B的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； 4.点击【M】，点击中间字符为M的图标切换分区，点击参数项【伪彩谱图】，依次切换选择模式，查看界面显示； | B模式伪彩谱图调节与M模式伪彩谱图调节是相互独立，不相互干扰的； 点击B模式下的伪彩谱图，仅B图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； 点击M模式下的伪彩谱图，仅运动组织的运动状态M图像显示颜色会使用当前色阶模式，不影响界面其他部分异常； | 调节M模式伪彩谱图模式，B图像色彩也会发生变化；
2017-04-06 | 74 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 箭头注释有个数限制_32个
2017-04-06 | 75 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 界面上时间不随时区更改而刷新为该时区时间，时区设置路径：预置—>综合预置—>更改时区—>应用
2017-04-06 | 76 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 【B+M】模式，回放异常 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】模式，点击【B&M】； 3.运行一段时间，点击【冻结】，点击【回放】； 4.查看回放画面是否正常； | 可以正常播放画面； | 仅播放B图像；
2017-04-06 | 77 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 通过探头设备按键选择模式及参数，P模式下二级菜单显示CGain用以调节P增益 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B图像工作； 2.点击探头设备上的长条形状的主菜单按键2，界面弹出调节窗口，显示一级菜单，包括B、Color、Power可供选择； 3.通过按键5、6调节焦点光标，选中Power模式，选中停留3秒，进入B+P模式； 4.再次点击按键2，进入二级菜单调节参数项，包含B Gain、深度、频率、C Gain、Cwin； 5.通过按键5、6上下移动光标焦点位置至CGain，按键3、4可调节增益大小，同时图像参数显示区的P模式下增益数据实时刷新； | 选择Power模式，二级菜单应该显示为PGain即P模式增益； | 无论Color模式还是Power模式，二级菜单均显示为CGain；
2017-04-06 | 78 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | L11-4Ks探头B+M模式，开启扩展成像，B图像异常 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图形模式】-【B&M】，进入B+M模式工作； 3.点击【B】，选择B模式参数项【扩展成像】，打开扩展功能； 4.查看图像界面显示； | 扩展成像功能正确响应，图像显示正确； | 打开扩展图像功能，B图像显示畸形；
2017-04-07 | 80 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 注释添加有组数限制_32组
2017-04-07 | 81 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 测量数据显示有组数限制_6组，大于六组时，仅显示最后六组
2017-04-07 | 82 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 病人列表-全选后，单选某一项，全选标志未自动恢复 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks，B模式工作； 2.点击【功能】-【信息】【新病人】，建立多个病人记录； 3.点击【病人列表】，病人列表罗列出所有病人信息； 4.点击列表下方【全选】控件，选中所有病人项； 5.单击某一项病人，选中该病人项； | 全选状态时，所有病人栏均显示亮蓝背景，标识所有病人项被选中，全选控件文字显示切换为“取消全选”； 单选某一项时，仅所选项呈亮蓝背景色，标识此病人项被选中，全选状态消失，全选控件文字显示回复原始状态； | 全选后再单选，全选控件文字依旧显示为“取消全选”，标识在全选状态；
2017-04-07 | 83 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 进入B+PW模式未刷新频谱图时，无法保存图片 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】; 3.点击【功能】-【保存】； | 可以成功保存图片； | 点击保存后，弹出警告窗口，显示：保存图像或应用数据失败。
2017-04-07 | 84 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | L11-4Ks探头B+M模式，M线>>不是每次按键均响应移动；M线<<概率性按键一次移动两步 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【B&M】，进入B+M模式； 3.点击【M】,点击10次【M线>>】，查看B图像上取样线是否正确响应移动； 4.点击10次【M线<<】，查看B图像上取样线是否正确响应移动； | 每次点击【M线>>】或【M线<<】均可以正确响应，向右或左移动一步； | 1.M线>>不是每次按键均响应移动，约两次按键取样线向右移动一次，有时取样线移动一步后会闪退回来； 2.M线<<每次按键均响应，有时会按键一次，取样线向左移动两次；
2017-04-07 | 85 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 【B<—>B+M】切换以及【B<—>B+PW】切换时，均会先冻结图像几秒，再跳转模式 | 【B<—>B+M】切换： 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【B&M】，查看模式切换界面是否正常； 3.B+M运行一段时间，点击【图像模式】-【B】，回退到B模式，查看模式切换界面是否正常； 【B<—>B+PW】切换 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【图像模式】-【PW】，查看模式切换界面是否正常； 3.B+PW运行一段时间，点击【图像模式】-【B】，回退到B模式，查看模式切换界面是否正常； | 各模式间可以即时并正确切换； | 【B<—>B+M】切换以及【B<—>B+PW】切换时，均会先冻结图像几秒，再跳转模式；
2017-04-07 | 86 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 注释文字移动过程中，可能会与其他注释内容重叠，影响内容显示
2017-04-10 | 92 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 测量—描记面积，描记过程中未完成时自行汇合接点结束描记 | 1.启用W-HandProbe，连接L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【功能】—【测量】—【描记面积】，移动鼠标描记范围； | 描记结点与起点汇合完成描记； 或单击鼠标定结点，自行连线完成描记； | 概率性描记过程中，自行重合结束描记；
2017-04-12 | 98 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 探头工作一段时间自行断开，应用界面信号图标仍显示连接未被刷新 | 1.启用W-HandProbe，连接热点*A028*的L11-4Ks探头，B模式工作； 2.调整B模式图像参数，B模式继续工作； 3.点击【功能】—【保存参数】； 4.点击【设置】—【图像参数预置】，查看B&THI界面显示中相关数据的保存情况； 5.点击【退出】，弹确认是否保存页面，点击确定，返回扫描主界面； 6.查看探头及界面工作状态； | 探头和应用界面均正常工作； | ​探头自行断开，指示灯为慢闪冻结状态； 图像定格不被刷新，界面没有断开提示且信号热点图标依旧为连接状态，点击信号图标进入探头管理界面，A028探头的连接状态是“已连接”；
2017-04-12 | 99 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 3_较重 | 3_按时 | 界面间或出现两个鼠标箭头，一只箭头透明，一只白色填充，影响操作
2017-04-12 | 100 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B模式保存参数至预置，预置界面查看，部分参数保存异常 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【B】，依次调节B模式下​各类参数，并记录所调节数据； 3.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 4.点击【预置】—【图像参数预置】，查看B&THI界面参数数据； 5.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面B&THI界面B模式下的【伪彩图谱】、【TSI】、【声功率】的数值与调节数值不一致； 在谐波频率下调节的相关参数项未保存在THI模式下参数栏；
2017-04-12 | 101 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | B+M模式，调节B的频率和调节M的频率是同一功能，显得功能按键重复
2017-04-12 | 102 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | C模式保存参数至预置，预置界面查看，偏转参数显示与调节的数值有异 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【图像模式】—【Color】，进入B+C模式； 3.单击【C】，依次调节C模式下各类参数，并记录所调节数据； 4.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 5.点击【预置】—【图像参数预置】—【Color】，查看Color界面参数数据； 6.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面偏转的数值显示与调节数值不一致；
2017-04-12 | 104 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | M模式保存参数至预置，预置界面查看，伪彩图谱参数显示与调节的数值有异 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【图像模式】—【B&M】，进入B+M模式； 3.单击【M】，依次调节M模式下各类参数，并记录所调节数据； 4.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 5.点击【预置】—【图像参数预置】—【M】，查看M界面参数数据； 6.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面伪彩图谱的数值显示与调节数值不一致；
2017-04-12 | 105 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | PW模式保存参数至预置，预置界面查看，部分参数显示与调节的数值有异 | 1.打开W-HandProbe应用，连接L11-4ks探头，B模式工作； 2.单击【图像模式】—【PW】，进入B+PW模式； 3.单击【PW】，依次调节M模式下各类参数，并记录所调节数据； 4.调节数据结束，单击【功能】—【保存参数】，为保证参数保存成功，可以多次点击【保存参数】； 5.点击【预置】—【图像参数预置】—【PW】，查看PW界面参数数据； 6.比较界面数据与之前记录的调节数据是否一致； | 保存参数，可保存自己调整后满意的参数到预置； 预置中可以一一查看对应保存数据； | 预置界面部分参数（扫描速度、校正角度、伪彩图谱、音量、描记范围等）的数值显示与调节数值不一致；
2017-04-13 | 106 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 根据安装向导勾选创建快捷方式，快捷方式创建功能未实现 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 2.进入安装向导界面Setup-W-HandProbe界面，根据安装向导提示选择所要安装的路径，点击【Next】，进入下一界面； 3.勾选“Create a Quick Launch shortcut”，点击【Next】，进入下一界面； 4.点击【Install】，进入安装进度界面； 5.安装结束，点击【Finish】，完成安装； 6.查看桌面是否生成该应用快捷方式； | 桌面正确生成该应用快捷方式，且可以通过该快捷方式快速启动应用程序； | 桌面未生成快捷方式； 打开程序安装路径，查看是否生成快捷方式，安装路径中也无快捷方式生成； 安装向导中快捷方式创建功能未实现；
2017-04-13 | 107 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 安装过程中取消安装，弹出的提示界面中英文混杂 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 2.进入安装向导界面Setup-W-HandProbe界面，根据安装向导提示选择所要安装的路径，点击【Next】，进入下一界面； 3.勾选“Create a Quick Launch shortcut”，点击【Next】，进入下一界面； 4.点击【Install】，进入安装进度界面； 5.在安装正在进行未完成时，点击【Cancel】,取消安装； 6.弹出取消安装提示信息，查看相关显示； | 文本内容正确，文字无拼写错误，字体一致； | 提示界面文本为英文描述，相关的确认取消相关控件文字描述则采用中文，前后不一致；
2017-04-13 | 108 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 卸载程序相关提示界面中英文混杂 | 1.点击【开始】，查看程序列表，通过鼠标滑动，找到名称为W-HandProbe的文件夹，点击下箭头； 2.点击【Uninstall W-HandProbe】，弹出卸载程序提示界面； 3.查看提示界面显示； 4.点击【是】，确认卸载，弹出卸载进度界面； 5.卸载成功，显示卸载成功界面，查看相关界面显示； | 卸载提示及成功界面，文本内容正确，文字无拼写错误，字体一致； | 卸载提示及成功界面文本为英文描述，相关的确认取消相关控件文字描述则采用中文，前后不一致；
2017-04-13 | 110 | W-HandProbe1.0.33&&W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 将不同版本的W-HandProbe软件安装在不同路径下，系统程序列表中仅显示后一安装版本 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.33.exe】的程序文件； 2.根据安装向导将W-HandProbe1.0.33程序正确安装在路径：D:\Program Files (x86)\W-HandProbe_3.3； 3.完成安装后，进入安装路径查看安装后的文件夹及文件是否写入指定目录； 4.第一次进入系统程序和功能列表中查看； 5.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 6.根据安装向导将W-HandProbe1.0.39程序正确安装在路径：C:\Program Files (x86)\W-HandProbe_3.9； 7.完成安装后，进入安装路径查看安装后的文件夹及文件是否写入指定目录； 8.第二次进入系统程序和功能列表查看； | 安装成功W-HandProbe1.0.33后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，且进入程序和功能列表中可以正确查看到已安装的W-HandProbe version 1.0.33名称； 安装W-HandProbe1.0.39后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，第二次进入程序和功能列表，可以分别看到W-HandProbe version 1.0.33和W-HandProbe version 1.0.39两个版本的名称； | 安装成功W-HandProbe1.0.33后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，第一次进入程序和功能列表中可以正确查看到已安装的W-HandProbe1.0.33名称； 安装成功W-HandProbe 1.0.39后，安装文件夹及文件可以正确写入指定目录，第二次进入程序和功能列表中仅显示W-HandProbe version 1.0.39名称，W-HandProbe version 1.0.33版本被覆盖； 通过【开始】栏仅能打开W-HandProbe 1.0.39版本应用； 通过开始栏卸载W-HandProbe 1.0.39软件后，系统程序和功能列表不显示任何版本的W-HandProbe软件；
2017-04-13 | 111 | W-HandProbe1.0.33&&W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 4_建议 | 文本输入时不支持鼠标右键操作，例如复制、粘贴等功能无法使用
2017-04-14 | 117 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 在同一安装路径下重复安装应用软件，不能每次检查安装路径文件夹是否存在 | 1.打开应用程序存放路径，双击名称为【W-HandProbe1.0.39.exe】的程序文件； 2.根据安装向导将W-HandProbe1.0.33程序正确安装在路径：D:\W-HandProbe； 3.完成安装后，进入安装路径查看安装后的文件夹及文件是否写入指定目录； 4.重复执行步骤1 、2，查看安装过程中存在的提示信息是否正确； | 第一次安装成功后，后面每次重复安装，当指定安装路径相同时，可以被检查到并且给出路径文件夹已存在的相关提示信息； | 概率性没有给出文件夹已存在的提示信息；
2017-04-17 | 119 | W-HandProbe1.0.39 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 创建开始菜单文件夹，概率性不创建卸载方式
2017-04-26 | 135 | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 3_较重 | 2_尽快 | 工作过程中，备份病人信息，接入U盘，应用无法识别外设 | 1.启用应用程序，连接A001热点名称L11-4Ks探头，B模式工作； 2.点击【功能】—【病人列表】—选中任意病人信息—【备份】； 3.弹出“备份病人记录窗口”，选择目的地，下拉为空，无外设接入； 4.将U盘接入电脑USB端口，电脑可正常识别； 5.再次选择目的地，查看U盘是否被应用识别； | 接入U盘后，应用可自行刷新【目的地】选项，显示当前接入的U盘名称，并且可以被选择使用； 识别后拔出U盘，应用可再次刷新目的地为空； | 在工作时接入U盘，不能及时识别刷新，需重启应用，重连探头才可显示外设； 接入U盘后启用应用可显示外设，工作时拔出也不能及时刷新；
2017-04-26 | 136 | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 3_较重 | 2_尽快 | 病人信息备份功能异常 | 1.连接一个外设U盘； 2.启用应用程序，连接任意探头B模式工作； 3.点击【功能】—【病人列表】； 4.任意选中一个病人信息，点击【备份】； 5.目的地选择外设U盘，不勾选【备份后删除原记录】，点击【确定】； 6.进入U盘文件目录，查看是否生成备份文件； | 备份成功后，该病人信息栏的备份栏，显示一个【√】，标识已备份； 外设U盘里正确生成备份文件； | 该病人备份栏显示【√】； U盘目录中并未新生成任何文件，备份失败；
2017-04-26 | 137 | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 在报告—诊断模板中，调节横向水平滑动条，模板的背景不一致 | 1.启动应用程序，连接任意探头； 2.点击【功能】—【报告】，进入报告页面； 3.点击右侧【诊断模式】，点击任意模式，扩展显示当前模式下的模板内容； 4.点击横向水平滑动条，浏览模板文字； | 正常； | 移动滑动条浏览时，模板的背景色不一致；
2017-04-26 | 138 | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 修改注释异常 | 1.编辑注释文字； 2.单击原注释； 3.输入新的注释替换原注释； | 可正确替换，修改原注释成功； | 编辑新注释，文字显示异常：新注释输入的首字与后输入的字符间距大；
2017-05-02 | 139 | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 工作状态下切换检查模式，灰阶标尺上闪现彩色 | 1.连接任意探头，B模式工作； 2.工作状态，点击【信号强度图标】，弹出探头管理界面； 3.随机更换探头的检查模式选项，点击【确定】退出探头管理页面； 4.返回主界面，查看主界面显示是否正常； | 返回主界面，自动冻结解冻一次，且状态栏的检查类型显示发生变化，显示当前选择的检查类型； 不引起界面其他异常； | 返回主界面，自动冻结解冻一次，状态栏的检查类型显示发生变化，显示当前选择的检查类型； 自动冻结解冻后，灰阶标尺异常，闪现彩色；
2017-05-02 | 140 | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 冻结状态下更换探头，解冻后灰阶标尺闪现彩色 | 1.连接任意探头，B模式工作； 2.间隔一段时间，点击【冻结】，冻结后更换探头； 3.更换探头完成，解除冻结状态，查看界面显示； | 更换探头后，界面正确响应为当前连接的探头型号及检查类型； 不引起界面其他异常； | 更换探头后，界面正确响应为当前连接的探头型号及检查类型； 解冻后，灰阶标尺上闪现彩色；
2017-05-02 | 141 | W-HandProbe1.0.42 | / | / | 3_较重 | 2_尽快 | C模式与Power模式参数调节相互影响 | 连接任意探头，B模式工作； 切换进C模式，调节Power对应参数，查看界面显示； 切换Power模式，调节C对应参数，查看界面显示； | C模式参数与Power参数相互独立，不相互造成影响； | C模式下调节Power参数，C图像参数显示区的参数数值也发生变化； Power模式下，调节C模式参数，Power图像参数显示区的参数数值也发生变化；
2017-05-04 | 142 | W-HandProbe1.0.43 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | 一键优化，调节频率无光标焦点提示当前频率选择 | 1.连接任意探头B模式工作； 2.按通过手柄处控制区域按键进入一键优化，并且调节B模式频率参数； 3.查看界面是否正确响应； | 查看一键优化窗口光标可以正确停留在当前频率选项上； 界面图像参数显示区域和软键区频率能实时刷新，且与优化区频率选择保持一致； | 优化区调节频率时无光标提示，无法确定焦点聚集在哪一频率； 界面图像参数显示区域和软键区频率能实时刷新；
2017-05-04 | 143 | W-HandProbe1.0.43 | / | / | 2_严重 | 2_尽快 | 调节图像增强后，调节空间复合，程序异常中止 | 1.连接A041热点，任一型号探头（L11-4Gs、C8-5Ks、C5-2Fs、C5-2Ks、E10-4Ks），B模式工作； 2.调节图像增强，档位依次为关、1、 2 、 3 、4； 3.调节空间复合，由关闭状态切换至开启状态； 4.查看图像显示以及应用是否正常； | 图像显示正常，正确响应图像增强以及空间复合调节； 应用不因调节而造成异常影响； | 依次调节图像增强、空间复合，应用程序异常中止；
2017-05-04 | 144 | W-HandProbe1.0.43 | / | / | 4_一般 | 3_按时 | B图像调节频率每一个档位，（单击选中）某些档位频率数值会交替闪烁一次 |  | 任意连接探头，B模式工作； 调节软键区的B模式频率，从左到右依次选中频率档位，查看界面显示是否正常； | 图像参数显示区域正确刷新显示当前选择的频率数值； 选中频率后，软键区频率键参数显示在某些频率被选中时，会交替闪烁，例如，选中基波某频率时，参数显示会先显示某谐波频率再闪烁回当前选择的基波频率；反之，谐波亦然；

## 探头
创建日期 | ID | APP版本 | WIFI 版本 | 固件版本 | 严重程度 | 优先级 | Bug标题 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果
2017-03-21 | 12 | ****** | ****** | V1.0.05 | 2_严重 | 3_按时 | 无线探头设备通过数据线连接电脑主机，开机异常 | 1.将未开机的手持式无线探头通过数据线连接至一台正在工作的电脑主机； 2.点击手持式探头【开/关机】按钮，进行开机，观察开机是否正常； | 手持式探头不受其他影响，正常开机； | 点击开机后，探头的电源指示灯一直处于快闪状态，无法正常进入系统； 断开数据线连接，指示灯依旧处于闪烁状态，需强制重启探头后恢复正常；
2017-04-17 | 120 | ****** | ****** | V1.0.04 | 4_一般 | 4_建议 | 探头未连接外部电源时，电量低于一定数值应用界面能给出提示，防止使用过程关机
2017-04-19 | 127 | V1.0.17 | V1.0.2 | V1.0.04 | 2_严重 | 2_尽快 | 长时间运行探头发热严重，APP界面显示温度>50 | 1.启用handprobe，连接热点名称为A028的C5-2Ks探头，B模式工作； 2.双击【C】，进入B+C模式工作； 3.间隔一段时间查看探头表面温度； 4.点击系统信息图标，查看界面温度显示数值； |  | 探头手柄处触摸有灼热感，APP系统信息界面显示温度超过50℃；
2017-05-10 | 149 | ****** | ****** | ****** | 2_严重 | 2_尽快 | 个别现象：开机不进行任何扫描，莫名快闪，系统紊乱（电量充足） | （确保电量充足）开机，放置一边不进行任何扫描，观察； | 正常处于待机状态； | 不定时出现指示灯快闪，系统紊乱，重启后恢复； 仅探头A032出现过
2017-05-17 | 159 | ****** | ****** | ****** | 2_严重 | 2_尽快 | 个别现象：开机异常：开机闪烁后熄灭，不断地间隔闪烁熄灭，无法进入系统

## Closed
创建日期 | ID | 状态 | APP版本 | 严重程度 | 优先级 | Bug标题 | 解决者 | 解决方案 | 解决日期 | 解决日期
2017-03-21 15:16:25 | 2 | Closed | V1.0.14 | 2_严重 | 3_按时 | C5-2Ks探头C模式、P模式彩色血流与B模式图像血流位置偏移严重 | 姚诚成 | Fixed | 2017-04-14 14:37:43 | 2017-04-14
2017-03-21 15:35:27 | 3 | Closed | V1.0.14 | 2_严重 | 2_尽快 | C5-2Fs扩展成像后，图像变形异常 | 彭江 | Fixed | 2017-03-22 16:21:58 | 2017-03-22
2017-03-21 15:50:34 | 5 | Closed | V1.0.14 | 2_严重 | 2_尽快 | L11-4Ks探头在Power模式下，【帧相关】调节无效 | 彭江 | Fixed | 2017-03-22 16:21:35 | 2017-03-22
2017-03-21 16:06:01 | 7 | Closed | V1.0.14 | 3_较重 | 3_按时 | C8-5Ks探【M】模式，B图像中央偏右位置有一道隔离的黑线 | 姚诚成 | Fixed | 2017-04-14 14:25:13 | 2017-04-14
2017-03-21 16:27:28 | 9 | Closed | V1.0.14 | 2_严重 | 3_按时 | E10-4Ks探头【B】模式图像整体向左偏移约30°，右侧图像缺失 | 姚诚成 | Fixed | 2017-03-22 16:05:51 | 2017-03-22
2017-03-21 17:30:18 | 14 | Closed | V1.0.14 | 4_一般 | 3_按时 | 【帧相关】只有4档，早前版本为8档 | 彭江 | Fixed | 2017-03-22 16:20:51 | 2017-03-22
2017-03-21 17:48:45 | 15 | Closed | V1.0.14 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【M】工作模式转【B】模式，所有功能调节失效 | 姚诚成 | Fixed | 2017-04-14 14:10:07 | 2017-04-14
2017-03-21 18:09:17 | 16 | Closed | V1.0.14 | 4_一般 | 3_按时 | 冻结状态更换探头，连接后设备图片错误 | 何慧敏 | Fixed | 2017-03-22 16:34:46 | 2017-03-22
2017-3-22 | 18 | Closed | V1.0.14 | 2_严重 | 3_按时 | L11-4Ks探头【C】模式工作，探头无预兆关机（电量充足） | 姚诚成 | Fixed | 2017-04-14 14:25:13 | 2017-04-14
2017-03-22 10:33:35 | 19 | Closed | V1.0.14 | 4_一般 | 3_按时 | 调节B的【焦点】参数，焦点位置不精确 | 彭江 | Fixed | 2017-03-22 16:20:13 | 2017-03-22
2017-03-22 12:13:36 | 20 | Closed | V1.0.14 | 3_较重 | 3_按时 | 彩色模式下，电影回放时B图像的【图像增强】功能关闭 | 姚诚成 | Fixed | 2017-03-22 16:29:01 | 2017-03-22
2017-03-22 13:42:48 | 21 | Closed | V1.0.14 | 4_一般 | 3_按时 | 测量功能使用，无法同时清除角度测量和距离测量的数据 | 姚诚成 | Fixed | 2017-03-22 16:19:02 | 2017-03-22
2017-03-28 17:23:38 | 51 | Closed | V1.0.14 | 3_较重 | 3_按时 | 工作状态，点击调节3级菜单的【+/-】按键，退出APP返回home页 | 何慧敏 | Fixed | 2017-04-11 15:26:05 | 2017-04-11
2017-03-28 17:30:54 | 52 | Closed | V1.0.14 | 4_一般 | 4_建议 | B模式通过探头按键调节参数，通过界面无法确切知道调节的是哪一个参数 | 何慧敏 | Fixed | 2017-04-11 15:26:41 | 2017-04-11
2017-03-29 12:08:57 | 54 | Closed | V1.0.16 | 4_一般 | 3_按时 | 系统语言为English，B模式和PW模式的【声功率】英文单词不一样 | 何慧敏 | Fixed | 2017-04-14 12:28:13 | 2017-04-14
2017-03-30 17:53:03 | 57 | Closed | V1.0.14 | 4_一般 | 3_按时 | 增益步进不一致 | 何慧敏 | By Design | 2017-04-11 15:35:48 | 2017-04-11
2017-04-10 10:15:22 | 88 | Closed | V1.0.14 | 4_一般 | 3_按时 | 联合掌控2级菜单和3级菜单调节参数，滑竿上参数数据不能实时刷新显示 | 何慧敏 | Fixed | 2017-04-11 15:33:39 | 2017-04-11

## 已验证
ID | BUG标题
8 | C8-5Ks探头，【B】、【M】模式来回切换，APP闪退
27 | C8-5Ks探头声功率调到94%以上，B无图像
40 | PW模式，反复执行【Update】，APP闪退
87 | L11-4Ks探头B模式，调节【空间复合】开关，B图像界面显示异常
115 | 保存电影内容异常
133 | C8-5Ks探头，【B】、【M】模式来回切换，概率性出现屏幕卡死且探头无输出