## Windows测试大纲
目录 | Windows测试大纲 | 数目
| WA_安装 | 37
| WB_主界面显示 | 88
| WC_连接 | 7
| WD_B模式 | 17
| WE_C模式 | 15
| WF_Power模式 | 15
| WG_PW模式 | 24
| WH_M模式 | 13
| WI_功能 | 60
| WJ_控制按键 | 6
| WK_电池电量显示 | 13
| WL_电影 | 1
| WM_预置 | 0
| WN_兼容性 | 17
| WO_性能 | 44
| WP_测量 | 17
| WQ_注释 | 14
| WR_体标 | 0
| WS_交互 | 38
426

## WA_安装
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
安装 | 安装界面 |  | 检查每个安装步骤页面上提示信息是否明确，无歧义； | WA_001
|  |  | 查看安装过程中存在的提示信息是否正确、意思明确； | WA_002
|  |  | 安装步骤清楚，用户可以随意返回查看每个步骤的信息； | WA_003
|  |  | 在安装的每个步骤都能正常退出安装程序； | WA_004
|  |  | 安装程序是否自动检查系统的磁盘空间； | WA_005
|  |  | 缺省路径安装：不修改安装步骤中的信息，根据默认选项进行安装； | WA_006
| 安装路径 |  | 自定义安装路径: | WA_007
|  |  | 通过浏览，选择自定义路径； | WA_008
|  |  | 手动输入路径(存在的路径、不存在的路径)； | WA_009
|  |  | 非C盘安装； | WA_010
|  |  | 指定路径下已有同名文件； | WA_011
|  |  | 中文路径(中文路径、中英文混合路径)； | WA_012
|  |  | 包含空格的路径(空格、下划线等合法路径)； | WA_013
|  |  | 非法路径(路径中输入特殊字符，看处理是否正确) | WA_014
| 安装环境 |  | 没安装过； | WA_015
|  |  | 已安装过老版本(系统正在使用、系统未使用)； | WA_016
|  |  | 已安装了最新版本； | WA_017
|  |  | 卸载系统重新安装； | WA_018
|  |  | 安装一半，异常退出(比如在线安装断网、本地安装点取消、断电等)，可重新安装； | WA_019
|  |  | 磁盘空间不足，安装空间不足时是否有相应提示；（正常情况：提示，并中止安装；错误：闪退或没有提示）； | WA_020
|  |  | 删除了部分文件(可正常安装、修复、卸载系统)； | WA_021
|  |  | 安装过程中，点击取消按钮，能否正常退出安装程序； | WA_022
| 安装成功 |  | 安装完成后，能否添加快捷方式； | WA_023
|  |  | 安装后的文件夹及文件是否可以写到指定的目录里； | WA_024
|  |  | 安装成功后，文件属性是否为只读； | WA_025
|  |  | 安装成功，检查版本信息是否正确 | WA_026
卸载 | 卸载方式 |  | 能否通过安装程序自身携带的卸载程序正确卸载。并卸载干净； | WA_027
|  |  | 能够通过控制面板进行卸载，并卸载干净； | WA_028
|  |  | 能否被第三方软件识别并卸载，例如金山毒霸、360等； | WA_029
|  |  | 能否在程序页面打开但未使用任何操作的情况下卸载； | WA_030
|  |  | 能否在正在工作使用的情况下进行卸载； | WA_031
|  |  | 能否在没有使用的情况下进行卸载； | WA_032
|  |  | 未使用程序时，直接删除安装目录下的文件，是否有提示信息，程序能否正常运行； | WA_033
|  |  | 正在使用程序时，直接删除安装目录下的文件，是否有提示信息，程序能否正常运行； | WA_034
| 卸载界面 |  | 卸载界面是否有取消功能； | WA_035
|  |  | 在卸载过程中，取消卸载过程/点击取消按钮，软件是否继续正常使用； | WA_036
|  |  | 卸载过程中异常断电，再次访问程序能否正常进行； | WA_037
返回顶部

## WB_主界面显示
返回目录
| 固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
| 模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 显示 | 信息区 | 应用打开 | 制造商标识(左上) | WB_001 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看界面制造商标识区域显示。 | 显示区域：屏幕左上角； 显示内容：显示制造商标识：名称；
|  |  |  | 病人信息(左上) | WB_002 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看病人信息区域显示。 3）病人信息创建路径：[功能]-[病人信息]，编辑信息，创建成功。 4）回到主界面查看病人信息区域显示。 | 显示区域：制造商标识右侧； 显示内容： 未创建病人信息：空白，不显示； 已创建病人信息：并列显示病人信息，包括姓名，病人ID号；
|  |  |  | 医院信息(左上) | WB_003 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看医院信息区域显示。 3）医院名称设置路径为：[预置]-[系统预置]-[医院信息]，编辑信息，设置成功。 4）退回主界面，查看医院信息区域显示。 | 显示区域：病人信息下方； 显示内容：医院名称； 未设置医院名称：默认是空白，不显示； 已设置医院名称：医院信息区域显示当前设置的医院名称，且以后每次启用均有效；
|  |  |  | 探头型号(中上) | WB_004 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看探头型号区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[连接]，连接成功。 4）返回主界面查看探头型号区域显示。 | 显示区域：病人信息右侧； 显示内容： 启用未连接探头：默认型号栏为：C5-2Fs； 已连接探头：当前连接的探头信号；
|  |  |  | 检查类型(中上) | WB_005 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看检查类型区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）返回主界面查看检查类型区域显示。 | 显示区域：探头型号右侧； 显示内容： 启用未连接探头：根据默认探头型号“C5-2F”，检查类型默认“腹部”； 已连接探头：当前探头连接时选择使用的检查模式；
|  |  |  | 系统时间(中上) | WB_006 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看系统时间区域显示。 | 显示区域：检查类型右侧； 显示内容：并列显示日期及时间，格式为：YYYY/MM/DD hh:mm:ss， 非冻结状态：时间随系统时间以秒为单位及时刷新； 冻结状态：时间定格于冻结时刻时间；
|  |  | 冻结状态 | 冻结标识(中上) | WB_007 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看冻结标识区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）返回主界面查看冻结标识区域显示。 5）点击[冻结]。 6）主界面查看冻结标识区域显示。 | 显示区域：时间区域右侧； 显示内容： 未连接探头：不显示； 工作状态：不显示； 冻结状态：显示为一个白色雪花标志；
|  | 状态栏 |  | 电量信息(右上) | WB_008 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看电量信息区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[连接]，连接成功。 4）返回主界面查看电量信息区域显示。 | 显示内容： 未连接探头：不显示； 连接探头：无线探头设备的电池电量显示；
|  |  |  | 无线探头信号信息(右上) | WB_009 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看无线探头信号区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[连接]，连接成功。 4）返回主界面查看无线探头信号区域显示。 | 显示内容： 未连接探头：右下角显示红色×的扇形图标，分三格，代表信号的强弱；； 连接探头：扇形图标，无红色×，分三格，代表信号的强弱；
|  |  |  | 输入法信息(右上) | WB_010 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 | 显示内容：当前输入法名称；点击可进行输入法的切换；
|  |  |  | 电子说明书(右上) | WB_011 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 | 显示内容：中间“？”字符，周边白色背景的圆形图标，点击可查看相关电子说明书文档；
|  |  |  | 预置(右上) | WB_012 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 | 显示内容：白色背景的齿轮形图标，点击可进入预置界面；
|  |  |  | 系统信息(右上) | WB_013 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 | 显示内容：电脑图像的图标，点击可进入任务管理器；
|  |  | 冻结状态 | 影像(底部) | WB_014 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看状态栏影像区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）默认进入B模式工作，间隔一段时间，点击[冻结]。 5）查看界面底部状态栏的影像区域。 | 显示内容： 未冻结：状态栏不显示影像图标； 冻结：状态栏显示影像图标，呈胶卷图案；
|  |  | C模式或P模式 | 取样框缩放(底部) | WB_015 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看状态栏取样框区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）默认进入B模式工作，间隔一段时间，点击[图像模式]-[Color]或[Power]。 5）查看界面状态栏的取样框区域。 | 显示内容： 非C/P模式：空白，不显示； C/P模式：显示，扇形四边扩散箭头的标志；
|  |  | C模式或P模式 | 取样框移动(底部) | WB_016 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看状态栏取样框区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）默认进入B模式工作，间隔一段时间，点击[图像模式]-[Color]或[Power]。 5）查看界面状态栏的取样框区域。 | 显示内容： 非C/P模式：空白，不显示； C/P模式：显示，扇形中间显示类似十字的标志；
|  |  | PW模式或M模式 | 取样线移动(底部) | WB_017 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）查看状态栏取样框区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）默认进入B模式工作，间隔一段时间，点击[图像模式]-[B&M]或[PW]。 5）查看界面状态栏的取样框区域。 | 显示内容： 非C/P模式：空白，不显示； C/P模式：显示，中间为白色等号，等号的上下两端有较短蓝色线段牵引；
|  | 图像参数和菜单区 | 连接探头工作； | 菜单区显示 | WB_018 | 1）双击滚轮，显示菜单。 2)查看界面图像参数区显示。 | 显示菜单，覆盖图像参数； 菜单栏包含选项：[菜单]、[B]、[2B]、[4B]、[B&M]、[Color]、[Power]、[PW]、[探头]、[测量]、[体标]、[退出]；
|  |  | B模式工作 | B模式图像参数显示 | WB_019 | 1)查看界面图像参数区显示。 | 图像参数区： 用中括号标注当前模式[B],字体颜色为蓝色； 以[参数项名称]+[当前数据]格式依次罗列参数项：频率、动态范围、增益、帧率、深度；
|  |  | 2B模式工作 | 2B模式图像参数显示 | WB_020 | 1)查看界面图像参数区显示。 | 图像参数区： 用中括号标注当前模式[B*],字体颜色为蓝色,根据当前图像选择以B1、B2区分； 以[参数项名称]+[当前数据]格式依次罗列参数项：频率、动态范围、增益、帧率、深度；
|  |  | B+C模式工作 | B+C模式图像参数显示 | WB_021 | 1)查看界面图像参数区显示。 | 图像参数区：在B图像参数项下方新增显示C图像参数： 用中括号标注新增模式[C],字体颜色为蓝色； 以[参数项名称]+[当前数据]格式依次罗列参数项：频率、增益、壁波率、速度；
|  |  | B+P模式工作 | B+P模式图像参数显示 | WB_022 | 1)查看界面图像参数区显示。 | 图像参数区：在B图像参数项下方新增显示P图像参数： 用中括号标注新增模式[P],字体颜色为蓝色； 以[参数项名称]+[当前数据]格式依次罗列参数项：频率、增益、壁波率、速度；
|  |  | B+M模式工作 | 模式图像参数显示 | WB_023 | 1)查看界面图像参数区显示。 | 图像参数区：在B图像参数项下方新增显示M图像参数： 用中括号标注新增模式[M],字体颜色为蓝色； 以[参数项名称]+[当前数据]格式依次罗列参数项：动态范围、增益、速度；
|  |  | B+PW模式工作 | 模式图像参数显示 | WB_024 | 1)查看界面图像参数区显示。 | 图像参数区： 未选择更新按钮前：仅显示B图像参数； 选择更新按钮后：在B图像参数项下方新增显示P图像参数： 用中括号标注新增模式[P],字体颜色为蓝色； 以[参数项名称]+[当前数据]格式依次罗列参数项：频率、增益、壁波率、速度、SVD、SV；
|  | 放大图像的缩略图区 | 已开启放大模式，开启路径：[功能]-[放大] | 放大图像的缩略图区 | WB_025 | 1)查看界面图像参数下方图像缩略区域显示。 | 进入放大模式后，该区域显示被放大图像的缩略图，缩略图框显示出当前放大的区域； 放大区域右上角有一个环状圆形按钮，起退出放大模式作用， 放大区域底部两端有两个放大镜模样，中间分别显示-、+字样，分别起缩小、放大的功能作用； 图像参数区域新增参数项[放大]，并显示当前放大倍数，最小放大倍数为1.0，最大放大倍数为10.0；
|  | 图像区 |  |  | WB_026 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看图像区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）回到主界面查看图像区域显示。 5）切换工作模式，查看图像区域显示。 | 显示内容： 未连接探头：不显示； 连接探头：显示各个模式的图像以及探头方向标记、时间线（M模式下）、PW取样线（PW模式下）、坐标轴（包括深度坐标轴，时间坐标轴）等，同时注释信息、体标、测量、灰阶条也显示在此；
|  | 缩略图区 |  |  | WB_027 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看缩略图区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）B模式工作一段时间，点击[功能]-[保存]，查看缩略图区域显示。 | 显示内容： 保存前：空白； 保存后：依次罗列出保存的图像和影像缩略图，可点击查看；
|  | 缩略图控制区 |  |  | WB_028 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看缩略图控制区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）B模式工作一段时间，点击[功能]-[保存]，查看缩略图控制区域显示。 | 显示内容： 保存前：灰显的下翻、上翻、删除、导出按键，无法启用； 保存后：按键亮显可用；
|  | 软键区 | 不连接探头或连接探头不启用其他模式 | 标题栏 | WB_029 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看软键区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）默认B模式工作，查看缩软键区域显示。 | 软键区： 标题栏：功能、图像模式、B； 参数栏：默认为B图像参数项，选择标题栏的选项，可切换至其他选项参数显示；
|  |  | 连接探头并启用其他模式 | 标题栏 | WB_030 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看软键区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）启用其他模式工作，查看缩软键区域显示。 | 软键区： 标题栏：功能、图像模式、B，在B右侧新增显示其他模式标题； 参数栏：默认为B图像参数项，选择标题栏的选项，可切换至其他选项参数显示；
|  |  | 不连接探头或连接探头不启用其他模式 | 参数栏 | WB_031 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看软键区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）默认B模式工作，查看缩软键区域显示。 | 软键区： 参数栏默认显示：深度、增益、频率、动态范围、效果、焦点位置； 点击中间字符为B的按钮各分区，可显示相应参数，包括：TGC，频率，扩展成像，帧相关，动态范围，效果，伪彩图谱，左右翻转，上下翻转，声功率，TSI ，空间复合，图像增强，焦点位置；
|  |  | 连接探头并启用其他模式 | 参数栏 | WB_032 | 1）打开W-HandProbe软件界面。 2）主界面查看软键区域显示。 3）连接探头：[信号图标]-[探头选择]-[检查类型选择]-[连接]，连接成功。 4）启用其他模式工作，查看缩软键区域显示。 | 软键区： 参数栏默认显示：深度、增益、频率、动态范围、效果、焦点位置； 点击其他标题项，可切换至其他选项参数显示，可点击对应参数项分区按钮，查看所有相应参数；
|  | TGC |  | TGC窗口查看 | WB_033 | 1）点击参数栏右侧刷新按钮，弹出TGC调节窗口。 2）查看TGC窗口。 | 屏幕图像缩略区出现8段控制滑杆，分别对应从上至下的8段对应相应深度的分段图像，近场到远场的图像分段变化； 向右推动滑杆提高增益，对应区域图像亮度增加； 向左推动滑杆减小增益，对应区域图像变暗；
|  | 一键优化 | 通过控制按键区域的长型按键，点击进入 | 1级菜单_B模式 | WB_034
|  |  |  | 1级菜单_C模式 | WB_035
|  |  |  | 1级菜单_B模式 | WB_036
|  |  |  | 2级菜单_B模式_BGain | WB_037
|  |  |  | 2级菜单_B模式_深度 | WB_038
|  |  |  | 2级菜单_频率 | WB_039
|  |  |  | 2级菜单_CGain | WB_040
|  |  |  | 2级菜单 _C Win _C Position _C Size | WB_041
|  |  |  | 3级_参数滑竿 | WB_042
UI | 标题栏 | 文字描述的准确性 |  |  | WB_043 | 文字描述与所对应功能是否一致。
[5 empty] | WB_044 | 检查是否存在错别字。
[5 empty] | WB_045 | 保持文字内容清晰，信息表达言简意赅，易于理解又不啰嗦，避免冗长的文字给用户反馈
|  | 文字用语的一致性 |  |  | WB_046 | 菜单、界面按钮、Label等、ToolTip、窗口标题。
[5 empty] | WB_047 | 主界面有按钮可以进入选项设置对话框，或菜单项可进入选项设置框。
[5 empty] | WB_048 | 按钮，菜单、对话框的标题都应该统一用词，例如选项或者设置，而不能又用选项又用设置。
[5 empty] | WB_049 | 相同含义的词语使用统一的术语，统一称谓有利于用户熟悉和易于理解。
[5 empty] | WB_050 | 字段中可视的符号是否统一，例如冒号，查看是否统一用中文冒号还是英文冒号。
[5 empty] | WB_051 | 标题字是否同意居左，或者统一居中。
[5 empty] | WB_052 | 使用一组一致的命令和界面来展示常用功能。
|  | 程序中所有文字资源 |  |  | WB_053 | 全面检查所有文字，一些对话框可能比较难在黑盒时全部出现。
|  | 从属关系 |  |  | WB_054 | 标签页是否跟内容没有从属关系，当切换标签的时候，内容跟着切换。
| 控件 | Button控件 |  |  | WB_055 | 尺寸不要太小，至少大于一个手指宽度，提高点击命中率。
[5 empty] | WB_056 | 界面中按钮可点击范围是否适中，否则会有“点击不灵敏”感觉，并非真正不灵敏，而是未点中操作区域。
|  | 滚动条控件 |  |  | WB_057 | 滚动条的长度根据显示信息的长度或宽度及时变换，这样有利于用户了解显示信息的位置和百分比，如，word中浏览100页文档，浏览到50页时，滚动条位置应处于中间。
[5 empty] | WB_058 | 拖动滚动条，检查屏幕刷新情况，并查看是否有乱码。
[5 empty] | WB_059 | 单击滚动条。
[5 empty] | WB_060 | 用滚轮控制滚动条。
[5 empty] | WB_061 | 滚动条的上下按钮。
|  | 控件对齐 |  |  | WB_062 | 并排关系的控件间应该左对齐，同行的控件应该横向对齐。
[5 empty] | WB_063 | 有所属关系的控件应该缩进。
|  | 控件状态 |  |  | WB_064 | 一般：最基本的按钮外观。
[5 empty] | WB_065 | 点击：触摸荧屏碰到按钮，为了告知用户有点击到而出现的回应提示。
[5 empty] | WB_066 | 不能点击：代表由此功能但用户无法使用。
[5 empty] | WB_067 | 不能操作的控件状态应该为Disable，灰显或者不显示，既然不能使用点击，直接隐藏不显示，或者以不能被点击的状态呈现，便于引导用户使用操作。
[5 empty] | WB_068 | 有依赖关系的控件，每个选项下面都有独立的设置，那么当所属选项没有选中时，下面控件应该为disable。
|  | Edit控件 |  |  | WB_069 | 类型判断：整型、浮点型的输入框中，不允许非此表示类型的其他字符串输入，例如abcd。
[5 empty] | WB_070 | 大小判断：数据类型的数据如有大小范围限制的，要对输入的大小进行判断。
[5 empty] | WB_071 | 长度判断：如果是程序处理的字符串有长度限制，但是输入框中没有对输入的数据长度进行限制，将可能会造成程序错误，或者处理后的结果和输入的不相符合。
[5 empty] | WB_072 | 正确性判断：表示路径或者文件名路径的输入框，要对输入的路径是否为有效路径进行判断，例如C:\\//不正确输入。
| 图片 |  |  |  | WB_073 | 图片显示的篇幅不要太大。
[5 empty] | WB_074 | 图片的大小和质量，一般采用JPG或GIF压缩，最好30K以下。
[5 empty] | WB_075 | 图片图形要有明确的用途。
[5 empty] | WB_076 | 图片或动画不要胡乱的推在一起。
[5 empty] | WB_077 | 图片是否自适应。
| 对话框 |  |  |  | WB_078 | 文字描述的正确性。
[5 empty] | WB_079 | 图标显示的正确性。
| 风格 |  |  |  | WB_080 | 颜色搭配：颜色一定要协调，内容与背景色的对比度一定要适度，要考虑是使用环境，例如：阳光下对比度不够，在强光下背景与内容融为一体，不便分辨。
[5 empty] | WB_081 | 整个系统的界面是否保持一致。
[5 empty] | WB_082 | 界面的线条是否一致，每个界面中线条是否对齐，是否一致。
[5 empty] | WB_083 | 界面上的按钮样式是否一致。
[5 empty] | WB_084 | 操作是否友好。
| 键盘及快捷支持 |  |  | 右键菜单支持 | WB_085 | 允许输入的控件都应该支持右键菜单，方便习惯使用右键菜单的用户复制、剪切、粘贴、全选等操作。
|  |  |  | 回车支持 | WB_086 | 单行文本的输入框，对回车符的支持：回车默认操作是本窗口中的“确定”按钮。
[5 empty] | WB_087 | 多行文本输入，仅输入回车换行，检查能否正确保存。若能，查看保存结果，若不能，查看是否有正确提示。
|  |  |  | 空格 | WB_088 | 多行文本输入，仅输入空格，检查能否正确保存。若能，查看保存结果，若不能，查看是否有正确提示。
返回顶部
Note on A2: 作者: （）中单词显示，均为语言切换为English时，相应的英文字串；

## 安装界面图示
返回目录
打开同一版本的安装两次，同时安装报错

## WC_连接
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
连接 | 连接对话框 | 应用正确安装并启用； 未连接无线探头； | 未连接状态_连接对话框界面显示 | WC_001 | 1)点击状态上的无线探头信号图标，弹出无线探头管理对话框。 2）查看对话框信息显示。 | 1）无线探头管理对话框包含：探头图片信息区域、无线探头列表区域、检查类型区域、连接选择区域； 2）探头图片信息在未连接状态，未选择状态，显示一个大的感叹号，白色背景色的三角形警告图片； 3）无线探头列表中罗列出了当前可连接的探头信息，包括探头SSID、无线信号质量及当前探头连接状态； 4）检查类型罗列出所有检查类型的选项供选择，默认已选择的检查类型后面会显示勾选状态； 5）连接选择区提供刷新、连接、取消三种按钮选择； 6）连接选择区域上方还给出状态文本提示[请选择无线探头连接！]；
|  | 应用正确安装并启用； 选择探头连接； | 正连接_连接对话框界面显示 | WC_002 | 1)点击状态上的无线探头信号图标，弹出无线探头管理对话框。 2）选择一个探头，点击[连接]。 3）查看对话框信息显示。 | 1）点击[连接]后，弹出无线连接对话框，包含信息：[正在连接无线网络，请稍等…]以及[取消]控件； 2）探头图片信息刷新为当前正在连接设备的图片； 3）选择的探头连接状态由“未连接”切换为“正在获取IP…”； 4）连接选择区域上方还给出状态文本提示[正在连接无线探头，请稍等...]；
|  | 应用正确安装并启用； 已成功连接无线探头； | 连接成功_连接对话框 | WC_003 | 1)点击状态上的无线探头信号图标，弹出无线探头管理对话框。 2）选择一个探头，点击[连接]，连接成功。 3）查看对话框信息显示。 | 1）连接成功后，无线连接对话框消失； 2）当前选择的无线探头项的连接状态由“正在获取IP...”切换为“已连接”； 3）连接选择区域上方还给出状态文本提示[连接成功！]； 4）检查类型区会列出当前已连接探头所支持的检查类型（默认已选中其中一项），可重新选择检查类型；
|  | 应用正确安装并启用； 已成功连接无线探头； | 断开_连接对话框 | WC_004 | 1)点击状态上的无线探头信号图标，弹出无线探头管理对话框。 2）选择已连接状态的探头，点击[断开]。 3）查看对话框信息显示。 | 1）点击[断开]后，连接选择区域上方还给出状态文本提示[正在断开无线探头，请稍等...]； 2）断开成功后，对话框恢复为未连接探头的界面显示；
| 声头连接异常 | 未连接APP应用 |  | WC_005 | 无声头连接时开机 | 不能进入系统，指示灯长时间快闪，提示系统异常
|  | 正常工作 |  | WC_006 | 正常工作时异常拔出声头没有可识别声头时 | 自动冻结，指示灯由常亮转为慢闪； 应用界面的冻结雪花图标背景色由蓝色切换为黄色，界面冻结；
|  | 正常工作 |  | WC_007 | 工作过程中，声头脱落或连接不牢固 | 自动冻结，指示灯由常亮转为慢闪； 应用界面的冻结雪花图标背景色由蓝色切换为黄色，界面冻结；
Note on A2: 作者: （）中单词显示，均为语言切换为English时，相应的英文字串；

## WD_B模式
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 图像显示 | 开启B模式或2B模式 | B模式图像 | WD_001 |  | 二维模式下图像，显示实时活动的组织和脏器的解剖切面图；
| B模式参数 | TSI | 参数调节 | WD_002 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[TSI]，选择某一模式。 4）查看TSI参数显示栏。 | TSI提供四种选项：常规（General）、肌肉（Muscle）、脂肪（Fat）、液性（Fluid）； 选择某一项后，TSI按键下方参数显示区显示当前选择的模式名称；
|  | 伪彩图谱（Colorize Map） | 参数调节 | WD_003 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[伪彩图谱]，选择某一模式。 4）查看图像以及伪彩图谱参数显示栏。 | 用彩色差别代替灰度差别来成像，即灰阶图谱彩色化； 有5个伪彩档位，提供4种不同的伪彩图谱，关闭（Off）选项起关闭伪彩作用，其他1、2、3、4分别代表不同颜色差异的图谱选择； 选择某一项后，伪彩图谱按键下方参数显示区显示代表当前档位值，且图像显示颜色会使用当前色阶模式；
|  | 水平翻转（L/R Flip） | 参数调节 | WD_004 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[水平翻转]，即可完成图像水平左右翻转。 4）查看图像以及水平翻转参数显示栏。 | 将图片进行左（Left）右（Right）的水平翻转； 按键下方显示翻转状态，同时也可以通过屏幕“□”标记来识别图像方向，“□”标记在左上角是系统默认图像方向；
|  | 穿刺（Biopsy） | 参数调节 | WD_005 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[穿刺]。 4）查看图像以及穿刺参数显示栏。 | 穿刺按键下方状态显示由关（Off）切换为开（On）； 图像中间显示一条垂直红色虚线； 弹出警告窗：“穿刺前请校准穿刺线”，并弹出穿刺校准窗口；
|  | 深度(Depth) | 参数调节 | WD_006 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[深度]，弹出深度调节滑竿，调节。 4）查看图像以及深度参数显示栏。 | 不同探头可调节的图像深度范围不同； 深度值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 深度按键下方显示实时调节的深度数值； 深度越大，观察到的组织越深越广阔；深度越小，观察到的组织越浅；
|  | 增益(Gain) | 参数调节 | WD_007 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[增益]，弹出增益调节滑竿，调节。 4）查看图像以及增益参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-100； 增益值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 增益按键下方显示实时调节的增益数值； 增加增益使图像亮度增加，可以观察到更多回声信号；
|  | 频率(Freq) | 参数调节 | WD_008 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[频率]，选择某一模式。 4）查看图像以及频率参数显示栏。 | 频率有六种选择模式：常规(Pen)、分辨力(Gen)、穿透力(Res)，谐波常规(TH Pen)、谐波分辨力(TH Gen)、谐波穿透力(TH Res)； 频率值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 频率按键下方显示当前选择的频率模式； 不同探头的频率可调节范围不同，根据探测深度的需要和组织特征进行选择，频率越高近场分辨率越好，但穿透力下降；
|  | 动态范围（Dyn Range） | 参数调节 | WD_009 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[动态范围]，弹出动态范围调节滑竿，调节。 4）查看图像以及动态范围参数显示栏。 | 参数可调节范围为30-120，步长为5； 动态范围数值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 动态范围按键下方实时显示当前设置的数值； 可查看图像左侧黑白灰阶对比； 调节黑白图像的对比度，压缩或扩展灰阶显示范围，动态范围越大，整体图像越暗；
|  | 效果（Gray Map） | 参数调节 | WD_010 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[效果]，弹出效果调节滑竿，调节。 4）查看图像以及效果参数显示栏。 | 18种不同的效果供选择； 效果按键下方显示当前档位值； 调节黑白灰阶对比度以优化图像；
|  | 焦点位置（Focus Position） | 参数调节 | WD_011 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[焦点位置]，弹出焦点位置调节滑竿，调节。 4）查看图像右侧坐标轴显示。 | 坐标轴实时显示当前焦点位置； 通过调节焦点的位置获得诊断需要的图像；
|  | 空间复合（CrossBeam） | 参数调节 | WD_012 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[空间复合]，选择开或关。 4）查看图像以及空间复合参数显示栏。 | 空间复合下方实时显示当前的状态，开或关； 将多个来自不同偏转角的帧合并为单帧进行图像，开启空间复合后，图像具有斑点噪声减少，图像清晰的特点；
|  | 扩展成像（Expand Mode） | 参数调节 | WD_013 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[扩展成像]，选择开或关。 4）查看图像以及扩展成像参数显示栏。 | 扩展成像下方实时显示当前的状态，开或关； 图像开启扩展成像后，增大探头的扫描范围，图像显示区域左右向两边扩展；
|  | 垂直翻转（U/D Flip） | 参数调节 | WD_014 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[垂直翻转]，即可完成图像垂直上下翻转。 4）查看图像以及垂直翻转参数显示栏。 | 将图片进行上下的垂直翻转； 按键下方显示翻转状态，同时也可以通过屏幕“□”标记来识别图像方向，“□”标记在左上角是系统默认图像方向；
|  | 图像增强（Enhance） | 参数调节 | WD_015 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[图像增强]，选择某一模式。 4）查看图像以及图像增强参数显示栏。 | 有5个档位，提供4种不同的强度，关闭选项起关闭增强作用，其他1、2、3、4分别代表不同强度选择，数值越大图像增强效果越强； 选择某一项后，图像增强按键下方参数显示区显示代表当前档位值； 通过增强图像轮廓，以分辨图像的边界来达到优化图像的目的；
|  | 帧相关（Persistence） | 参数调节 | WD_016 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[帧相关]，弹出帧相关调节滑竿，调节。 4）查看图像以及帧相关参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-7，步长为1，提供8个档位的帧相关处理，0表示关闭帧相关处理； 将相邻帧的B图像进行叠加平均进行图像优化，降低图像噪声，优化图像，使图像更细腻；
|  | 声功率（A.power） | 参数调节 | WD_017 | 1）点击[B]，参数栏显示B模式参数项。 2）点击中间字符为B ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[声功率]，弹出声功率调节滑竿，调节。 4）查看图像以及声功率参数显示栏。 | 参数可调节范围为10%-100%，步长为6%； 调节探头发射超声波的功率，增大声功率，图像整体亮度均匀增加，可探测深度也增加；
返回顶部
Note on A2: 作者: （）中单词显示，均为语言切换为English时，相应的英文字串；

## WE_C模式
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 图像显示 | 开启B+C模式 | C模式图像 | WE_001 |  | 基于B图像增加了彩色显示，用于观察彩色血流情况，提供血流的流向和血流速度信息； 彩色条基线上方的颜色指示流向探头的血流，下方的颜色表示背向探头的血流； 颜色越亮，血流速度越快，颜色越暗，血流速度越慢；
| 取样框 | 开启B+C模式 取样框位置和大小相互切换路径：单击鼠标左键或者在界面底部状态栏直接选择取样框大小调节图标或位置调节图标； | 大小调节 | WE_002 | 1）初次进入B+Color图像模式状态，取样框显示为黄色实线，表明取样框处于位置调节状态。 2）单击鼠标左键或者在界面底部状态栏直接选择取样框大小调节图标，取样框显示为黄色虚线，表明取样框处于大小调节。 3）随意移动鼠标，观察取样框变化。 | 向左滑动鼠标，取样框在水平位置上缩小，直至取样框水平方向直线可允许最小值； 向右滑动鼠标，取样框在水平位置上增大，直至到达扫描图像边界； 向上滑动鼠标，取样框在方向上缩小，直至取样框垂直方向直线可允许最小值； 向下滑动鼠标，取样框在竖直方向上增大，直至到达扫描图像的边界；
|  | 开启B+C模式 取样框位置和大小相互切换路径：单击鼠标左键或者在界面底部状态栏直接选择取样框大小调节图标或位置调节图标； | 位置调节 | WE_003 | 1）初次进入B+Color图像模式状态，取样框显示为黄色实线，表明取样框处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样框变化。 | 取样框会随着鼠标的移动而在扫描图像上移动；
|  | 开启B+C模式 取样框固定和可调模式切换路径：单击鼠标滚轮； | 取样框固定和可调节模式切换 | WE_004 | 1）初次进入B+Color图像模式状态，取样框显示为黄色实线，表明取样框处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样框变化。 3）单击鼠标滚轮，观察取样框变化。 4）再次单击鼠标滚轮，观察取样框变化。 | 单击鼠标鼠标滚轮，可进行取样框固定和调节模式切换； 取样框固定状态：显示为白色实线，此时，鼠标的移动操作解除锁定，鼠标移动不会影响取样框大小和位置； 取样框调节状态：见WE_02 、WE_03；
| 参数调节 | 开启B+C模式 | 增益（Gain） | WE_005 | 1）点击屏幕左侧的图像参数区增益。 2）滑动鼠标滚轮。 | 参数可调节范围为0-100； 屏幕左侧的图像参数区增益值实时刷新； 用于调节血流信号的总灵敏度，增益过大，会放大噪声；增益过小，容易丢失血流信号；
|  | 开启B+C模式 | 速度（Vel） | WE_006 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[速度]，弹出速度调节滑竿，调节。 4）查看图像以及速度显示栏。 | 速度值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 速度按键下方显示当前设置的数值； 显示血流的速度范围，对可测血流速度范围进行的调节；
|  | 开启B+C模式 连接线阵探头 | 偏转（Steer） | WE_007 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[偏转]，选择某一模式。 4）查看图像以及偏转参数显示栏。 | 提供三种选项：-6 、0 、6 ； 选择-6，取样框向左边倾斜；选择0，取样框无倾斜；选择6，取样框向右倾斜； 改变彩色模式下声束的入射方向，从而改变声束与血流方向间夹角的大小，仅对线阵探头有效；
|  | 开启B+C模式 | 壁滤波（WF） | WE_008 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[壁滤波]，弹出壁滤波调节滑竿，调节。 4）查看图像以及壁滤波参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-7，步长为1，提供8个档位； 参数值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 过滤掉血管壁震动引起的低频噪声从而对图像信息进行有效性显示，调节本系统中壁滤波采取的截止频率；
|  | 开启B+C模式 | 频率（Freq C） | WE_009 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[频率]，选择某一模式。 4）查看图像以及频率参数显示栏。 | 提供两种选择： 线阵：1档：6.0MHz；2档：7.0MHz； 凸阵：1档：2.5MHz；2档：3.0MHz； 频率实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 频率按键下方显示当前档位对应的频率值；
|  | 开启B+C模式 | 余辉（Persistence） | WE_010 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[余辉]，选择某一模式。 4）查看图像以及余辉参数显示栏。 | 提供5种选择，0代表关闭余辉调节，1 、2 、3 、4分别代表不同程度的调节模式，数值越大余辉调节越明显； 余辉按键下方显示当前设置的档位值； 对图像进行时间平滑处理以优化图像；
|  | 开启B+C模式 | 基线（Baseline） | WE_011 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[基线]，弹出基线调节滑竿，调节。 4）查看图像以及基线参数显示栏。 | 参数可调节范围：-8 -- +8，步进为1； 基线按键下方显示当前设置的数值； 标尺上显示速度为零的区域，正值显示基线下方更大范围的信号，负值显示基线上方更大范围的信号；
|  | 开启B+C模式 | 图谱（Map） | WE_012 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[图谱]，选择某一模式。 4）查看图像以及图谱参数显示栏。 | 用彩色差别代替灰度差别来成像，即灰阶图谱彩色化； 提供6种不同的图谱，V0、V1、V2、V3、V4、V5分别代表不同颜色差异的图谱选择； 选择某一项后，图谱按键下方参数显示区显示代表当前档位值，且图像显示颜色会使用当前色阶模式；
|  | 开启B+C模式 | 翻转（Invert） | WE_013 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[翻转]，选择关或开，即可完成翻转彩色标尺，从而改变图像上血流显示方式。 4）查看图像以及翻转参数显示栏。 | 开启后将彩色标尺翻转； 按键下方显示翻转状态，开启（On）或关闭（Off）；
|  | 开启B+C模式 | 彩色优先（Priority） | WE_014 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[彩色优先]，弹出彩色优先调节滑竿，调节。 4）查看图像以及彩色优先参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-100%,步进10%； 彩色优先按键下方显示当前设置的数值； 用于设置血流显示的级别，选择优先显示黑白或彩色血流，档位值大，优先显示彩色图像，档位值小，优先显示黑白图像；
|  | 开启B+C模式 | 声功率（A.power） | WE_015 | 1）点击[C]，参数栏显示C模式参数项。 2）点击中间字符为C ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[声功率]，弹出声功率调节滑竿，调节。 4）查看图像以及声功率参数显示栏。 | 参数可调节范围为10%-100%，步长为6%； 声功率下方实时显示当前设置的声功率数值； 调节探头发射超声波的功率，增大声功率，图像整体亮度均匀增加，可探测深度也增加；
Note on A2: 作者: （）中单词显示，均为语言切换为English时，相应的英文字串；

## WF_Power模式
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 图像显示 | 开启B+Power模式 | Power模式图像 | WF_001 |  | 基于B图像增加了彩色显示，用于观察彩色血流情况，提供血流的流向和血流速度信息； 彩色条基线上方的颜色指示流向探头的血流，下方的颜色表示背向探头的血流； 颜色越亮，血流速度越快，颜色越暗，血流速度越慢；
| 取样框 | 开启B+Power模式 取样框位置和大小相互切换路径：单击鼠标左键或者在界面底部状态栏直接选择取样框大小调节图标或位置调节图标； | 大小调节 | WF_002 | 1）初次进入B+Power图像模式状态，取样框显示为黄色实线，表明取样框处于位置调节状态。 2）单击鼠标左键或者在界面底部状态栏直接选择取样框大小调节图标，取样框显示为黄色虚线，表明取样框处于大小调节。 3）随意移动鼠标，观察取样框变化。 | 向左滑动鼠标，取样框在水平位置上缩小，直至取样框水平方向直线可允许最小值； 向右滑动鼠标，取样框在水平位置上增大，直至到达扫描图像边界； 向上滑动鼠标，取样框在方向上缩小，直至取样框垂直方向直线可允许最小值； 向下滑动鼠标，取样框在竖直方向上增大，直至到达扫描图像的边界；
|  | 开启B+Power模式 取样框位置和大小相互切换路径：单击鼠标左键或者在界面底部状态栏直接选择取样框大小调节图标或位置调节图标； | 位置调节 | WF_003 | 1）初次进入B+Power图像模式状态，取样框显示为黄色实线，表明取样框处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样框变化。 | 取样框会随着鼠标的移动而在扫描图像上移动；
|  | 开启B+Power模式 取样框固定和可调模式切换路径：单击鼠标滚轮； | 取样框固定和可调节模式切换 | WF_004 | 1）初次进入B+Power图像模式状态，取样框显示为黄色实线，表明取样框处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样框变化。 3）单击鼠标滚轮，观察取样框变化。 4）再次单击鼠标滚轮，观察取样框变化。 | 单击鼠标鼠标滚轮，可进行取样框固定和调节模式切换； 取样框固定状态：显示为白色实线，此时，鼠标的移动操作解除锁定，鼠标移动不会影响取样框大小和位置； 取样框调节状态：见WE_02 、WE_03；
| 参数调节 | 开启B+Power模式 | 增益（Gain） | WF_005 | 1）点击屏幕左侧的图像参数区增益。 2）滑动鼠标滚轮。 | 参数可调节范围为0-100； 屏幕左侧的图像参数区增益值实时刷新； 用于调节血流信号的总灵敏度，增益过大，会放大噪声；增益过小，容易丢失血流信号；
|  | 开启B+Power模式 | 速度（Vel） | WF_006 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[速度]，弹出速度调节滑竿，调节。 4）查看图像以及速度显示栏。 | 速度值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 速度按键下方显示当前设置的数值； 显示血流的速度范围，对可测血流速度范围进行的调节；
|  | 开启B+Power模式 连接线阵探头 | 偏转（Steer） | WF_007 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[偏转]，选择某一模式。 4）查看图像以及偏转参数显示栏。 | 提供三种选项：-6 、0 、6 ； 选择-6，取样框向左边倾斜；选择0，取样框无倾斜；选择6，取样框向右倾斜； 改变彩色模式下声束的入射方向，从而改变声束与血流方向间夹角的大小，仅对线阵探头有效；
|  | 开启B+Power模式 | 壁滤波（WF） | WF_008 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[壁滤波]，弹出壁滤波调节滑竿，调节。 4）查看图像以及壁滤波参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-7，步长为1，提供8个档位； 参数值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 过滤掉血管壁震动引起的低频噪声从而对图像信息进行有效性显示，调节本系统中壁滤波采取的截止频率；
|  | 开启B+Power模式 | 频率（Freq C） | WF_009 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[频率]，选择某一模式。 4）查看图像以及频率参数显示栏。 | 提供两种选择： 线阵：1档：6.0MHz；2档：7.0MHz； 凸阵：1档：2.5MHz；2档：3.0MHz； 频率实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 频率按键下方显示当前档位对应的频率值；
|  | 开启B+Power模式 | 余辉（Persistence） | WF_010 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[余辉]，选择某一模式。 4）查看图像以及余辉参数显示栏。 | 提供5种选择，0代表关闭余辉调节，1 、2 、3 、4分别代表不同程度的调节模式，数值越大余辉调节越明显； 余辉按键下方显示当前设置的档位值； 对图像进行时间平滑处理以优化图像；
|  | 开启B+Power模式 | 基线（Baseline） | WF_011 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[基线]，弹出基线调节滑竿，调节。 4）查看图像以及基线参数显示栏。 | 参数可调节范围：-8 -- +8，步进为1； 基线按键下方显示当前设置的数值； 标尺上显示速度为零的区域，正值显示基线下方更大范围的信号，负值显示基线上方更大范围的信号；
|  | 开启B+Power模式 | 图谱（Map） | WF_012 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[图谱]，选择某一模式。 4）查看图像以及图谱参数显示栏。 | 用彩色差别代替灰度差别来成像，即灰阶图谱彩色化； 提供8种不同的图谱：能量（Power）图谱和方向能量（DirPower）图谱，P0、P1、P2、P3、dP0、dP1、dP2、dP3，其中P0-3为能量图谱，dP0-3为方向能量图谱； 选择某一项后，图谱按键下方参数显示区显示代表当前档位值，且图像显示颜色会使用当前色阶模式；
|  | 开启B+Power模式 | 翻转（Invert） | WF_013 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[翻转]，选择关或开，即可完成翻转彩色标尺，从而改变图像上血流显示方式。 4）查看图像以及翻转参数显示栏。 | 开启后将彩色标尺翻转； 按键下方显示翻转状态，开启或关闭；
|  | 开启B+Power模式 | 彩色优先（Priority） | WF_014 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[彩色优先]，弹出彩色优先调节滑竿，调节。 4）查看图像以及彩色优先参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-100%,步进10%； 彩色优先按键下方显示当前设置的数值； 用于设置血流显示的级别，选择优先显示黑白或彩色血流，档位值大，优先显示彩色图像，档位值小，优先显示黑白图像；
|  | 开启B+Power模式 | 声功率（A.power） | WF_015 | 1）点击[P]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为Power ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[声功率]，弹出声功率调节滑竿，调节。 4）查看图像以及声功率参数显示栏。 | 参数可调节范围为10%-100%，步长为6%； 调节探头发射超声波的功率，增大声功率，图像整体亮度均匀增加，可探测深度也增加；
Note on A2: 作者: （）中单词显示，均为语言切换为English时，相应的英文字串；

## WG_PW模式
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 图像显示 | 开启B+PW模式 | PW模式图像 | WG_001 |  | 未点击“刷新”图标前： 仅在图像区域上方显示B图像及取样线； 点击“刷新”图标后： B图像区域下方显示脉冲波形，PW模式（即脉冲多普勒模式）用来提供血流方向和速度信息，获得的频谱图横轴表示时间，纵轴表示多普勒频移
| 取样线 | 开启B+PW模式 取样门位置调节模式与固定模式切换路径：单击鼠标滚轮 | 取样门位置调节 | WG_002 | 1）初次进入PW图像模式状态，取样门显示为黄色实线，表明取样框处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样框变化。 | 鼠标的移动操作锁定为取样门的移动操作，水平方向上，取样门随着鼠标左右移动，直至到达扫描图像的边界，竖直方向上，移动鼠标，可调节调整取样门位置；
|  | 开启B+PW模式 取样门位置调节模式与固定模式切换路径：单击鼠标滚轮 | 固定取样门位置 | WG_003 | 1）初次进入PW图像模式状态，取样门显示为黄色实线，表明取样门处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样门变化。 3）单击鼠标滚轮，观察取样门变化。 4）再次单击鼠标滚轮，观察取样门变化。 | 单击鼠标滚轮，取样门固定，显示为绿色，此时，鼠标的移动操作解除锁定，鼠标移动不会影响取样框大小和位置；
| 参数调节 | 开启B+PW模式 | 增益（Gain） | WG_004 | 1）点击屏幕左侧的图像参数区增益。 2）滑动鼠标滚轮。 | 参数可调节范围为0-100； 屏幕左侧的图像参数区增益值实时刷新； 用于调节血流信号的总灵敏度，增益过大，会放大噪声；增益过小，容易丢失血流信号；
|  | 开启B+PW模式 | 速度（Vel） | WG_005 | 1）点击[PW]，参数栏显示Power模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[速度]，弹出速度调节滑竿，调节。 4）查看图像以及速度显示栏。 | 速度值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 速度按键下方显示当前设置的数值； 显示血流的速度范围，对可测血流速度范围进行的调节；
|  | 开启B+PW模式 | 基线（Baseline） | WG_006 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[基线]，弹出基线调节滑竿，调节。 4）查看图像以及基线参数显示栏。 | 参数可调节范围：-8 -- +8，步进为1； 基线按键下方显示当前设置的数值； 频谱图上显示速度为零的区域，正值显示基线下方更大范围的信号，负值显示基线上方更大范围的信号；
|  | 开启B+PW模式 | 偏转（PW Steer） | WG_007 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[偏转]，选择某一模式。 4）查看图像以及偏转参数显示栏。 | 提供三种选项：-6 、0 、6 ； 选择-6，取样门向左边倾斜；选择0，取样门无倾斜；选择6，取样门向右倾斜； 改变彩色模式下声束的入射方向，从而改变声束与血流方向间夹角的大小，仅对线阵探头有效；
|  | 开启B+PW模式 | 快速校正角度（Quick Angle） | WG_008 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[快速校正角度]。 4）查看图像以及快速校正角度显示栏。 | 提供3种快速角度进行调节，-60°，0°，60°，点选[快速校正角度]可相互切换； 在进行角度调节时，角度值实时显示于频谱图上方位置，格式为“角度 -60”； 校正角度按键下方实时显示当前快速校正设置的角度值；
|  | 开启B+PW模式 | 校正角度（Angle） | WG_009 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[校正角度]，弹出校正角度调节滑竿，调节。 4）查看图像以及校正角度参数显示栏。 | 调节角度范围为-80~80°，以步长为1°进行微调； 在进行角度调节时，角度值实时显示于频谱图上方位置，格式为“角度 -80”； 校正角度按键下方实时显示当前设置的角度值； 调节后使测量速度与实际速度尽量接近；
|  | 开启B+PW模式 | 翻转（Invert） | WG_010 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[翻转]，选择关或开，即可完成频谱上下翻转，从而改变图像脉冲波形显示方式。 4）查看图像以及翻转参数显示栏。 | 开启后将频谱上下翻转； 按键下方显示翻转状态，开启（On）或关闭（Off）；
|  | 开启B+PW模式 | SVD | WG_011 | 1）初次进入PW图像模式状态，取样门显示为黄色实线。 2）移动取样门位置，查看图形参数显示区域的SVD数值显示。 | SVD数值随取样门位置改变； 多普勒门深度；
|  | 开启B+PW模式 | SV | WG_012 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[SV]，弹出壁滤波调节滑竿，调节。 4）查看图像以及SV参数显示栏。 | 参数可取值范围为0.5-20.0mm，步进0.5mm； 参数值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； SV按键下方实时显示当前设置的数值大小； 调节脉冲多普勒取样容积门的位置与宽度
|  | 开启B+PW模式 | 壁滤波（WF） | WG_013 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[壁滤波]，弹出壁滤波调节滑竿，调节。 4）查看图像以及壁滤波参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-6，步长为1，提供7个档位； 参数值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 过滤掉血管壁震动引起的低频噪声从而对图像信息进行有效性显示，调节本系统中壁滤波采取的截止频率；
|  | 开启B+PW模式 | 描记范围（Trace Area） | WG_014 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[描记范围]。 4）查看图像以及描记范围显示栏。 | 点击[描记范围]可调节，描记范围提供三种选择：上（Above）、下（Below）、全部（All）； 描记范围按键下方显示当前选择的档位名称； 设置参与计算的多普勒波形范围；
|  | 开启B+PW模式 | 自动计算参数（Auto Cale Param) | WG_015 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[自动计算参数]，弹出自动频谱计算窗口，可供选择需要计算的结果选择。 4）查看图像以及自动计算参数显示栏。 | 在弹出的对话框（自动频谱计算：Auto Spectrum Calculation））进行参数的选择； 界面上方测量结果窗中实时显示勾选的结果数据，始终显示最新一个心动周期下获得的自动频谱结果；
|  | 开启B+PW模式 | 自动计算（Auto Cale) | WG_016 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[自动计算]，选择关或开。 4）查看图像以及自动计算显示栏。 | 开启后，PW图像显示测量结果窗； 按键下方显示时间标志状态，开启（On）或关闭（Off）；
|  | 开启B+PW模式 | 扫描速度（Speed） | WG_017 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[扫描速度]。 4）查看图像以及扫描速度显示栏。 | 扫描速度按键下方显示当前设置的数值，点击[扫描速度]可调节速度，提供3个档位的扫描速度：1 、2 、 3，数值越小刷新速度越快； 控制PW模式的刷新速度；
|  | 开启B+PW模式 | 时间标志（Time Mark） | WG_018 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[时间标志]，选择关或开。 4）查看图像以及时间标志参数显示栏。 | 开启后，PW图像上时间标志的显示状态，垂直虚线分段； 按键下方显示时间标志状态，开启（On）或关闭（Off）； 有助于确切定位特殊点的时间信息，辨认波动周期内的特征性病变；
|  | 开启B+PW模式 | 声功率（A.power） | WG_019 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[声功率]，弹出声功率调节滑竿，调节。 4）查看图像以及声功率参数显示栏。 | 参数可调节范围为10%-100%，步长为6%； 声功率下方实时显示当前设置的声功率数值； 调节探头发射超声波的功率，增大声功率，图像整体亮度均匀增加，可探测深度也增加；
|  | 开启B+PW模式 | 频率（Freq PW） | WG_020 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[频率]，选择某一模式。 4）查看图像以及频率参数显示栏。 | 提供两种选择：1档：6.0MHz；2档：7.0MHz； 频率实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 频率按键下方显示当前档位对应的频率值；
|  | 开启B+PW模式 | 动态范围（Dyn Range） | WG_021 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[动态范围]，弹出动态范围调节滑竿，调节。 4）查看图像以及动态范围参数显示栏。 | 参数可调节范围为30-120，步长为5； 可查看图像左侧黑白灰阶对比； 动态范围按键下方实时显示当前设置的数值； 调节黑白图像的对比度，压缩或扩展灰阶显示范围，动态范围越大，整体图像越暗；
|  | 开启B+PW模式 | 音量（Audio） | WG_022 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[音量]，选择某一模式。 4）查看图像以及音量参数显示栏。 | 参数可调节范围为0-100%，步进2%； 音量按键下方实时显示当前设置的音量大小数值； 控制并调节频谱多普勒产生的输出音频大小；
|  | 开启B+PW模式 | 伪彩图谱（Colorize Map） | WG_023 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[伪彩图谱]，选择某一模式。 4）查看图像以及伪彩图谱参数显示栏。 | 用彩色差别代替灰度差别来成像，即灰阶图谱彩色化； 有5个伪彩档位，提供4种不同的伪彩图谱，关闭（Off）选项起关闭伪彩作用，其他1、2、3、4分别代表不同颜色差异的图谱选择； 选择某一项后，伪彩图谱按键下方参数显示区显示代表当前档位值，且图像显示颜色会使用当前色阶模式；
|  | 开启B+PW模式 | 效果（Gray Map） | WG_024 | 1）点击[PW]，参数栏显示PW模式参数项。 2）点击中间字符为PW ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[效果]，弹出效果调节滑竿，调节。 4）查看图像以及效果参数显示栏。 | 18种不同的效果供选择； 效果按键下方显示当前档位值； 调节黑白灰阶对比度以优化图像；
Note on A2: 作者: （）中单词显示，均为语言切换为English时，相应的英文字串； 黄色填充为点击刷新前后，参数栏均显示； 蓝色填充为仅在点击刷新前显示； 无颜色填充为仅在点击刷新后显示； 绿色填充为仅显示在图像参数显示区；

## WH_M模式
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 图像 | 开启B+M模式 |  | WH_001 |  | B模式解剖结构图进行观测运动组织的运动状态，B图像区域下方显示；
| 取样线 | 开启B+M模式 | 取样线位置调节 | WH_002 | 1）初次进入M图像模式状态，取样线显示为黄色虚线，表明取样框处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样框变化。 | 鼠标的移动操作锁定为取样线的移动操作，水平方向上，取样线随着鼠标左右移动，直至到达扫描图像的边界；
|  | 开启B+M模式 | 固定取样线位置 | WH_003 | 1）初次进入M图像模式状态，取样线显示为黄色虚线，表明取样线处于位置调节状态。 2）随意移动鼠标，观察取样线变化。 3）单击鼠标滚轮，观察取样线变化。 4）再次单击鼠标滚轮，观察取样线变化。 | 单击鼠标滚轮，取样线固定，显示为绿色，此时，鼠标的移动操作解除锁定，鼠标移动不会影响取样框大小和位置；
| 参数调节 | 开启B+M模式 | 频率（Freq） | WH_004 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[频率]，选择某一模式。 4）查看图像以及频率参数显示栏。 | 频率有六种选择模式：常规(Pen)、分辨力(Gen)、穿透力(Res)，谐波常规(TH Pen)、谐波分辨力(TH Gen)、谐波穿透力(TH Res)； 频率值实时显示于屏幕左侧的图像参数区； 频率按键下方显示当前选择的频率模式； 不同探头的频率可调节范围不同，根据探测深度的需要和组织特征进行选择，频率越高近场分辨率越好，但穿透力下降；
|  | 开启B+M模式 | 扫描速度（Speed） | WH_005 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[扫描速度]。 4）查看图像以及扫描速度显示栏。 | 扫描速度按键下方显示当前设置的数值，点击[扫描速度]可调节速度，提供3个档位的扫描速度：1 、2 、 3，数值越小刷新速度越快； 控制M模式的刷新速度；
|  | 开启B+M模式 | 动态范围（Dyn Range） | WH_006 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[动态范围]，弹出动态范围调节滑竿，调节。 4）查看图像以及动态范围参数显示栏。 | 参数可调节范围为30-120，步长为5； 可查看图像左侧黑白灰阶对比； 动态范围按键下方实时显示当前设置的数值； 调节黑白图像的对比度，压缩或扩展灰阶显示范围，动态范围越大，整体图像越暗；
|  | 开启B+M模式 | 伪彩图谱（Colorize Map） | WH_007 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[伪彩图谱]，选择某一模式。 4）查看图像以及伪彩图谱参数显示栏。 | 用彩色差别代替灰度差别来成像，即灰阶图谱彩色化； 有5个伪彩档位，提供4种不同的伪彩图谱，关闭（Off）选项起关闭伪彩作用，其他1、2、3、4分别代表不同颜色差异的图谱选择； 选择某一项后，伪彩图谱按键下方参数显示区显示代表当前档位值，且图像显示颜色会使用当前色阶模式；
|  | 开启B+M模式 | 效果（Gray Map） | WH_008 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[效果]，弹出效果调节滑竿，调节。 4）查看图像以及效果参数显示栏。 | 18种不同的效果供选择； 效果按键下方显示当前档位值； 调节黑白灰阶对比度以优化图像；
|  | 开启B+M模式 | 时间标志（Time Mark） | WH_009 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[时间标志]，选择关或开。 4）查看图像以及时间标志参数显示栏。 | 开启后，M图像上时间标志的显示状态，垂直虚线分段； 按键下方显示时间标志状态，开启（On）或关闭（Off）；
|  | 开启B+M模式 | 线相关（M Soften） | WH_010 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[线相关]，选择某一模式。 4）查看图像以及线相关参数显示栏。 | 提供5种模式选择，0选项起关闭作用，其他1、2、3、4分别代表不同程度线相关选择，数值越大说明线相关调节越大； 线相关按键下方实时显示当前设置的档位值； 线相关是对M图像的扫描线进行处理，抑制噪声，使图像细节更清楚；
|  | 开启B+M模式 | 声功率（A.power） | WH_011 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[声功率]，弹出声功率调节滑竿，调节。 4）查看图像以及声功率参数显示栏。 | 参数可调节范围为10%-100%，步长为6%； 声功率下方实时显示当前设置的声功率数值； 调节探头发射超声波的功率，增大声功率，图像整体亮度均匀增加，可探测深度也增加；
|  | 开启B+M模式 | M线>>（Mline>>） | WH_012 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[M线>>]，弹出声功率调节滑竿，调节。 4）查看图像显示。 | 调整M取样线的位置,点击软键菜单区的[M线>>]取样线向右移动；
|  | 开启B+M模式 | M线<<（Mline<<） | WH_013 | 1）点击[M]，参数栏显示M模式参数项。 2）点击中间字符为M ，周边的分区，查看对应分区的参数项。 3）点击[M线<<]，弹出声功率调节滑竿，调节。 4）查看图像显示。 | 调整M取样线的位置,点击软键菜单区的[M线<<]取样线向左移动；
Note on A2: 作者: （）中单词显示，均为语言切换为English时，相应的英文字串；

## WI_功能
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
功能 | 信息 | 正常工作 | 进入信息 | WI_001 | 点击[功能]—[信息] | 弹出[病人信息]页面
|  | 病人信息页面显示 | 姓名 | WI_002 | 姓名栏为文本输入，用户可输入病人姓名，支持中英文、数字、符号输入。 中英文切换在右上角中英文输入法切换图标处，点击可响应切换功能。 | 病人姓名信息可正确输入。 在保存病人信息后，可显示在信息区。
|  |  | 病人ID | WI_003 | 手动输入：在病人ID输入框输入。 | 病人ID可手动完成输入。 在病人信息保存后，显示在信息区。
|  |  |  | WI_004 | 自动创建：在未进行手动输入病人ID就开始进行检查 | 没有手动输入即保存病人信息做检查时，系统会自动为此病人创建ID。
|  |  | 性别 | WI_005 | 性别栏为下拉选择框，点击下拉箭头可供选择 | 点击下拉箭头，提供男（male)、女（female）、空白项（unkown）三个选项。 点击任意一个选项后，性别栏窗口显示当前选择。
|  |  | 年龄 | WI_006 | 手动输入年龄 | 仅支持数字输入，其他输入不能显示。 仅支持整数，不支持小数输入，输入范围为0—150。
|  |  |  | WI_007 | 不输入年龄 | 年龄输入无必输入要求，可不输入，年龄栏默认空白显示。
|  |  |  | WI_008 | 不进行手动输入年龄，但是已输入生日 | 系统根据生日自行计算并填充年龄栏
|  |  | 生日 | WI_009 | 可通过手动输入 | 可进行手动输入。 当输入非法不存在日期，保存病人信息时会弹出错误提示，提示用户输入的是无效日期。
|  |  |  | WI_010 | 通过生日栏右侧日历进行选择 | 在日历中选择日期后，生日栏自行显示，并且自行计算并填充年龄栏
|  |  | 腹部 | WI_011 | 腹部包含检查描述、主诉、既往史、身高、体重信息输入框。 均支持手动输入。 | 检查描述：用于输入各检查的描述信息。 主诉：用于说明执行超声检查的原因。 既往史：用于输入病人既往史。 身高：用于输入病人身高。 体重：用于输入病人体重。
|  |  | 产科 | WI_012 | 产科包含检查描述、主诉、既往史、胎龄和预产期相关指标信息输入框。 均支持手动输入。 | 检查描述：用于输入各检查的描述信息。 主诉：用于说明执行超声检查的原因。 既往史：用于输入病人既往史。 LMP:末次月经，支持手动输入外还支持日历选择。 BBT：排卵日期，支持手动输入外还支持日历选择。 胎龄和预产期根据上方指标参数输入自行计算并填充。
|  |  | 妇科 | WI_013 | 包含检查描述、主诉、既往史、末次月经信息输入框。 均支持手动输入。 | 检查描述：用于输入各检查的描述信息。 主诉：用于说明执行超声检查的原因。 既往史：用于输入病人既往史。 末次月经，支持手动输入外还支持日历选择。
|  |  | 心脏 | WI_014 | 包含检查描述、主诉、既往史、身高、体重、心率、右房压力、血压信息输入框。 均支持手动输入。 | 检查描述：用于输入各检查的描述信息。 主诉：用于说明执行超声检查的原因。 既往史：用于输入病人既往史。 身高：用于输入病人身高。 体重：用于输入病人体重。 心率：用于输入病人心率。 右房压力：用于输入病人右房压力。 血压：用于输入病人血压。
|  |  | 小器官 | WI_015 | 包含检查描述、主诉、既往史信息输入框。 均支持手动输入。 | 检查描述：用于输入各检查的描述信息。 主诉：用于说明执行超声检查的原因。 既往史：用于输入病人既往史。
|  |  | 新病人 | WI_016 | 点击[新病人] | 清除“病人信息”界面中的病人信息，新建新病人，可重新输入新病人信息。
|  |  | 新检查 | WI_017 | 点击[新检查] | 结束当前检查并清空当前选择的检查类型的信息，为当前病人重新创建一个新检查。
|  |  | 取消检查 | WI_018 | 点击[取消检查] | 取消当前病人的检查，并且保存该检查的所有数据，并修改该检查状态。
|  |  | 病人列表 | WI_019 | 点击[病人列表] | 进入病人列表，可查询病人信息。 详情请参见病人列表描述→→ | [5 empty] | 病人列表
|  |  | 工作列表 | WI_020 | 点击[工作列表] | 进入工作列表，显示当前工作信息。
|  |  | 确定 | WI_021 | 点击[确定] | 保存病人信息设置并退出。
|  |  | 取消 | WI_022 | 点击[取消] | 保存当前输入的病人信息并退出。
| 保存 | 正常工作 |  | WI_023 | 1.点击[功能]—[保存] | 将当前画面进行截图保存。 在缩略图区域显示。
| 保存参数 | 正常工作 |  | WI_024 | 1.点击[功能]—[保存参数] | 可保存自己调整后满意的参数至预置
| 测量 | 正常工作 |  |  | 详情请参见测量模块 →→→ | WP_测量
| 清除所有 | 正常工作 |  | WI_025 | 1.点击[功能]—[清除所有] | 清除屏幕所有注释以及测量数据。
| 放大 | 正常工作 |  | WI_026 | 1.点击[功能]—[放大] | 进入或退出图像放大模式。 显示或隐藏图像放大区域，放大区域包含正方形显示区域，正方向右上侧有圆形图标，点击可隐藏放大区域，正方形左下角有Θ，点击可缩小图像；在正方形右下角有⊕图标，点击可放大图像。 可进行图像放大缩小调节。
| 注释 | 正常工作 |  |  | 详情请参见注释模块 →→→ | WQ_注释
| 体标 | 正常工作 |  |  | 详情请参见体标模块 →→→ | WR_体标
| 病人列表 | 正常工作 | 进入 | WI_027 | 点击[功能]—[病人列表] | 进入病人列表页面。 罗列所有病人数据，包括姓名、ID、性别、年龄、图像（保存的图像数目）、电影（保存的电影数目）、检查状态、检查类型、检查日期/时间、备份（是否）。
|  | 病人列表页面显示 | 新检查 | WI_028 | 1.选中任意病人信息。 2.点击[新检查]。 | 进入病人信息界面，并且选中的病人信息被导入到新检查中，如有需要，可再次对信息进行编辑，点击确定即可保存。
|  |  | 继续检查 | WI_029 | 1.选中一个检查状态为“暂停”的病人信息。 2.点击[继续检查]。 | 对暂停状态的病人继续进行检查。
|  |  | 激活检查 | WI_030 | 1.选中一个检查状态为“结束”的病人信息。 2.点击[激活检查]。 | 对结束状态的病人激活重新进行检查。
|  |  | 信息 | WI_031 | 1.任意选中一个病人信息。 2.点击[信息] | 进入病人信息界面。 其他信息不可更改。
|  |  | 报告 | WI_032 | 1.任意选中一个病人信息。 2.点击[报告] | 1.如果选中的病人已经创建了报告，则进入报告界面。 2.如果没有创建过报告，则弹出警告，提示“此检查没有报告数据”。
|  |  | 备份 | WI_033 | 1.连接一个外设。 2.任意选中一个病人信息。 3.点击[恢复]。 3.查看病人列表是否新增显示所恢复的文件。 | 1.被选中的病人的备份栏显示[√]，标识已备份。 2.外设里面目录生成新文件，即备份的病人信息。
|  |  | 恢复 | WI_034 | 1.连接一个外设，且外设里面有需要恢复的病人信息。 2.点击[恢复]，选中外设存储器中的病人信息，点击[确定]。 3.查看病人列表是否新增显示所恢复的文件。 | 1.病人列表新增一条病人信息，即外设中存储的病人信息。
|  |  | 删除 | WI_035 | 1.任意选中一个病人信息。 2.点击[删除]。 3.弹出删除确认提示，点击[确定]。 | 从列表中删除选中的病人信息。
|  |  | 全选 | WI_036 | 1.任意选中一个病人信息。 2.点击[全选] | 1.点击[全选]前，只有被选中的病人有蓝色背景色，标识选中状态。 2.点击[全选]后，所有病人信息均有蓝色背景色，标识所有病人信息全被选中。
|  |  | 浏览 | WI_037 | 1.任意选中一个病人信息。 2.点击[浏览] | 进入该病人保存的图像浏览界面。
|  |  | 退出 | WI_038 | 1.点击[退出] | 退出[病人列表]对话框。
| 报告 | 正常工作 |  | WI_039 | 1.点击[功能]—[报告] | 进入报告界面
|  | 报告页面显示 | 打印 | WI_040 | 1.点击[打印] | 可以通过打印机进行打印
|  |  | 关闭 | WI_041 | 1.点击[关闭] | 不保存设置并退出报告页面
|  |  | 确定 | WI_042 | 1.点击[确定] | 保存编辑内容并退出报告页面
|  |  | 编辑 | WI_043 | 1.点击[编辑] | 进入诊断结果编辑窗，可对超声提示和超声描述进行编辑。 点击[取消]，可取消编辑并退出编辑状态。 点击[确定]，可保存编辑的内容并退出编辑状态。 点击[保存]，将修改的内容替换原模板，并且不退相互编辑状态，可继续编辑内容。
|  |  | 导出 | WI_044 | 1.点击[导出] | 将报告导出至外设
|  |  | 图像 | WI_045 | 1.点击[图像]。 | 显示本次检查保存的图像
|  |  | 图像_清除 | WI_046 | 1.选中任意一个图像文件。 2.点击[清除] | 清除所有已添加的图像
|  |  | 图像_选择 | WI_047 | 1.选中任意一个图像文件。 2.点击[选择] | 将选中的图像添加至报告中
|  |  | 图像_删除 | WI_048 | 1.点击[删除] | 弹出与报告中已添加的图像位置相同的按钮，点击即可删除相应位置的图像
|  |  | 诊断模板 | WI_049 | 1.点击[诊断模板] | 图像区域显示为模板界面。
|  |  | 诊断模板_增加 | WI_050
|  |  | 诊断模板_选择 | WI_051 | 1.点击[选择] | 在报告中添加所选模板
|  |  | 诊断模板_管理 | WI_052 | 1.点击[管理] | 进入模板管理界面
|  |  | 超声描述 | WI_053 | 手动输入或模板选择 | 正常编辑
|  |  | 超声提示 | WI_054 | 手动输入或模板选择 | 正常编辑
|  | 模板管理界面 | 保存 | WI_055 | 1.点击[保存] | 修改模板后保存模板内容
|  |  | 删除 | WI_056 | 1.点击屏[删除] | 删除选中的模板
|  |  | 添加类别 | WI_057 |  | 新增该模板类别，菜单最后可查看
|  |  | 添加模板 | WI_058 | 1.点击[天机模板] | 新建模板
|  |  | 完成 | WI_059 | 1.点击[完成] | 退出“模板管理”界面
| 箭头 | 正常工作 |  | WI_060 | 1.点击[功能]—[箭头] | 添加可用来标注的箭头，当箭头为黄色则不可编辑，点击使箭头变蓝可移动箭头位置，滑动鼠标滚轮可调整箭头方向
返回顶部
Note on E24: user: 说明书无此项

## WJ_控制按键
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 雪花按键 |  | 电源/冻结/解冻/按键 | WJ_001 |  | 关机时：长按按键，指示灯快速闪烁，开启探头； 开启时：长按按键，指示灯熄灭，关闭探头； 工作扫描时：按下按键，冻结屏幕图像，指示灯由常亮，切换为闪烁； 冻结时：按下按键，解除冻结屏幕图像，探头继续扫描图像，指示灯由闪烁切换为常亮；
| 横向按键 |  | 主菜单按键 | WJ_002 |  | 初次按下按键，弹出主菜单，包含B模式、Color模式、Power模式选项； 按按键，主菜单焦点下移一项，若主菜单焦点已位于最后一项，则焦点移至第一项； | 初次按下按键，弹出主菜单，包含B模式、Color模式、Power模式选项； 按下按键，可以主菜单与二级菜单界面切换； 焦点选中二级菜单中“Cwin”时，按下按键可进入并切换“CWinPos”C窗口位置调节模式和“CWinSize”C窗口大小调节模式；
| 左上按键 |  | +按键 | WJ_003 |  | 控制三级菜单，按下按键，将当前参数档位加1； | CWinPos模式下：C窗口下移； CWinSize模式下：C窗口垂直方向放大；
| 左下按键 |  | -按键 | WJ_004 |  | 控制三级菜单，按下按键，将当前参数档位减1； | CWinPos模式下：C窗口上移； CWinSize模式下：C窗口垂直方向缩小；
| 右上按键 |  | 上一项按键 | WJ_005 |  | 控制二级菜单，按下按键，二级菜单焦点上移一项，若焦点已位于第一项，则移至最后一项； | CWinPos模式下：C窗口右移； CWinSize模式下：C窗口水平方向放大；
| 右下菜单 |  | 下一项菜单 | WJ_006 |  | 控制二级菜单，按下按键，二级菜单焦点下移一项，若焦点已位于最后一项，则移至第一项； | CWinPos模式下：C窗口左移； CWinSize模式下：C窗口水平方向缩小；
Note on E7: 作者: 下移项，点击按键焦点下移；
Note on E8: 作者: 上移项，点击按键焦点上移

## WK_电池电量显示
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
电量指示正确性 |  |  |  | WK_001 | 探头电量极低<0%，长按开机键 | 电量低于<0%，无法开机，探头无响应。
|  |  |  | WK_002 | 探头电量<10%，连接探头 | 右上角探头电量显示低电量报警，显示为红色图标，弹出低电提示框提示探头电量低，请连接充电器。
|  |  |  | WK_003 | 探头使用过程电池电压降到<10% | 右上角探头电量为红色图标，且间隔弹出低电量提示框提示电量低，提示连接充电器。
|  |  |  | WK_004 | 探头使用过程电池电压降到0% | 右上角探头电量为红色图标，且弹出低电提示框，然后探头关机，探头断开，探头电量图标灰显。
|  |  |  | WK_005 | 探头电量充足时使用，不连接外部充电器，观察电池电量图标 | 右上角探头电量为白色图标，且电量间隔减少。
|  |  |  | WK_006 | 探头使用电量>10%，连接外部充电器，观察电池电量图标 | 右上角电量为白色图标，有充电闪电图标，且电量间隔增加。
|  |  |  | WK_007 | 探头电量极低<0%，连接外部充电器，长按开机键 | 1.探头正常开机。 2.连接APP后，右上角电量为白色图标，有充电闪电图标，且电量间隔增加。
|  |  |  | WK_008 | 关机后间隔一段时间开机，查看关开机前后电量显示是否有太大差距 | 电量差距符合要求。
测试设备电量指示正确性 |  |  |  | WK_009 | 测试设备低电量，连接探头工作 | 右上角测试设备电量为红色图标
|  |  |  | WK_010 | 使用过程电池电压降到用户设置的低电量提醒 | 右上角测试设备电量为红色图标，且间隔弹出低电提示框，提示请连接充电器 。
|  |  |  | WK_011 | 使用过程中电池电压降到用户设置的低电量关机 | 1.右上角测试设备电量为红色图标，且弹出低电量关机提示框，然后测试设备头关机。 2.探头断开，处于自动冻结状态，指示灯慢闪。
|  |  |  | WK_012 | 电量充足时使用，不连接外部充电器，观察电池电量图标 | 右上角测试设备电量为绿色图标，且电量间隔减少。
|  |  |  | WK_013 | 低电量连接外部充电器，观察电池电量图标 | 右上角测试设备电量为绿白色图标，有充电闪电图标，且电量间隔增加。

## WL_电影
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
| 界面操作及显示 | 冻结 | 进入电影界面 | WL_001 | 在检查状态下按鼠标右键或者雪花图标，冻结进入电影。 | 1.冻结图标背景颜色由蓝色切换为黄色。 2.界面显示上一帧，播放，下一帧电影相关控件。
|  | 冻结 | 手动播放 |  | 进入电影回放状态默认为手动回放。 | 1.通过上一帧控件按钮，电影回放进度条左移，调出较早存贮的图像。 2.通过下一帧控件按钮，电影回放进度条右移，调出较近存贮的图像。
|  | 冻结 | 播放模式切换 |  | 按播放控件按钮切换手动和自动播放模式 | 1.手动播放状态下可选择自动播放状态，即开始自动播放存储的图像。 2.点击停止，即可恢复手动播放；
|  | 冻结 | 保存图像 |  | 选择[保存图像]，以图片模式保存当前界面图像 | 图像保存成功，缩略图区域新增保存的图像缩略图。
|  | 冻结 | 保存电影 |  | 选择[保存电影]选项，保存电影 | 电影给你保存成功后，缩略图区域新增显示保存的影像缩略图。
| 文件查看 | 第三方软件 | 读取图像 |  | 进入图片文件存储路径查看所保存的图片文件 | 1.文件正确保存在指定目录中，以后缀名.png方式存在； 2.可通过第三方软件查看图片文件；
|  | 第三方软件 | 读取电影 |  | 进入图像文件存储路径查看所保存的图像文件 | 1.文件正确保存在指定目录中，以后缀名.MP4方式存在； 2.可通过第三方软件查看电影文件，图像和声音均正常；

## WM_预置
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | 程序版本： |  |  |  | Windows操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次 | 程度
Note on A2: 作者: TI:热指数（TI）表示热效应引起的温度升高的指数,TI是由总的声功率与使组织温度升高1℃所需声功率的比率决定的 MI:机械指数（MI）表示机械效应的指数,机械效应是在声波作用下组织内微气泡的产生、增大、振动以及溃破的结果，这种反应称空化效应 TIS：软组织热指数的应用，如腹部和心脏； TIB：骨热指数应用，如胎儿，声束聚焦于或接近于骨骼； TIC：颅内热指数应用，如小儿和成人颅骨；

## WN_兼容性
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | APP版本： |  | 测试设备型号： |  | Android操作系统：
| 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次
| 不同操作系统 | Windows 7系统 |  | WN_001 | 在Windows 7系统电脑上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | Windows 2003系统 |  | WN_002 | 在Windows 2003系统电脑上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | Windows 10系统 |  | WN_003 | 在Windows 10系统电脑上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | Windows Vista系统 |  | WN_004 | 在Windows Vista系统电脑上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | Windows XP系统 |  | WN_005 | 在Windows XP系统电脑上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
| 不同品牌电脑 | 联想 |  | WN_006 | 在联想电脑以上系统任意一种上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 宏碁 |  | WN_007 | 在宏碁电脑以上系统任意一种上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 三星 |  | WN_008 | 在三星电脑以上系统任意一种上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 清华同方 |  | WN_009 | 在清华同方电脑以上系统任意一种上安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
| 不同分辨率电脑 | 1366*768 |  | WN_010 | 将电脑频率调节至：1366*768,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 1360*768 |  | WN_011 | 将电脑频率调节至：1360*768,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 1280*768 |  | WN_012 | 将电脑频率调节至：1280*768,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 1024*768 |  | WN_013 | 将电脑频率调节至：1024*768,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 1280*720 |  | WN_014 | 将电脑频率调节至：1280*720,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 1280*600 |  | WN_015 | 将电脑频率调节至：1280*600,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 1152*720 |  | WN_016 | 将电脑频率调节至：1152*720,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；
|  | 800*600 |  | WN_017 | 将电脑频率调节至：800*600,安装并启用W-HandProbe应用，查看是否正确安装并正常可用,是否适配； 应用后卸载该程序，查看是否能正确卸载 | 正确安装并且正常可用，无异常； 正确卸载程序；

## WO_性能
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | APP版本： |  | 测试设备型号： |  | Android操作系统：
模块 | 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次
性能测试 | 最大探测深度 | 正常工作 |  | WO_001 | 1.选择线阵探头进入B模式。 2.调节深度到最大深度，且焦点处于最深位置。 3.在没有光晕也不散焦的情况下允许调节增益、对比度、编码激励到更大的值。 4.查看最大深度为多少 | 线阵探头最大探测深度的是大于等于80mm；
|  | 正常工作 |  | WO_002 | 1.选择大凸探头进入B模式。 2.调节深度到最大深度，且焦点处于最深位置。 3.在没有光晕也不散焦的情况下允许调节增益、对比度、编码激励到更大的值。 4.查看最大深度为多少 | 弧阵探头最大探测深度的是大于等于190mm；
|  | 正常工作 |  | WO_003 | 1.选择微凸探头进入B模式。 2.调节深度到最大深度，且焦点处于最深位置。 3.在没有光晕也不散焦的情况下允许调节增益、对比度、编码激励到更大的值。 4.查看最大深度为多少 | 微凸探头最大探测深度的是大于等于140mm；
|  | 正常工作 |  | WO_004 | 1.选择腔内探头进入B模式。 2.调节深度到最大深度，且焦点处于最深位置。 3.在没有光晕也不散焦的情况下允许调节增益、对比度、编码激励到更大的值。 4.查看最大深度为多少 | 腔内探头最大探测深度的是大于等于40mm；
| 侧向分辨率 | 正常工作 |  | WO_005 | 1.选择线阵探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用线阵探头接触体模表面，使横向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示横向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在侧向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以被清楚识别的靶点的最小距离。 | 线阵探头侧向分辨率：≤1(深度≤40)
|  | 正常工作 |  | WO_006 | 1.选择大凸探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用大凸探头接触体模表面，使横向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示横向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在侧向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以被清楚识别的靶点的最小距离。 | 大凸探头侧向分辨率： ≤2(深度≤80) ≤3(80<深度≤130)
|  | 正常工作 |  | WO_007 | 1.选择微凸探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用微凸探头接触体模表面，使横向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示横向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在侧向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以被清楚识别的靶点的最小距离。 | 微凸探头侧向分辨率： ≤1(深度≤30)
|  | 正常工作 |  | WO_008 | 1.选择腔内探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用腔内探头接触体模表面，使横向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示横向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在侧向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以被清楚识别的靶点的最小距离。 | 腔内探头侧向分辨率：≤1(深度≤30)
| 轴向分辨率 | 正常工作 |  | WO_009 | 1.选择线阵探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用线阵探头接触体模表面，使轴向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示轴向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在轴向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以清楚地识别的靶点的最小距离。 | 线阵探头轴向分辨率：≤1(深度≤50)
|  | 正常工作 |  | WO_010 | 1.选择大凸探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用大凸探头接触体模表面，使轴向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示轴向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在轴向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以清楚地识别的靶点的最小距离。 | 大凸探头轴向分辨率： ≤1(深度≤80) ≤2(80<深度≤130)
|  | 正常工作 |  | WO_011 | 1.选择微凸探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用微凸探头接触体模表面，使轴向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示轴向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在轴向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以清楚地识别的靶点的最小距离。 | 微凸探头轴向分辨率： ≤1(深度≤40)
|  | 正常工作 |  | WO_012 | 1.选择腔内探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用腔内探头接触体模表面，使轴向分辨率测试的靶点在图像的中间显示。 3.调整焦点到可以集中显示轴向分辨率测试的靶点所在位置。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶群图像清晰可见。 5.在轴向分辨率测试目标水平显示的情况下，记录2个可以清楚地识别的靶点的最小距离。 | 腔内探头侧向分辨率：≤1(深度≤40)
| 盲区 | 正常工作 |  | WO_013 | 1.选择线阵探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用线阵探头接触体模表面。 3.调节到最浅深度。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶点图像清晰可见。 5.匀速移动线阵探头，观察靶点，直到靶点看不见。 6.该看不见的靶点就是盲区。 | 线阵探头盲区:≤2
|  | 正常工作 |  | WO_014 | 1.选择大凸探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用大凸探头接触体模表面。 3.调节到最浅深度。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶点图像清晰可见。 5.匀速移动大凸探头，观察靶点，直到靶点看不见。 6.该看不见的靶点就是盲区。 | 大凸探头盲区:≤3
|  | 正常工作 |  | WO_015 | 1.选择微凸探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用微凸探头接触体模表面。 3.调节到最浅深度。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶点图像清晰可见。 5.匀速移动微凸探头，观察靶点，直到靶点看不见。 6.该看不见的靶点就是盲区。 | 微凸探头盲区:≤2
|  | 正常工作 |  | WO_016 | 1.选择腔内探头，进入B模式。 2.在体模体表覆盖水，使用腔内探头接触体模表面。 3.调节到最浅深度。 4.调整参数（例如增益、动态范围、编码激励）,让背景组织看不见并保持所对靶点图像清晰可见。 5.匀速移动腔内探头，观察靶点，直到靶点看不见。 6.该看不见的靶点就是盲区。 | 腔内探头盲区:≤2
| 血流探测深度 | 正常工作 |  | WO_017 | 1.选择线阵探头，进入CF模式。 2.采用仿血流体模，将线阵探头通过耦合剂或除汽水耦合于斜置斜置管道嵌埋深度较小一侧的声窗表面上。 3.对准直径为4~5mm的管道，线阵探头对称轴与声窗表面垂直，使彩超显示出仿血流管道的断面图像，调节彩超的相关控制部件以获得清晰的血流图像。 4.然后在保持线阵探头对称轴垂直于声窗的条件下，将其向管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至彩色信号消失。 5.此后将线阵探头回退到彩色消失前的位置，以电子游标测量无间断的彩色信号时仿血流管道内壁最远端深度。 | 线阵探头的血流探测深度:≥40mm
|  | 正常工作 |  | WO_018 | 1.选择大凸探头，进入CF模式。 2.采用仿血流体模，将大凸探头通过耦合剂或除汽水耦合于斜置斜置管道嵌埋深度较小一侧的声窗表面上。 3.对准直径为4~5mm的管道，大凸探头对称轴与声窗表面垂直，使彩超显示出仿血流管道的断面图像，调节彩超的相关控制部件以获得清晰的血流图像。 4.然后在保持大凸探头对称轴垂直于声窗的条件下，将其向管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至彩色信号消失。 5.此后将大凸探头回退到彩色消失前的位置，以电子游标测量无间断的彩色信号时仿血流管道内壁最远端深度。 | 凸阵探头的血流探测深度:≥150mm；
|  | 正常工作 |  | WO_019 | 1.选择微凸探头，进入CF模式。 2.采用仿血流体模，将微凸探头通过耦合剂或除汽水耦合于斜置斜置管道嵌埋深度较小一侧的声窗表面上。 3.对准直径为4~5mm的管道，微凸探头对称轴与声窗表面垂直，使彩超显示出仿血流管道的断面图像，调节彩超的相关控制部件以获得清晰的血流图像。 4.然后在保持微凸探头对称轴垂直于声窗的条件下，将其向管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至彩色信号消失。 5.此后将微凸探头回退到彩色消失前的位置，以电子游标测量无间断的彩色信号时仿血流管道内壁最远端深度。 | 微凸探头的血流探测深度:≥140mm；
|  | 正常工作 |  | WO_020 | 1.选择腔内探头，进入CF模式。 2.采用仿血流体模，将腔内探头通过耦合剂或除汽水耦合于斜置斜置管道嵌埋深度较小一侧的声窗表面上。 3.对准直径为4~5mm的管道，腔内探头对称轴与声窗表面垂直，使彩超显示出仿血流管道的断面图像，调节彩超的相关控制部件以获得清晰的血流图像。 4.然后在保持腔内探头对称轴垂直于声窗的条件下，将其向管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至彩色信号消失。 5.此后将腔内探头回退到彩色消失前的位置，以电子游标测量无间断的彩色信号时仿血流管道内壁最远端深度。 | 腔内探头的血流探测深度:≥50mm
| 多普勒探测深度 | 正常工作 |  | WO_021 | 1.选择线阵探头，进入B模式。 1.采用仿血流体模，调整线阵探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 2.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳后进入PW模式。 3.调节相关按键，获得清晰的多普勒信号，然后在保持线阵探头对称轴垂直于声窗表面的条件下，将其项管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至频谱信号消失（以多普勒音消失为准） | 线阵探头的多普勒探测深度:≥40mm
|  | 正常工作 |  | WO_022 | 1.选择大凸探头，进入B模式。 1.采用仿血流体模，调整大凸探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 2.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳后进入PW模式。 3.调节相关按键，获得清晰的多普勒信号，然后在保持大凸探头对称轴垂直于声窗表面的条件下，将其项管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至频谱信号消失（以多普勒音消失为准） | 凸阵探头的多普勒探测深度:≥140mm；
|  | 正常工作 |  | WO_023 | 1.选择微凸探头，进入B模式。 1.采用仿血流体模，调整微凸探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 2.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳后进入PW模式。 3.调节相关按键，获得清晰的多普勒信号，然后在保持微凸探头对称轴垂直于声窗表面的条件下，将其项管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至频谱信号消失（以多普勒音消失为准） | 微凸探头的多普勒探测深度:≥130mm；
|  | 正常工作 |  | WO_024 | 1.选择腔内探头，进入B模式。 1.采用仿血流体模，调整腔内探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 2.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳后进入PW模式。 3.调节相关按键，获得清晰的多普勒信号，然后在保持腔内探头对称轴垂直于声窗表面的条件下，将其项管道嵌埋深度较大的方向滑移，直至频谱信号消失（以多普勒音消失为准） | 腔内探头的多普勒探测深度:≥50mm
| 彩色与B模式图像的重合性 | 正常工作 |  | WO_025 | 1.选择线阵探头，进入B模式。 2.采用仿血流体模，调整线阵探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 3.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳。 4.然后调出CF模式，调整彩色图像至最佳（无溢出），改变取样区大小，使彩色图像两端与管道的灰阶图像相接，以目力核实仿血流的彩色图像与管道灰阶图像有无明显错位。（不超过管径的四分之一） | 线阵探头的彩色血流图像在与其所在管道的灰阶图像应基本重合；
|  | 正常工作 |  | WO_026 | 1.选择大凸探头，进入B模式。 2.采用仿血流体模，调整大凸探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 3.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳。 4.然后调出CF模式，调整彩色图像至最佳（无溢出），改变取样区大小，使彩色图像两端与管道的灰阶图像相接，以目力核实仿血流的彩色图像与管道灰阶图像有无明显错位。（不超过管径的四分之一） | 凸阵探头的彩色血流图像在与其所在管道的灰阶图像应基本重合重合不应该超过25%；
|  | 正常工作 |  | WO_027 | 1.选择微凸探头，进入B模式。 2.采用仿血流体模，调整微凸探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 3.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳。 4.然后调出CF模式，调整彩色图像至最佳（无溢出），改变取样区大小，使彩色图像两端与管道的灰阶图像相接，以目力核实仿血流的彩色图像与管道灰阶图像有无明显错位。（不超过管径的四分之一） | 微凸探头的彩色血流图像在与其所在管道的灰阶图像应基本重合；
|  | 正常工作 |  | WO_028 | 1.选择腔内探头，进入B模式。 2.采用仿血流体模，调整腔内探头的角度，使仿血流处于声束扫描平面内。 3.在B模式下对其成像，并使其位于画面的中央附近，调整灰阶图像的清晰度至最佳。 4.然后调出CF模式，调整彩色图像至最佳（无溢出），改变取样区大小，使彩色图像两端与管道的灰阶图像相接，以目力核实仿血流的彩色图像与管道灰阶图像有无明显错位。（不超过管径的四分之一） | 腔内探头的彩色血流图像在与其所在管道的灰阶图像应基本重合；
| 血流速度误差 | 正常工作 |  | WO_029 | 1.采用仿血流体模，将体模中仿血流的流速设定在50cm/s。 2.根据体模中管道内径选择适当大小的取样区并将其置于管道中心。 3.利用彩超自身的测量功能测出对应于该频率的平均流速，按以下公式计算血流速度读数误差。 血流速度误差= 彩超测量值—体模速度设定值 （——————————————）×100% 体模深度设定值 | 线阵探头的血流速度误差应小于20%；
|  | 正常工作 |  | WO_030 | 1.采用仿血流体模，将体模中仿血流的流速设定在50cm/s。 2.根据体模中管道内径选择适当大小的取样区并将其置于管道中心。 3.利用彩超自身的测量功能测出对应于该频率的平均流速，按以下公式计算血流速度读数误差。 血流速度误差= 彩超测量值—体模速度设定值 （——————————————）×100% 体模深度设定值 | 大凸探头的血流速度误差应小于20%；
|  | 正常工作 |  | WO_031 | 1.采用仿血流体模，将体模中仿血流的流速设定在50cm/s。 2.根据体模中管道内径选择适当大小的取样区并将其置于管道中心。 3.利用彩超自身的测量功能测出对应于该频率的平均流速，按以下公式计算血流速度读数误差。 血流速度误差= 彩超测量值—体模速度设定值 （——————————————）×100% 体模深度设定值 | 微凸探头的血流速度误差应小于20%；
|  | 正常工作 |  | WO_032 | 1.采用仿血流体模，将体模中仿血流的流速设定在50cm/s。 2.根据体模中管道内径选择适当大小的取样区并将其置于管道中心。 3.利用彩超自身的测量功能测出对应于该频率的平均流速，按以下公式计算血流速度读数误差。 血流速度误差= 彩超测量值—体模速度设定值 （——————————————）×100% 体模深度设定值 | 腔内探头的血流速度误差应小于20%；
| 温度与温升 | 正常工作 |  | WO_033 | 利用体模设备模拟体外使用，进行探头与皮肤接触的敏感表面处温度测量及温升测量 | 温度：试验体模温度维持在不低于33℃，温度应不超过43℃； 温升：试验体模和探头接触界面处的初始温度应与环境温度一致，环境温度应为23+3℃；温升不超过10℃； 且换能器表面温度应不超过50℃；
|  | 正常工作 |  | WO_034 | 利用体模设备模拟体内使用，进行探头与皮肤接触的敏感表面处温度测量及温升测量 | 温度：试验体模温度维持在不低于37℃，温度应不超过43℃； 温升：试验体模和探头接触界面处的初始温度应与环境温度一致，环境温度应为23+3℃；温升不超过6℃； 且换能器表面温度应不超过50℃；
|  | 正常工作 |  | WO_035 | 将表面清洁（无耦合剂）的探头置于无空气流通或空气流通减至最小环境试验箱，进行探头敏感表面处温升测量 | 环境温度应为23+3℃； 探头表面的初始温度应与环境温度一致； 温升应不超过27℃； 且换能器表面温度应不超过50℃；
| 极限测试 | 电池电量低极限 |  | WO_036
|  | 存储满 |  | WO_037
| 响应时间 |  | 安装卸载响应时间 | WO_038 | 安装卸载响应时间是否正常
|  |  | 功能性操作响应时间 | WO_039 | 任意功能性操作，包括按键、点击等是否立时响应
| 压力测试 |  | 反复安装卸载 | WO_040 | 反复安装卸载，查看系统资源占用是否异常
|  |  | 功能反复操作 | WO_041 | 其他任意功能性操作反复执行，包括冻结/解冻、模式切换等，查看应用是否正常，并且系统资源是否正常
WO_042
WO_043
WO_044
返回顶部

## WP_测量
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | APP版本： |  | 测试设备型号： |  | Android操作系统：
| 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次
测量 | 进入 |  | 进入测量页面 | WP_001 | 点击[功能]—[测量] | 进入测量
| 具体测量 |  | 距离测量 | WP_002 | 1.点击[距离]键，屏幕中出现“+”形绿色光标。 2.将光标拖动到测量起点，点击鼠标左键，起点固定。 3.移动光标，光标与起点之间始终有虚线连接，此时结果窗中实时显示测量值。 4.移动光标“+”到终点，点击鼠标左键，测量线段变为固定黄色线段，测量结果确定，本次测量结束。 5.重复步骤2-4可以继续下一个距离测量。 | 可测量并显示超声图像两点间的距离。
|  |  | 角度测量 | WP_003 | 1.点击[角度]键，屏幕中出现“+”形光标。 2.用距离测量方法固定两条线段a、b的起始点。 3.当两条线段固定后，线段长度和角度值都显示在结果窗口，本次角度测量结束。 4.重复2-3步骤，可以继续下一个角度测量。 | 可测量并显示超声图像上两个相交平面之间的夹角，范围0~180°
|  |  | 椭圆面积周长测量 | WP_004 | 1.点击[椭圆面积]键，屏幕中出现“+”形光标。 2.移动光标到测量区域的某个点，点击鼠标左键，确定椭圆固定轴的起点。 3.移动光标确定椭圆固定轴终点，点击鼠标左键固定。 4.移动光标，椭圆随着光标移动而变换形状，基点为固定下来的椭圆轴，移动光标使椭圆最大程度地逼近测量区域。光标向右移动，椭圆可变轴增大，向左移动，可变轴减小。点击鼠标左键确定椭圆测量区域，本次测量结束。结果窗内显示椭圆的周长和面积。 | 可测量并显示超声图像上一个封闭区域的面积和轴长。
|  |  | 三距离体积测量 | WP_005 | 1.点击[三距离体积]键，屏幕中出现“+”形光标。 使用距离测量方法分别测量目标的三个轴的长度，得出体积计算结果。 2.重复步骤2，可继续下一个目标物体的体积测量。 | 通过超声图像测量并显示一个目标对象的体积。
|  |  | 描记长度测量 | WP_006 | 1.点击[描迹长度]键，屏幕中出现“+”形光标。 2.将光标拖动到测量起点，点击鼠标左键，起点固定。 3.在测量操作面板区移动光标，沿目标区域边缘画出轨迹线。 4.点击鼠标左键，确定轨迹终点，本次测量结束，结果窗内显示所测轨迹长度。 5.重复2-4步骤，开始下一个描迹长度的描迹法测量。 | 测量超声图像上一段曲线的长度。
|  |  | 描记面积测量 | WP_007 | 1.点击[描迹面积]键，屏幕中出现“+”形光标。 2.将光标拖动到测量起点，点击鼠标左键，起点固定。 3.在测量操作面板区移动光标，沿目标区域边缘画出轨迹线。 4.轨迹线起点与终点闭合后，或者当光标与轨迹线起点距离很近时，轨迹线自动闭合，本次测量结束。结果窗内显示区域的周长和面积。 5.重复2-4步骤，开始下一个区域面积的描迹法测量。 | 可测量并显示超声图像上一个封闭区域的面积和周长。
|  |  | 长度比率测量 | WP_008 | 1.选择[长度比率]。 2.连续进行两次“距离”测量即可得到距离与长度比率。 | 测量超声图像上两条线段的长度，并计算其比率。
|  |  | 面积比率测量 | WP_009 | 1.选择[椭圆面积比率]。 2.连续进行两次“椭圆法”面积测量即可以得到两个椭圆面积与面积比率。 3.连续进行两次“描迹法法”面积测量即可以得到两个描记封闭的面积与面积比率。 | 测量超声图像上两个个封闭区域的面积，并计算其比率。
|  |  | 椭圆直方图测量 | WP_010 | 1.点击[椭圆直方图]键，屏幕中出现“+”形光标。 2.绘制椭圆，方法同面积测量的“椭圆法”。 3.测量完成后，测量结果以图表的形式显示在图像下方。 4.重复步骤2-3步骤，可以开始下一个直方图测量。 | 测量统计超声图像上一个封闭区域内超声回波信号的灰度分布。
|  |  | 矩形直方图测量 | WP_011 | 1.点击[矩形直方图]键，屏幕中出现“+”形光标。 2.移动光标到测量区域的一个角，点击鼠标左键，确定矩形的一个直角。 3.移动光标到矩形的另一个对角，点击者鼠标左键固定。本次测量结束。测量结果以图表的形式显示在图像下方。 4.重复步骤2-3步骤，可以开始下一个直方图测量。 | 测量统计超声图像上一个封闭区域内超声回波信号的灰度分布。
|  |  | 碎石线 | WP_012
| 删除 |  | 撤销上一步测量 | WP_013 | 测量结束后点击[删除] | 可依次撤销上一步测量操作，上一次测量的数据从屏幕上被删除。
| 清除 |  | 清除屏幕所有测量 | WP_014 | 测量结束后点击[清除] | 可进行屏幕清屏，即清除屏幕上所有的测量数据。
| 结果窗 |  | 测量结果显示窗口开启关闭 | WP_015 | 开启或关闭结果窗 | 开启结果量窗，结果窗按键右侧显示[开]，图像下方显示测量结果窗，显示测量数据； 关闭结果窗，结果窗按键右侧显示[关]，测量结果显示消失；
| 菜单 |  |  | WP_016 | 开启或关闭菜单 | 点击一次，开启菜单显示，可显示测量内容库； 再点击一次，菜单消失；
| 退出 |  | 退出测量页面 | WP_017 | 测量结束后点击[退出] | 退出测量模式，所有测量数据被清屏。
测量库
Note on E16: user: 说明书中无此功能

## WQ_注释
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | APP版本： |  | 测试设备型号： |  | Android操作系统：
| 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次
| 进入注释 |  |  | WQ_001 | 点击【功能】——【注释】 | 进入注释状态,光标变成“¦”
| 编辑 |  |  | WQ_002 | 较短文字内容注释 | 正确编辑并显示
|  |  |  | WQ_003 | 超长文字注释 | 正确编辑并显示，有文字长度限制则给出明确限制提示，或者达到最大字数后输入无效
|  |  |  | WQ_004 | 带有空格符号文字输入 | 正确编辑并显示
|  |  |  | WQ_005 | 带有回车符文字输入 | 正确编辑并显示，不支持回车符显示则给出明确提示
|  |  |  | WQ_006 | 带有特殊符号文字输入 | 正确编辑并显示
|  |  |  | WQ_007 | 输入enter键 | enter键可结束输入状态
| 退出 |  |  | WQ_008 | 点击【退出】 | 退出注释状态
| 字体大小 |  |  | WQ_009 | 点击【字体大小】 | 点击可切换字体大小选择，有三种选项：小、中、大； 直接影响注释文字的大小尺寸；
| 清除 |  |  | WQ_010 | 点击【清除】 | 非编辑状态：可进行上一步操作，即清除前一次编辑的注释文字。 编辑状态：删除编辑的文字。
| 清除所有注释 |  |  | WQ_011 | 点击【清除所有注释】 | 可进行屏幕清屏，即清除屏幕上所有的注释文字。
| 注释显示 |  |  | WQ_012 | 点击【注释显示】 | 切换注释显示开启或关闭； 开启注释显示则添加的注释内容在界面显示； 关闭注释显示则隐藏所有注释内容，均不在界面显示；
| 修改注释 |  |  | WQ_013 | 1.单击原注释； 2.输入新的注释替换原注释； | 可正确替换，修改原注释成功
| 移动注释 |  |  | WQ_014 | 1.点击需要移动的注释，注释变为绿色。 2.在目标位置点击屏幕，注释即可移动到目标位置，变为黄色。 | 注释文字可移动位置

## WR_体标
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | APP版本： |  | 测试设备型号： |  | Android操作系统：
| 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次

## WS_交互
返回目录
固件版本： |  | WiFi版本： |  | APP版本： |  | 测试设备型号： |  | Android操作系统：
| 标题 | 预置条件 | 详细 | NO. | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 正常 | 异常 | 频次
| B/C模式切换 | C8-5Ks(微凸阵) | 测试次数=100 | WS_001 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C8-5Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[C]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[C]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-2Fs(凸阵) | 测试次数=100 | WS_002 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Fs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[C]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[C]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-2Ks(凸阵) | 测试次数=100 | WS_003 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[C]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[C]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-4Ks(线阵) | 测试次数=100 | WS_004 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[C]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[C]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-4Gs(线阵) | 测试次数=100 | WS_005 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Gs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[C]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[C]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | E10-4Ks(腔内) | 测试次数=100 | WS_006 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[E10-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[C]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[C]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
| B/Power模式切换 | C8-6Ks(微凸阵) | 测试次数=100 | WS_007 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C8-5Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[Power]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[Power]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、4。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-3Fs(凸阵) | 测试次数=100 | WS_008 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Fs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[Power]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[Power]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、4。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-3Ks(凸阵) | 测试次数=100 | WS_009 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[Power]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[Power]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、4。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-5Ks(线阵) | 测试次数=100 | WS_010 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[Power]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[Power]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、4。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-5Gs(线阵) | 测试次数=100 | WS_011 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Gs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[Power]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[Power]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、4。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | E10-5Ks(腔内) | 测试次数=100 | WS_012 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[E10-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[Power]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[Power]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、4。 | 正常切换，不引起其他异常
| B/PW模式切换 | C8-7Ks(微凸阵) | 测试次数=100 | WS_013 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C8-5Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、5。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-4Fs(凸阵) | 测试次数=100 | WS_014 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Fs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、5。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-4Ks(凸阵) | 测试次数=100 | WS_015 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、5。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-6Ks(线阵) | 测试次数=100 | WS_016 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、5。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-6Gs(线阵) | 测试次数=100 | WS_017 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Gs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、5。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | E10-6Ks(腔内) | 测试次数=100 | WS_018 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[E10-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、5。 | 正常切换，不引起其他异常
| B/B+C/B+C+PW模式切换 | C8-8Ks(微凸阵) | 测试次数=100 | WS_019 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C8-5Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+C切换至[B+C+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、6。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-5Fs(凸阵) | 测试次数=100 | WS_020 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Fs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+C切换至[B+C+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、6。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-5Ks(凸阵) | 测试次数=100 | WS_021 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+C切换至[B+C+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、6。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-7Ks(线阵) | 测试次数=100 | WS_022 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+C切换至[B+C+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、6。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-7Gs(线阵) | 测试次数=100 | WS_023 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Gs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+C切换至[B+C+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、6。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | E10-7Ks(腔内) | 测试次数=100 | WS_024 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[E10-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+C切换至[B+C+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、6。 | 正常切换，不引起其他异常
| B/B+Power/B+Power+PW模式切换 | C8-9Ks(微凸阵) | 测试次数=100 | WS_025 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C8-5Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+Power切换至[B+Power+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、7。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-6Fs(凸阵) | 测试次数=100 | WS_026 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Fs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+Power切换至[B+Power+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、7。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-6Ks(凸阵) | 测试次数=100 | WS_027 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+Power切换至[B+Power+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、7。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-8Ks(线阵) | 测试次数=100 | WS_028 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+Power切换至[B+Power+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、7。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-8Gs(线阵) | 测试次数=100 | WS_029 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Gs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+Power切换至[B+Power+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、7。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | E10-8Ks(腔内) | 测试次数=100 | WS_030 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[E10-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，先切换至[C]模式，再由B+Power切换至[B+Power+PW]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[PW]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、7。 | 正常切换，不引起其他异常
| B/M模式切换 | C8-5Ks(微凸阵) | 测试次数=100 | WS_031 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C8-5Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[M]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[M]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-2Fs(凸阵) | 测试次数=100 | WS_032 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Fs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[M]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[M]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | C5-2Ks(凸阵) | 测试次数=100 | WS_033 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[C5-2Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[M]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[M]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-4Ks(线阵) | 测试次数=100 | WS_034 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[M]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[M]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | L11-4Gs(线阵) | 测试次数=100 | WS_035 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[L11-4Gs]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[M]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[M]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
|  | E10-4Ks(腔内) | 测试次数=100 | WS_036 | 1.启用W-HandProbe应用程序，连接型号为[E10-4Ks]的无线探头，默认进入[B]模式工作。 2.间隔一段时间，切换至[M]模式工作。 3.间隔一段时间，退出[M]模式返回[B]模式工作。 4.反复执行步骤2、3。 | 正常切换，不引起其他异常
| 键位冲突 | 虚拟按键 |  | WS_037 | 各模式随意点击 | 各模式正确响应，不出现交叉混乱
|  | 物理按键 |  | WS_038 | 控制区域按键随意点击 | 按键正确响应，并且与其功能对应，不出现按键之间功能交叉混乱
软件冲突