## 20170609
Android 28版本 Probe FPGA Version 30001703 |  |  |  |  | 图像清晰度不够 在谐波频率下，图像很暗 更换探头，低概率性APP退出 | [11 empty] | pic\p070_l114ks_b.png | pic\p135_l114ks_b.png
NO. | 噪声 | 低频（L11-4ksB图像显示） |  | 高频（C5-2ksB图像显示） |  | C图像 |  | 最大深度 |  | 横向分辨力 |  | 轴向分辨力 |  | 盲区 |  | 六种探头识别 | 备注
| B模式增益调至最大 | 基波 | 谐波 | 基波 | 谐波 | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks | 线阵 L11-4ks | 凸阵 C5-2ks
A133 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | [9 empty] | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线
A154 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p154.png | pic\p154_p.png | pic\p154_c52ks_c.png
A136 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | [9 empty] | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p136_l114ks_m.png | pic\p136_c85ks_m.png | pic\p136_e104ks_m.png
A070 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p070_c85ks_b.png | pic\p070_e104ks_m.png
A135 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\p135_l114ks_m.png | pic\p135_c85ks_b.png | pic\p135_c85ks_m.png
A126 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p126_e104ks_m.png
A072 | 正常 | 异常 | [14 empty] | 在B模式图像有三条可见虚线，重新烧写程序后线条不明显，但影影绰绰有线条闪烁。 C8-5Ks在M模式——B图像有黑线，且M图像不连续 | pic\p072_c85ks_b.png | pic\p072_c85ks_m.png | pic\p072_l114ks_b.png
A207 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p207_c52ks_c.png
A119 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 | pic\p119_l114ks_m.png
A096 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p096-c85ks-b.png | pic\p096-e104ks-m.png
A128 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p128-l114ks-m.png
A118 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p118-e104ks-m.png | pic\p118-c85ks-m.png | pic\p118-l114ks-m.png
A078 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p078-e104ks-m.png | pic\p078-c85ks-m.png | pic\p078-l114ks-m.png
A124 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p124-c85ks-m.png
A092 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C5-2Fs在M模式——M图像不连续 | pic\p092-c52fs-m.png
A130 | [5 empty] | 异常 | [10 empty] | 彩色图像呈重叠状。 | pic\p130-c52ks-c.png | pic\p130-c52fs-c.png | pic\p130-l114ks-p.png
A089 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p089-l114ks-m.png | pic\p089-c85ks-b.png
A102 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p102-c85ks-m.png
A236 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | E10-4Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 C8-5Ks、E10-4Ks、L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p236-e104ks-b.png | pic\p236-e104ks-m.png | pic\p236-l114ks-m.png | pic\p236-c85ks-m.png
A139 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p139-e104ks-m.png | pic\p139-c85ks-m.png | pic\p139-l114ks-m.png
A103 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p103-l114ks-m.png | pic\p103-e104ks-m.png
A116 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 掉线1次 C8-5Ks、E10-4Ks、L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p116-e104ks-m.png | pic\p116-l114ks-m.png | pic\p116-c85ks-m.png
A188 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 小噪声 | pic\p188-c85ks-m.png | pic\p188-l114ks-m.png | pic\p188-e104ks-m.png
A110 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 小噪声 | pic\p110-l114ks-m.png | pic\p110-c85ks-b.png | pic\p110-c85ks-m.png | pic\p110-e104ks-m.png
A213 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 L11-4Ks在B模式切换至C模式，探头死机 掉线2次 | pic\p213-e104ks-m.png | pic\p213-c85ks-m.png
A144 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | L11-4Ks、C8-5Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p144-l114ks-m.png | pic\p144-c85ks-m.png
A218 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p218-e104ks-m.png
A185 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p185-l114ks-m.png | pic\p185-c85ks-b.png
A197 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p197-c85ks-m.png | pic\p197-e104ks-m.png
A234 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p234-l114ks-m.png | pic\p234-c85ks-m.png | pic\p234-e104ks-m.png
A200 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | C8-5Ks图像边缘有可见虚线，调节深度后消失 L11-4Ks、C8-5Ks、E10-4Ks在M模式——B图像中间黑线 | pic\p200-e104ks-m.png | pic\p200-c85ks-b.png | pic\p200-c85ks-m.png | pic\p200-l114ks-m.png
A
A
A
A
A
A
A
A